**Объявление № 26 от 23/02/2022г.**

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» Управления здравоохранения ВКО, расположенное по адресу ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1, объявляет о проведении закупа способом тендера «Приобретение медицинских изделий» по следующим лотам:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование лота** | **Техническая характеристика** | **Ед.изм** | **Количество** | **Цена** | **Сумма, тенге** |
| 1 | Имплантируемый порт, размер 7 F | 1. Имплантируемый порт однопросветный, должен быть МРТ-совместимый низкопрофильный, изготовлен из пластика и не имеет металлических компонентов, с одной силиконовой мембраной. Основание порта округлое с диаметром не менее 20 мм. Высота порта не более 10 мм, вес не более 5 граммов, внутренний объем не более 0,5 мл, диаметр силиконовой мембраны не менее 10 мм. Количество возможных пункций мембраны иглой Губера не менее 1000. Порт должен иметь шовные отверстия для фиксации, не заполненные силиконом. - не менее 1 шт. 2. Рентгеноконтрастный силиконовый однопросветный катетер. Дистальный конец катетера должен быть закрытым, с закругленным атравматичным наконечником, с рентгеноконтрастной меткой, с боковым трехпозиционным клапаном с длиной прорези не менее 5мм, обеспечивающим инфузию и аспирацию крови, уменьшающим риск воздушной эмболии, обратного заброса крови и внутрисосудистого свертывания. Проксимальный конец катетера должен иметь торцевое отверстие для присоединения к порту и муфту для фиксации. Размер катетера 7,0 Fr, длина катетера не менее 50 см, диаметр просвета катетера не менее 1 мм. На поверхности катетера должны быть нанесены метки глубины. При инфузии катетер должен обеспечивать скорость потока не менее 500 мл/ч - не менее 1 шт. 3. Зажим катетера - не менее 2 шт. 4. J-образный кончик проводника (радиус 3 мм) с выпрямителем, внешн. диам. 0,64 мм (0,025 дюйма) x 60 см - не менее 1 шт. 5. Проводниковая игла 18 G (внешн. диам. 1,3 мм, внутр. диам. 1,0) x 70 мм - не менее 1 шт. 6. Проводниковая игла 20 G (внешн. диам. 0,9 мм, внутр. диам. 0,7) x 40 мм - не менее 1 шт. 7. Интродьюсер разделяющийся 7 F (внутр. диам. 2,5 мм, длина 10 см) с расширителем сосуда (внешн. диам. 2,5 мм, внутр. диам. 1,0 мм, длина 11 см) - не менее 1 шт. 8. Игла гиподермическая 25 G (внешн. диам. 0,5 мм) x 25 мм - не менее 1 шт. 9. Игла Губера 22 G (внешн. диам. 0,7) x 25 мм, изогнутая под прямым углом - не менее 1 шт. 10. Игла Губера 22 G (внешн. диам. 0,7) x 25 мм, прямая - не менее 1 шт. 11. Шприц, 12 мл - не менее 1 шт. 12. Туннелер - не менее 1 шт. 13. Держатель вены - не менее 1 шт. 14. Крыльчатая инфузионная система, 20 G (внешн. диам. 0,9 мм) x 19 мм - не менее 1 шт. | комплект | 100 | 100 000,00 | 10 000 000,00 |
|  | **Выделено на закуп:** |  |  |  |  | **10 000 000,00** |

Выделенная сумма для закупа 10 000 000,00 (десять миллионов тенге 00 тиын) тенге.

Требуемый срок поставки: поставку товаров производить по заявке Заказчика, в течение 10 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. Заявка может быть направлена Поставщику посредством электронной почты (указанная в Договоре), факсом или почтовым отправлением (по выбору Заказчика). Место поставки: г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1, КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО, аптека, здание стационара.

К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, предоставившие тендерную заявку в соответствии с пп. 57-59 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года №375.

Пакет тендерной документации можно скачать с сайта <http://onko-vko.kz/>.

Начало предоставления тендерных заявок с 15.00 часов «23» февраля 2022г.

Окончательный срок представления тендерных заявок до 15.00 часов «15» марта 2022г.

Тендерные заявки принимаются по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1, КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО (корпус 4) 2 этаж, финансовый отдел (отдел государственных закупок и ЮС).

Тендерные заявки будут вскрываться в 15.30 часов «15» марта 2022г. по следующему адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, Серикбаева, 1, КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО (корпус 4) 2 этаж, конференц-зал.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(7232) 70 00 62

**Председатель Нәлібаев Р.Ә.**

Заместитель председателя Баймусанов А.Н.

Члены комиссии:

Сейтбаев Р.Т.

Есмуратова М.Т.

Пан А.Б

Секретарь Корженко О.О.