## тендер МИ
Техническая спецификация
№ лота | Наименование лота | Техническая характеристика | Ед.изм. | Количество | Цена | Сумма
Медицинские изделия (расходные материалы, комплектующие)
1 | Высокоточные фиксирующие маски для универсальной подставки для фиксации груди при лучевой терапии | 4-точечная гибридная маска для легких Толщина: 2 мм + 1.2 мм Материал: антибактериальный L-образные крепления | штука | 100 | 94400 | 9440000
2 | Позиционирование рук при лучевой терапии | Поддержка для рук -высокая Плотность: 29 кг / м3 Размеры: Д 380 мм x Ш 544 мм x В 210 мм | штука | 2 | 600000 | 1200000
3 | Безкаркасные термопластичные маски для фиксации брюшной и тазовой области при лучевой терапии | 6-точечная маска для таза – малая для использования с разделителем ног в положении на животе и на спине Толщина: 3.2 мм Перфорация: Макси Антибактериальное нелипкое покрытие L-образные крепления | штука | 80 | 80160 | 6412800
4 | Безкаркасные термопластичные маски для фиксации брюшной и тазовой области при лучевой терапии | 6-точечная маска для таза – средняя для использования с разделителем ног в положении на животе и на спине Толщина: 3.2 мм Перфорация: Макси Антибактериальное нелипкое покрытие L-образные крепления | штука | 200 | 88960 | 17792000
5 | Безкаркасные термопластичные маски для фиксации брюшной и тазовой области при лучевой терапии | 6-точечная маска для таза – большая для использования с разделителем ног в положении на животе и на спине Толщина: 3.2 мм Перфорация: Макси Антибактериальное нелипкое покрытие L-образные крепления | штука | 300 | 88960 | 26688000
6 | Универсальная доска (решение) для позиционирования брюшной и тазовой области при лучевой терапии | Опорная пластина для лечебных столов Exact или IBEAM (материал - CFL) Материал: углеродное волокно, толщина - 12 мм | штука | 2 | 4149600 | 8299200
7 | Позиционирование ног при лучевой терапии | Разделитель для ног - высокий, Размеры: длина - 225 мм, ширина - 91 мм, высота -163 мм Имеет прорези для 6-точечных масок | штука | 1 | 431760 | 431760
8 | Высокоточные фиксирующие маски для универсальной подставки для фиксации груди при лучевой терапии | 2-точечная маска для молочной железы – Средняя Толщина: 3.2 мм Перфорация: Макси Антибактериальное нелипкое покрытие L-образные крепления | штука | 200 | 42560 | 8512000
9 | Высокоточные фиксирующие маски для универсальной подставки для фиксации груди при лучевой терапии | 2-точечная маска для молочной железы – Большая Толщина: 3.2 мм Перфорация: Макси Антибактериальное нелипкое покрытие L-образные крепления | штука | 300 | 44320 | 13296000
10 | Позиционирование ног при лучевой терапии | Комплект для иммобилизации коленей и ног (материал - CFL) Опорная пластина: низкая плотность, материал: углеродное волокно, толщина: 12 мм | штука | 2 | 4762800 | 9525600
11 | Позиционирующие маски для ног при лучевой терапии | 3-точечная маска для стопы Толщина: 3.2 мм Перфорация: Макси Антибактериальное нелипкое покрытие Push-pin крепления к опорной пластине | штука | 20 | 60000 | 1200000
12 | Позиционирующие маски для колен при лучевой терапии | 2-точечная маска для колена Толщина: 3.2 мм Перфорация: Макси Антибактериальное нелипкое покрытие Push-pin крепления к опорной пластине | штука | 20 | 39040 | 780800
13 | Позиционирующие маски для локтей при лучевой терапии | 2-точечная маска для локтя – прямая Толщина: 2.0 мм Перфорация: Микро Антибактериальное нелипкое покрытие Push-pin крепления к опорной пластине | штука | 20 | 33920 | 678400
14 | Позиционирующие маски для локтей при лучевой терапии | 4-точечная маска для локтя -изогнутая Толщина: 2.0 мм Перфорация: Микро Антибактериальное нелипкое покрытие Push-pin крепления к опорной пластине | штука | 20 | 58880 | 1177600
15 | Датчик пульсоксиметрический для монитора Compass 8100H | Цвет кабеля: Серый Диаметр кабеля: 4 мм Материал кабеля: ТПУ Категория: SpO2 Соединитель дистальный: 90 градусов, 6-контактный разъем Criticare, с ключом Соединитель проксимальный: клип для взрослых Без латекса: Да Тип упаковки: Сумка Упаковочная единица: 1 Размер пациента: Взрослый (>40 кг) | штука | 2 | 107348.2143 | 214696.4286
16 | Датчики кислорода для аппарата наркозно-дыхательного с расширенными опциями VENAR | Диапазон измерения O2: от 0 до 100% Выходной сигнал: в диапазоне 9 - 14 мВ (с температурной компенсацией) Электрический разъём: 3-pin Molex Время отклика: 12 сек Дрейф нуля: 200 мкВ, (при 100% N2, через 5 минут) Рабочая температура: в диапазоне 0 - 50°С Компенсация (устойчивое состояние): от 0°C до +50°C, 8 % относительная погрешность Рекомендуемая нагрузка: 10 kΩ Готовность к работе: 30 минут после установки Номинальный срок службы датчика: 1 000 000% часов O2 | штука | 1 | 46339.2857 | 46339.2857
17 | Датчики кислорода для аппарата ИВЛ с расширенными режимами вентиляции Newport e360 | Эл. разъем: J1 jack connector Диапазон измерений: от 0 до 100% O2 Вых. напряжение: 10 - 14 мВ Время отклика: < 6 сек | штука | 2 | 46339.2857 | 92678.5714
18 | Датчики кислорода для аппарата ИВЛ МВ 200 ЗисЛайн | Диапазон измерения O2: от 0 до 100%. Выходной сигнал: 13 - 16 мВ (с температурной компенсацией). Электрический разъём: 3-pin Molex. Точность и повторяемость: <1% объема O2 (калибровка при 100% O2). Ошибка в линейности: <3% относительная погрешность. Время отклика: менее 12 сек. Дрейф нуля: <150 мкВ, (при 100% N2, через 5 минут). Воздействие газов: <0.5% объем O2 для: Рабочая температура: 0 - 50° С. Температурные эффекты: 25° - 40° С, 3% относительная погрешность. Влажность: 0 - 99% RH (конденсирующий воздух в течение нескольких часов). Рекомендуемая нагрузка: >10 kΩ. Готовность к работе: менее 30 минут после установки. Номинальный срок службы датчика: более 1000 000% часов O2. Вес: около 28 г. | штука | 1 | 56071.4286 | 56071.4286
19 | Аккумуляторная батарея для дефибриллятор-монитора Cardiolife серии TEC 5600 | Тип батареи: металл-гидридных или никель Напряжение 12V Емкость3000мАЧ Батарея Цвет: синий Батарея Вес: 585 г Батарея Длина: 112X46X45mm | штука | 2 | 376428.5714 | 752857.1429
20 | Аккумуляторная батерея для дефибриллятора серии PRIMEDIC, модели: PRIMEDIC DEFI-B(М110) | Тип: NiCd. Напряжение: 14,4 В. Емкость: 2000мАЧ. | штука | 1 | 375000 | 375000
21 | Галогеновые лампы на галогеновый источник света Pentax | Галогеновые лампы. Напряжение 15 Вольт. Мощность150 Вт | штука | 6 | 30357.1429 | 182142.8571
| ИТОГО: |  |  |  |  | 107153945.7143