Техническая спецификация

Лот № 6

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий, с указанием модели, наименованием производителя, страны) | Монитор прикроватный |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ (в соответствии с государственным реестром МИ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ |  | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Монитор прикроватный | Монитор пациента мультипараметрический предназначенный для использования в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии, транспортировки, а также в операционных для мониторинга состояния всех категорий пациентов (взрослых, детей, новорожденных). Параметры измерений: ЭКГ, респирация импедансным методом, SpO2, НИАД, ИАД, температура, сердечный выброс, диоксид углерода в методе основного потока и методе бокового потока, поток Биспектральный индекс, газонаркотическая смесь (диоксид углерода, оксид, оксид азота, агент), TOF, вентиляция, НСВ, ЭЭГ, tcPO2, tcPCO2. Технология мультипараметрических коннекторов позволяет использовать универсальные разъемы с автоматическим определением типа подключаемого датчика параметров пациента - 2 мультипараметрических коннектора, которые позволяют докупать датчики, а не модули для наращивания конфигурации (аппаратное и программное обеспечение уже должно быть установлено на заводе, даже в стандартной конфигурации). Возможность установки опции непрерывного расчётного кардиовыброса. Возможность подключения модуля капнометрии в боковом потоке. Возможность подключение анализатора летучих анестетиков (CO2, N2O, O2, галотан, энфлюран, севофлюран, изофлюран, десфлюран). Возможность подключения модуля газоанализа с функцией спирометрии. Возможность подключения биспектральных индексов модуля анализа глубины анестезии. Возможность подключения ЭЭГ-модуля. Влияние на точность измерений электрохирургического аппарата/дефибриллятора/электростатического разряда. Прикроватный монитор возвращается к предыдущему режиму работы в течение 10 сек без потери сохраненных данных. Экран: Тип дисплея: цветной сенсорный ЖКИ типа TFT. Размер экрана: не менее 12,1 дюймов. Разрешение: не менее 800 × 600 точек. Область обзора: не менее 246,0 мм × 184,5 мм. Полная русификация программного интерфейса. Отображение кривых: - ЭКГ (до 12 каналов), - респирация, - SpO2, - кривая пульса, - ИАД (не менее 2 канала) (при подключении соответствующих сенсоров и датчиков), - CO2 (капнограмма) (при подключении соответствующих сенсоров и датчиков), - термодилюционная кривая (при подключении соответствующих сенсоров и датчиков), - ЭЭГ (при подключении соответсвующих сенсоров и датчиков), - концентрация N2O (при подключении соответствующих сенсоров и датчиков), - концентрация O2 (при подключении соответствующих сенсоров и датчиков), - концентрация анестетика (Галотан, Изофлюран, Энфлюран, Севофлюран, Десфлюран) (при подключении соответствующих сенсоров и датчиков), - поток (Paw) (при подключении соответствующих сенсоров и датчиков), - объем наличие (при подключении соответствующих сенсоров и датчиков). Режим отображения кривой: Фиксированная или подвижная без затухания. Максимальное число каналов кривых: не менее 14 каналов. Скорость развертки:6,25, 12,5, 25 либо 50 мм/с. Скорость развертки респирации: 1,56, 6,25, 12,5 либо 25 мм/с. Коэффициент пропорции (Отношение чувствительности дисплея ЭКГ к скорости развертки): Стандартный: 0,4 с/мВ; Диапазон настройки: От 0,05 до 6,4 с/мВ. Время развертки (при скорости развертки 25 мм/с):6,5 сек. Время задержки отображения: Режим диагн и монитор: ≤ 250 мсек; режим максимум: ≤ 1 сек Цвет отображения кривой: не менее 12 цветов Дисплей числовых данных: ЧСС, ЖЭ, ST, ЧД, НИАД (систолическое, диастолическое, среднее), ИАД(систолическое, диастолическое, среднее), SpO2, ЧП, ТЕМП, СВ, СИ, Тинж,Tкрови, O2, FiCO2, ETCO2, BIS, SEF95, КП, ЭМГ, ИКС, N2O (I), N2O (E), O2 (I),O2 (E), Агент (I), Агент (E), ДОi, ДОe, МинОб, Pпик, Pсред, ПДКВ, Ri, Re, C,ЧГС, MDF, PPF, TP, Абс δ, Абс θ, Абс α, Абс β, Абс γ, % δ, % θ, % α, % β, % γ,НСВ, НСИ, ССС, ИССС, УО, ИУО, ИзмИУР, tcPO2, tcPCO2, ПАД, САД. Метки синхронизации: Синхрометки ЧСС, синхрометки частоты пульса, синхрометки респирации. Цвет отображения числовых данных: не менее 12 цветов. Тревога: Уровни тревоги: Угроза; Предупреждение; Уведомление; Элементы тревоги: Сигнал тревоги показателей жизнедеятельности: ЧСС, ЧП, ST, ЧД, АПНОЭ, ТЕМП, дельта ТЕМП, SpO2, дельта SpO2, НИАД,ИАД, ETCO2, CO2 (I), O2 (I), O2 (E), Tb, MV, Pпик, ПДКВ, N2O (I), N2O (E),Агент (I), Агент (E), ЧГС, BIS. Тревоги аритмии: АСИСТОЛИЯ, ФЖ, ЖТ, ЖЕЛ БРАДИ, ЭКСТРЕМ ТАХИ, ЭКСТРЕМ БРАДИ,НадЖел ТАХИ, ГРУПП ЖЭ, ТАХИКАРДИЯ, БРАДИКАРДИЯ, парная ЖЭ, ранние ЖЭ, ПОЛИМОРФНЫЕ, ЖЕЛ РИТМ, ПАУЗА, БИГЕМИНИЯ,ТРИГЕМИНИЯ, ЖЭ, НЕРЕГУЛЯРНЫЙ RR, НЕТ ЗАХВАТА ИмпВРитм, УДЛИНЕННЫЙ ЧД, Нет ИмпВРитма Межкоечные тревоги Технические тревоги: Тревоги инструментов и окружающей среды, например, тревога отключения кабеля, тревога помехи, тревога отключения электрода, тревога определения кривой, тревога выключения датчика, тревога проверки манжеты/шланга, тревога проверки датчика, тревога низкого заряда батареи, и т.д. Индикация тревоги: Звук тревоги, мигание/постоянная работа индикатора тревоги, подсвеченные числовые данные/сообщение. Отображает элемент тревоги в верхней части экрана. (Характеристики в стандарте ЭМС) Индикатор тревоги Звук тревоги: не менее 4-х типов Подавление звука тревоги: Обеспечивается на 1, 2 или 3 мин. Если во время паузы тревоги происходит новая тревога, то тревога отображается. Приостановка тревоги: Обеспечивается на 1, 2, 3 мин или ВЫКЛ. Все тревоги выключены: Обеспечивается. Громкость тревоги: Диапазон тревоги: От 45 до 85 дБ (A) (Требование IEC 60601-2-49: 2001) (на 1 м перед монитором). Приоритет громкости: Угроза ≥ Внимание ≥ Уведомление ЭКГ: Отведения: Кабель на 3-электродов: I, II, III. Кабель на 6-электродов: I, II, III, aVR, aVL, aVF, 2 из V1 до V6. Кабель на 10-электродов: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 - V6. Устойчивость к разряду дефибрилляции: Вход ЭКГ защищен до 400 Ws/DC 5 кВт. Устойчивость электродов к напряжению потенциального смещения: ≥ ±500 мВ. Входной динамический диапазон: ≥ ±5 мВ. Внутренняя помеха:≤ 30 μVp-p (относительно входа). Подавление помех: Коэффициент подавления в общем режиме: ≥ 95 дБ. Входной ток смещения: ≤ 100 нА. Частотная характеристика: Режим ДИАГН: 0,05 - 150 Гц (–3 дБ). Режим МОНИТОР: 0,3 - 40 Гц (–3 дБ). Режим МАКСИМУМ: 1 - 18 Гц (–3 дБ). Защита от электрохирургического оборудования: наличие. Время восстановления после дефибрилляции: 10 сек. Контроль отсоединения отведений: Каждое отведение имеет свой сенсор. Расшифровка 12 отведений ЭКГ: Доступно при мониторинге 12 отведений. Элементы расшифровки: Нормальный синусовый ритм, тахикардия, брадикардия, жэ Отображение и вывод: Экран, модуль регистрации, сетевой принтер, принтер центрального монитора. Отображение кривой: Число каналов: 3 (максимум, с 6 или 10 электродами на главном экране), 12 (максимум, с 10 электродами в окне 12 отведений) Регулировка чувствительности: ×1/4, ×1/2, ×1, ×2, ×4, либо АВТО Отображение меток кардиостимуляции. Чувствительность регистрации: не менее 10 мм/мВ ± 5 % (как и чувствительность дисплея). Подсчет ЧСС: Метод вычисления: Скользящая средняя/Мгновенный от удара к удару. Детекция QRS (при чувствительности х1): Взрослый: Ширина: 70 - 120 мс Амплитуда: ≥ 0,5 мВ, частота: 30 - 200 уд/мин Дети и новорожденные: Ширина: 40 - 120 мс Амплитуда: ≥ 0,5 мВ, частота: 30 - 250 уд/мин Диапазон расчета: 0,15 - 300 уд/мин (±2 уд/мин) Точность расчета: ±2 уд/мин (0,15 - 300 уд/мин) Цикл обновления отображения частоты сердечных сокращений: Каждые 3 сек или при подаче тревоги Время задержки синхрометки ЧСС: В пределах 100 - 200 мсек (при определении QRS). Способность режекции высокой T- волны. Усреднение ЧСС: Рассчитывается по последним 4 - 12 ударам. Способность режекции импульсов кардиостимулятора при быстрых сигналах ЭКГ. Диапазон измерения ЧСС не менее 15 - 300 уд/мин. Диапазон нижней границы: ВЫКЛ, от 15 до 299 уд/мин с шагом 1 уд/мин. Элементы тревоги: тахикардия, брадикардия Анализ аритмии: не менее 23 типа. Метод анализа: Метод сравнения по образцу. Число каналов: не менее 2. Частота подсчета ЖЭ: не менее 0 - 99 ЖЭ/мин. Количество файлов отчетов об аритмии: не менее 8192 (24 часа) Время хранения на файл: не менее 8 сек Измерение уровня ST: Число каналов измерения: с 3-электродов:1 каналов с 6-электродов: 8 каналов с 10-электродов: 12 каналов Диапазон измерения уровня ST: не более ±2,5 мВ Точка измерения: выставляется вручную Количество файлов отчета об ST: не менее 1440 файлов Частота дыхания (трансторакальная импедансная пневмография) Метод измерения: Трансторакальная импедансная пневмография Число каналов: Выбирается из R-F и R-L Диапазон подсчета частоты дыхания: 0 - 150 ед/мин Точность подсчета частоты дыхания: ±2 ед/мин (от 0 до 150 ед/мин) Режекция ЧСС Регулировка чувствительности: ×1/4, ×1/2, ×1, ×2, ×4 Цикл обновления отображения частоты дыхания: Каждые 3 сек или при подаче тревоги Тревога: Диапазон верхней границы: от 2 до 150 ед/мин с шагом 2 ед/мин, ВЫКЛ SpO2 Отображение: Цикл обновления отображения: Каждые 3 сек или при подаче тревоги. Скорость развертки: 6,25, 12,5, 25, 50 мм/с. Чувствительность кривой: ×1/8, ×1/4, ×1/2, ×1, ×2, ×4, ×8 либо АВТО. SpO2: Метод измерения: Метод поглощения света двух длин волн. Диапазон отображения: не менее 1 - 100 % SpO2. Точность измерения Взрослый: не более ±2 % SpO2. Новорожденный: не более ±3 % SpO2. Точность при окружающей температуре: от 18 до 40°C (64,4 - 104°F). Частота пульса: не менее 20 - 300 уд/мин. Неинвазивное кровяное давление, НИАД Наличие Метод измерения: Осциллометрический. Диапазон измерений: не менее 0 - 300 мм рт. ст. Точность: не более ±3 мм рт. ст. (0 мм рт. ст. ≤ НИАД < 300 мм рт. ст.) Время накачивания манжеты: ≤ 11 сек (700 см. куб.), 0 - 200 мм рт. ст. ≤ 5 сек (70 см. куб.), 0 - 200 мм рт. ст. Режим измерения: Взрослые, дети или новорожденные определяются подключением воздушного шланга. Максимальное время измерения: Взрослый/ребенок:≤ 160 сек. Новорожденный: ≤ 80 сек. Режим работы: Ручной, СТАТ (≤ 15 мин), Периодический, ТВПВ и СИМ (в зависимости от настройки ОТДЕЛЕНИЕ). Установки давления манжеты: Ручная или авто. Начальная величина подкачки: Взрослый: не более 180 мм рт. ст. Ребенок: не более 140 мм рт. ст. Новорожденный: не более 100 мм рт. ст. Максимальная величина подкачки: Взрослый/ребенок: не более 300 мм рт. ст. Новорожденный: не более 150 мм рт. ст. Элементы отображения: Систолическое, диастолическое, среднее, давление манжеты во время измерения НИАД, дельта ТВПВ. Цикл обновления дисплея данных НИАД: Обновляется при каждом измерении. Ограничитель максимальной величины подкачки манжеты: Взрослый/ребенок:300 - 330 мм рт. ст. Новорожденный: 150 - 165 мм рт. ст. Ограничитель времени накачки манжеты: Взрослый/ребенок: не менее 161 - 165 сек. Новорожденный: не менее 81 - 84 сек. Ограничитель интервала времени: 25 - 29 сек. Прерывание питания: Спуск сразу после выключения питания. Время восстановления после дефибрилляции:10 сек. Частота пульса Диапазон расчета: не менее 0, 30 - 300 уд/мин. Диапазон отображения: не менее 0 - 300 уд/мин. Точность измерения (среднеквадратичное значение): не более ±2 уд/мин (30 уд/мин ≤ чп ≤ 300 уд/мин). Инвазивное кровяное давление, ИКД Программа должна быть предустановлена в меню. Объем вытесненного газа или жидкости: 0,04 мм3/100 мм рт.ст. Диапазон автоматического обнуления не менее:±200 мм рт. ст. Точность диапазона автоматического обнуления: не более ±1 мм рт. ст. Диапазон измерений не менее:-50 - 300 мм рт. ст. Точность измерений: не более ±1 мм рт.ст. ±1 разряд (–50 мм рт.ст. ≤ ИАД < 100 мм рт.ст.) ±1 % ±1 разряд (100 мм рт.ст. ≤ ИАД ≤ 300 мм рт.ст.) Температурный сдвиг: ±0,1 мм рт.ст./1°C Частотная характеристика: Пост. ток на 12 Гц либо 20 Гц (на выбор) Время восстановления после дефибрилляции: не более 10 сек Элементы отображения: Систолическое, диастолическое, среднее Цикл обновления отображения: Каждые 3 сек или при подаче тревоги Звук синхронизации АД: Систолическое значение 20-120 мм рт. ст., изменяется в 20 шагов каждые 5 мм рт. ст. Отключение тревоги: Тревога отключается в определенный период при проведении обнуления. Частота пульса Диапазон расчета: не менее 0, 30 - 300 уд/мин Диапазон отображения: не менее 0 - 300 уд/мин Точность измерения (среднеквадратичное значение): не более ±2 уд/мин (30 уд/мин ≤ ЧП ≤ 300 уд/мин) Диоксид углерода, CO2 (метод основного потока) Программа должна быть предустановлена в меню Метод расчета Полуколичественный/Количественный Диапазон измерений CO2 не менее:0 - 100 мм рт. ст. Время нагрева не более:5 сек Диапазон подсчета частоты дыхания не менее :3 - 150 ед/мин Точность подсчета частоты дыхания не более:±5 % (3 - 60 ед/мин) ±10 % (61 - 150 ед/мин) Значение цикла обновления отображения CO2: Каждые 3 сек или при подаче тревоги Температура: Датчик термистора: не хуже 400 серии Число каналов: не менее 2 фиксированных канала Диапазон измерений: не менее 0 - 45°C, от 32 до 113°F Точность измерения: не более ±0,1°C (25°C ≤ темп ≤ 45°C) ±0,2°C (0°C ≤ темп < 25°C) Диапазон отображения: не менее 0 - 45°C (от 32 до 113°F) Цикл обновления отображения: Каждые 3 сек или при подаче тревоги Аккумуляторная батарея Тип батареи не хуже: Никель-металл гидридная Время работы от батареи: не менее 90 минут. Габариты, не более: 370 Ш × 310 В × 172 Г мм. Вес не более: 6,2 кг. Наличие ручки для переноски монитора. |  | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Батарея аккумуляторная |  | Аккумуляторная батарея, напряжение не менее 9.6 V, ёмкость не менее 2900 mAh. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Датчик SpO2 пальцевой многоразовый |  | Пальцевой датчик с пружинным креплением, для взрослых и детей весом более 20 кг, кабель длиной не менее 1,6 м. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Датчик SpO2 Y-образный многофункциональный, многоразовый |  | Универсальный датчик, для взрослых и детей (в том числе новорожденных) весом более 1,5 кг, на палец или стопу, длина кабеля не менее 1,6 м, многоразовый. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Соединительный кабель SpO2 |  | Соединительный кабель SpO2 для подключения датчиков SpO2, длина не менее 2,5 м, прямоугольный коннектор. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Кабель пациента для ЭКГ на 3 отведения |  | кабель электрода ЭКГ, тип зажим, длина кабеля не менее 0,8 м. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Соединительный кабель ЭКГ 3/6 отведений |  | Соединительный кабель на 3/6 электродов. Длина кабеля не менее 3 м. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Шланг воздушный для НИАД для взрослых и детей |  | Соединительный шланг длиной не менее 3,5 м к манжетам НИАД. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Термодатчик накожный, дисковидный |  | Термодатчик накожный, дисковидный, не менее 6.3 мм Jack коннектор, диаметр диска не менее 10 мм, длина кабеля не менее 3 м. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Термодатчик ректальный/эзофагальный для взрослых |  | Термодатчик ректальный / эзофагеальный для взрослых не менее 6.3 мм Jack коннектор, диаметр датчика не менее 4 мм, длина кабеля: не менее 3 м. | 1 шт. |
|  |  | 10 | Манжеты НИАД для взрослых многоразовая |  | Манжеты НИАД для взрослых многоразовая, ширина не менее 13 см, окружность в диапазоне не менее 23-33 см. | 1 шт. |
|  |  | 11 | Манжеты НИАД для взрослых многоразовая |  | Манжеты НИАД для взрослых многоразовая, ширина не менее 16 см, окружность в диапазоне не менее 33-45 см. | 1 шт. |
|  |  | 12 | Соединительный кабель инвазивного АД |  | Соединительный кабель инвазивного АД, длиной не менее 3,5 м | 1 шт. |
|  |  | 13 | Комплект для проведения капнометрии |  | Комплект для проведения капнометрии у интубированных/неинтубированных пациентов. Вес СО2 датчика не более 4 г. Длина кабеля не менее 3 м. Степень влагозащиты IPX7 – обработка датчика погружением в дезинфицирующий раствор. | 1 комплект |
|  |  | 14 | Опция измерения НИАД по технологии интеллектуального алгоритма |  | Опция измерения НИАД по технологии интеллектуального алгоритма позволяет выполнять измерения без необходимости сдувания манжеты, за счёт чего сокращается время измерения НИАД. | 1 шт. |
|  |  | 15 | Настенный канал крепления |  | Кронштейн для настенного крепления | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Электроды ЭКГ одноразовые | Одноразовые электроды ЭКГ для взрослых, диаметр не менее 35 мм, не менее 150 шт./уп. |  | 1 уп. |
|  |  | 2 | Адаптер воздушный для комплекта капнометрии | Адаптер воздушный для комплекта для проведения капнометрии для взрослых и детей от 7 кг весом, интубированных и неинтубированных. Не менее 30 шт./уп. Объем мертвого пространства: 4 мл. |  | 1 уп. |
|  |  | 3 | Маска кислородная для неинтубированных пациентов | Маска предназначена для измерения содержания углекислого газа в конце выдоха (ETCO2) при подаче кислорода. Благодаря своей уникальной структуре эффективно улавливает выдыхаемый газ из носа и/или рта, одновременно подавая кислород, не мешая измерению ETCO2. Подключается к СО2 датчику. Размер для взрослых весом более 30 кг. Не менее 10 шт./уп. |  | 1 уп. |
|  |  | 4 | Одноразовые ИАД датчики | Одноразовые ИАД датчики |  | 5 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Температура воздуха от +10°C до +40°C. Относительная влажность воздуха от 30% до 75%. Атмосферное давление от 700 до 1060 Гпа. Максимальная высота над уровнем моря 4000 м. Условия транспортировки и хранения: Температура воздуха от –20°C до +50°C. Относительная влажность воздуха от 0% до 90%. Атмосферное давление от 500 до 1060 Гпа. |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МИ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МИ и место дислокации | 60 календарных дней Адрес: Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1. |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |  |