**Техническая спецификация**

**Лот №5**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Критерии** | **Описание** |
| **1** | **Наименование медицинской техники**  | Гинекологическое кресло  |
| **2** | **Требования к комплектации** | *№**п/п* | *Наименование комплектующего к МТ* *(в соответствии с государственным реестром МТ )* | *Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ* | *Требуемое количество**(с указанием единицы измерения)* |
| *Основные комплектующие описание* |
| 1 |  Гинекологическое кресло | Кресло гинекологическое должно обеспечивать возможность проведения осмотров, обследований и выполнения всех необходимых манипуляций при проведении гинекологических, урологических процедур, кольпоскопии и других операций в сочетании с условием комфортного размещения пациента.Управление приводом должно осуществляться с помощью ножного и ручного пультов управления;Корпус ручного пульта управления должен быть выполнен из неметаллических токонепроводящих компонентов;Кабель от ручного пульта управления к креслу должен быть витым многожильным с ПВХ изоляцией;Функциональные регулировки кресла, осуществляемые при помощи электропривода:Максимальная высота ложа сиденья кресла при горизонтальном положении сиденья, не менее 840 мм;Минимальная высота ложа сиденья кресла при горизонтальном положении сиденья, не менее 540 мм; Угол наклона спинки кресла в диапазоне не менее 0° - +50°;Угол наклона кресла в положение Тренделенбург в диапазоне не менее 0° - +30°;Размеры спинной секции ДхШ, не менее: 875 х 590 мм;Размеры тазовой секции ДхШ, не менее 415 х 590 мм;Сиденье и спинка должны обеспечивать возможность надежной и жесткой фиксации в любом положении в пределах указанных интервалов;В конструкции кресла должно быть предусмотрено наличие инструментального столика, располагающегося под ложем сидения кресла. При необходимости столик должен выдвигаться за счет направляющего механизма, а так же фиксироваться по высоте на уровне ложа тазовой секции кресла, для удобства проведения манипуляций. Размеры инструментального столика ДхШ должны быть не менее 410 х 510 мм;Кресло должно быть снабжено гинекологической съемной емкостью-чашей из нержавеющей стали, объемом не менее 3 л, на выдвижном держателе, который должен свободно перемещаться по направляющим и фиксироваться в требуемом положении;Конструкция держателя емкости должна обеспечивать установку емкости в горизонтальном положении независимо от угла наклона кресла;Кресло должно быть снабжено ногодержателями с радиальными зажимами;Ногодержатели должны устанавливаться под любым углом за счет шарового зажима;Ногодержатели должны иметь возможность изменять положение ложа ногодержателя по углу и высоте;Каждый ногодержатель должен быть снабжен фиксирующим голень ремнем;Конструкция кресла должна предусматривать съемные поручни для пациента, которые должны свободно перемещаться по направляющим и надежно крепиться своими зажимами на направляющих сиденья в необходимом месте;Кожух должен быть выполнен из высокопрочного композиционного материала;Подушки сиденья и спинной секции должны быть изготовлены из вязкоэластичной губки;Подушки секций кресла должны быть покрыты негорючей, антибактериальной, легко моющейся искусственной кожей, предназначенной для применения в медицинских изделиях;Толщина подушек кресла не менее 78 мм;Кресло должно иметь не менее 3 колеса для перекатывания со стороны спинки кресла, а так же систему центрального тормоза;Для крепления принадлежностей и приспособлений на боковых торцах спинной и тазовой секций кресла должны быть установлены рейки – направляющие, выполненные из нержавеющей стали сечением не менее 10х25 мм, не менее 4 шт;Каркас панелей кресла должен быть выполнен из конструкционных углеродистых сталей с полимерным порошковым покрытием;Металлические детали навесных приспособлений кресла должны быть выполнены из нержавеющей хромоникелевой стали, поверхности должны быть матовыми;Наружные поверхности кресла должны быть устойчивы к любым применяемым нехлорсодержащим дезинфектантам, удобны для проведения санитарной обработки;Степень защиты кресла должна быть не ниже IP-X4;Напряжение питания электроприводов 24 В;Напряжение питания кресла 220-240 В, 50-60 Гц;Масса кресла, не более 120 кг;Безопасная рабочая нагрузка не менее 180 кг; | 1 шт |
| *Дополнительные комплектующие* |
| 1 | Сливная ванна с выдвижным ящиком | Гинекологическая емкость-чаша должна быть съемная, свободно перемещаться по направляющим и фиксироваться в требуемом положении. Объем ёмкости из нержавеющей стали не менее 3 л; | 1 шт |
| 2 | Опоры для ног | Опоры для ног по Гоппелю изготовлены из полиуретанового материала и высокопрочной стали с матовым покрытием. Опоры должны вращаться на 360 градусов вокруг собственной оси и фиксироваться под нужным углом за счет шарового зажима.  | 1 пара |
| 3 | Опоры для рук | Опоры для рук пациента изготовлены из хромированной стали, с пластиковыми рукоятками и замками. | 2 шт. |
| 4 | Подлокотник | Мягкая опора для руки пациента, которая должна регулироваться и фиксироваться под любым углом, за счет шарового зажима, для внутривенных вливаний. | 1 шт |
| 5 | Держатель для бумажных полотенец | Держатель для бумажных полотенец, расположенный сзади, установлен таким образом, чтобы обеспечить комфорт пациентки и соблюдение требований гигиены.  | 1 шт |
| *Расходные материалы и изнашиваемые узлы:* |
| **3** | **Требования к условиям эксплуатации** |  Напряжение: 220- 230 В +/- 10% 50/60 ГцПотребление энергии: 370 ВА |
| **4** | **Условия осуществления поставки МТ** *(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP пункт назначения:  |
| **5** | **Срок поставки МТ и место дислокации**  | 60 календарных дней с момента подписания договора,  |
| **6** | **Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц** | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев*.* Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей;- замене или восстановлении отдельных частей МТ;- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники |
| **7** | **Требования к сопутствующим услугам** | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара.Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |