**Техническая спецификация**

**Лот №5**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Критерии** | **Описание** | | | | |
| **1** | **Наименование медицинской техники** | Гинекологическое кресло | | | | |
| **2** | **Требования к комплектации** | *№*  *п/п* | *Наименование комплектующего к МТ*  *(в соответствии с государственным реестром МТ )* | *Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ* | *Требуемое количество*  *(с указанием единицы измерения)* | |
| *Основные комплектующие описание* | | | | |
| 1 | Гинекологическое кресло | Кресло гинекологическое должно обеспечивать возможность проведения осмотров, обследований и выполнения всех необходимых манипуляций при проведении гинекологических, урологических процедур, кольпоскопии и других операций в сочетании с условием комфортного размещения пациента.  Управление приводом должно осуществляться с помощью ножного и ручного пультов управления;  Корпус ручного пульта управления должен быть выполнен из неметаллических токонепроводящих компонентов;  Кабель от ручного пульта управления к креслу должен быть витым многожильным с ПВХ изоляцией;  Функциональные регулировки кресла, осуществляемые при помощи электропривода:  Максимальная высота ложа сиденья кресла при горизонтальном положении сиденья, не менее 840 мм;  Минимальная высота ложа сиденья кресла при горизонтальном положении сиденья, не менее 540 мм;  Угол наклона спинки кресла в диапазоне не менее 0° - +50°;  Угол наклона кресла в положение Тренделенбург в диапазоне не менее 0° - +30°;  Размеры спинной секции ДхШ, не менее: 875 х 590 мм;  Размеры тазовой секции ДхШ, не менее 415 х 590 мм;  Сиденье и спинка должны обеспечивать возможность надежной и жесткой фиксации в любом положении в пределах указанных интервалов;  В конструкции кресла должно быть предусмотрено наличие инструментального столика, располагающегося под ложем сидения кресла. При необходимости столик должен выдвигаться за счет направляющего механизма, а так же фиксироваться по высоте на уровне ложа тазовой секции кресла, для удобства проведения манипуляций.  Размеры инструментального столика ДхШ должны быть не менее 410 х 510 мм;  Кресло должно быть снабжено гинекологической съемной емкостью-чашей из нержавеющей стали, объемом не менее 3 л, на выдвижном держателе, который должен свободно перемещаться по направляющим и фиксироваться в требуемом положении;  Конструкция держателя емкости должна обеспечивать установку емкости в горизонтальном положении независимо от угла наклона кресла;  Кресло должно быть снабжено ногодержателями с радиальными зажимами;  Ногодержатели должны устанавливаться под любым углом за счет шарового зажима;  Ногодержатели должны иметь возможность изменять положение ложа ногодержателя по углу и высоте;  Каждый ногодержатель должен быть снабжен фиксирующим голень ремнем;  Конструкция кресла должна предусматривать съемные поручни для пациента, которые должны свободно перемещаться по направляющим и надежно крепиться своими зажимами на направляющих сиденья в необходимом месте;  Кожух должен быть выполнен из высокопрочного композиционного материала;  Подушки сиденья и спинной секции должны быть изготовлены из вязкоэластичной губки;  Подушки секций кресла должны быть покрыты негорючей, антибактериальной, легко моющейся искусственной кожей, предназначенной для применения в медицинских изделиях;  Толщина подушек кресла не менее 78 мм;  Кресло должно иметь не менее 3 колеса для перекатывания со стороны спинки кресла, а так же систему центрального тормоза;  Для крепления принадлежностей и приспособлений на боковых торцах спинной и тазовой секций кресла должны быть установлены рейки – направляющие, выполненные из нержавеющей стали сечением не менее 10х25 мм, не менее 4 шт;  Каркас панелей кресла должен быть выполнен из конструкционных углеродистых сталей с полимерным порошковым покрытием;  Металлические детали навесных приспособлений кресла должны быть выполнены из нержавеющей хромоникелевой стали, поверхности должны быть матовыми;  Наружные поверхности кресла должны быть устойчивы к любым применяемым нехлорсодержащим дезинфектантам, удобны для проведения санитарной обработки;  Степень защиты кресла должна быть не ниже IP-X4;  Напряжение питания электроприводов 24 В;  Напряжение питания кресла 220-240 В, 50-60 Гц;  Масса кресла, не более 120 кг;  Безопасная рабочая нагрузка не менее 180 кг; | | 1 шт |
| *Дополнительные комплектующие* | | | | |
| 1 | Сливная ванна с выдвижным ящиком | Гинекологическая емкость-чаша должна быть съемная, свободно перемещаться по направляющим и фиксироваться в требуемом положении. Объем ёмкости из нержавеющей стали не менее 3 л; | | 1 шт |
| 2 | Опоры для ног | Опоры для ног по Гоппелю изготовлены из полиуретанового материала и высокопрочной стали с матовым покрытием. Опоры должны вращаться на 360 градусов вокруг собственной оси и фиксироваться под нужным углом за счет шарового зажима. | | 1 пара |
| 3 | Опоры для рук | Опоры для рук пациента изготовлены из хромированной стали, с пластиковыми рукоятками и замками. | | 2 шт. |
| 4 | Подлокотник | Мягкая опора для руки пациента, которая должна регулироваться и фиксироваться под любым углом, за счет шарового зажима, для внутривенных вливаний. | | 1 шт |
| 5 | Держатель для бумажных полотенец | Держатель для бумажных полотенец, расположенный сзади, установлен таким образом, чтобы обеспечить комфорт пациентки и соблюдение требований гигиены. | | 1 шт |
| *Расходные материалы и изнашиваемые узлы:* | | | | |
| **3** | **Требования к условиям эксплуатации** | Напряжение: 220- 230 В +/- 10% 50/60 Гц  Потребление энергии: 370 ВА | | | | |
| **4** | **Условия осуществления поставки МТ**  *(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP пункт назначения: | | | | |
| **5** | **Срок поставки МТ и место дислокации** | 60 календарных дней с момента подписания договора, | | | | |
| **6** | **Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц** | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев*.*  Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.  Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:  - замену отработавших ресурс составных частей;  - замене или восстановлении отдельных частей МТ;  - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;  - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;  - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);  - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники | | | | |
| **7** | **Требования к сопутствующим услугам** | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара.  Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. | | | | |