Техническая спецификация

Лот № 7

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Бестеневые операционные хирургические налобные осветители в комплекте |  |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской техники |  | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике |  | Требуемое количество |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Бестеневые операционные хирургические налобные осветители в комплекте |  | Медицинская оптика применяется для стоматологии, пластической и общей хирургии, лор-практики. Вес не более 104 г. Крепление не более 2х точечное (кламмерная фиксация) Цвет черный. Время работы аппарата с новым полностью заряженным аккумулятором без его подзарядки от 6 до 12 часов. Мощность от 30 000 до 100 000 люкс. Осветитель: бестеневой. Конструкция: беспроводная. Включение/выключение: автоматическое. Наличие плановой регулировки яркости. Мощность диода не более 3Вт. Ресурс работы не менее 50.000 часов. Температура света с светофильтрами: Прозрачные: не менее 6,000 K; Оранжевые: не менее 4,000 K; Темно-коричневые: не менее 3,000 K; Оранжевый + Прозрачный: не менее 5000 K |  | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Аккумуляторная батарея |  | Емкость не менее 1150 mAh Напряжение не более 7,5 В Вес не более 50 г |  | 2 шт. |
|  |  | 3 | Зарядное устройство |  | Зарядное устройство для аккумуляторных батареи. Вес не более 107 г |  | 1 шт. |
|  |  | 4 | Защитные колпачки на осветители |  | Защитные колпачки на осветители - оранжевые, прозрачные, темно-коричневые. |  | 6 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Напряжение: 220- 230 В +/- 10% 50/60 Гц Потребление энергии: 370 ВА |  |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения |  |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | До 10 декабря 2024г. Адрес: Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1. |  |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в год. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |  |  |