## тендер МИ
Техническая спецификация
№ лота | Наименование лота | Техническая характеристика | Ед.изм. | Количество | Цена | Сумма
1 | Многоразовый инструмент для толстоигольной биопсии с расходным материалом в комплекте, 16 размер иглы | Основные комплектующие: Многоразовая автоматическая система (пистолет) для биопсии - 1шт: Предназначена для проведения процедуры режущей (гильотинной) биопсии мягких тканей с целью получения образцов для гистологических исследований. Габаритные размеры: длина –не более 12 см, ширина – не более 3 см, высота – не более 3.5 см, вес – не более 250 гр. Общие параметры, наличие: 1. Регулятор глубины проникновения в виде поворотного рычага с ротацией на 120°, имеющий 2 позиции – от 15 мм до 22 мм; 2. Предохранитель случайного выстрела в виде поворотного рычага с ротацией на 90°, имеющий 2 позиции - режим выстрела и - безопасный режим. 3. Цветовой индикатор готовности системы к работе, имеющий 3 позиции - "белый" - пистолет не взведен, при вставленной игле выемка для образца закрыта, "белый-красный" - взведена канюля, выемка для образца открыта, "красный" - пистолет взведен, готов к работе, выемка для образца закрыта. 4. Взводной механизм выполнен в виде слайдерного механизма, обеспечивающего поочередное сжатие двух пружин, осуществляющих управление канюлей и стилетом. Курок взвода расположен в нижней части системы рычага в нижней части корпуса системы, оснащен пальцевым упором. 5. Спусковой механизм обеспечивает поочередный спуск обеих пружин с минимальным временным интервалом, позволяющим как получить качественный гистологический образец, так и обеспечить минимальную травматичность процедуры, а также исключить дискомфорт и болевые ощущения пациента. Выполнен в виде кнопки на проксимальной части корпуса системы. 6. Общая эргономика, расположение и конструкция взводного курка и спусковой кнопки обеспечивают возможность проведения процедуры биопсии одной рукой. 7. Упаковка: металлический кейс с внутренними уплотнителями из микропористого поролона высокой плотности, наружной обтяжкой из экокожи, картонная коробка. Инструкция по применению на русском языке. Дополнительные комплектующие: Илгы биопсийные размер 16Gх16 см - 250шт: Одноразовая игла для автоматической биопсийной системы, предназначена для использования с многоразовой биопсийной системой, для проведения процедуры режущей (гильотинной) биопсии мягких тканей с целью получения образцов для гистологических исследований. Общие параметры иглы: - Материал – высококачественная медицинская сталь; - Однократное применение; - Трехгранная лазерная заточка иглы; - Коннектор для шприца типа Луер/Луер-Лок на внешней канюле иглы; - Эхогенный наконечник; - Специальное дополнительное эхогенное напыление на конце канюли иглы, шириной (не менее) 0,5 см, для лучшей визуализации; - Сантиметровые эхогенные метки по всей длине иглы с шагом 10мм, каждая пятая с утолщением, для более точного наведения иглы; - Цветовая маркировка игл разного диаметра для быстрой и легкой идентификации; - Длина заборного лотка: (не более) 19 мм; - Стерильная упаковка; - Пластиковый защитный тубус; - Возможность использования с дополнительным коаксиальным проводником; - Упаковано в комплекте со специальным устройством (спейсером) для установки и контроля точного размещения иглы внутри биопсийной системы; Параметры посадочных мест иглы: - Посад. место канюли: размеры - (не менее) 2,1см * 1,5см * 0,5см; расположение отверстия – по центру пластиковой втулки, не менее 0,5 см с каждого края; - Посад. место стилета: размеры - (не менее) 1,5см * 1,5см * 0,5см; расположение отверстия – по центру пластиковой втулки, не менее 0,5 см с каждого края. Параметры спейсера: - Длина: (не менее) 10,2 см; - Ширина: (не менее) 2,8 см; - Толщина: (не менее) 0,5 см; - Наличие двух полу-подвижных держатателей; - Наличие специального крючка для фиксации защитного тубуса иглы; - Устройство позволяет установить иглу в пистолет не прикасаясь к ее стерильной части. Извлекается после закрытия крышки пистолета путем сведения держателей. | комплект | 5 | 2375000 | 11875000
2 | Пластырные кожные швы, размером 6мм*100мм | Липкие полоски для сведения краев раны, размером 6мм*100мм, 10 полосок в конверте, стерильные, 50 шт в упаковке. | упаковка | 1 | 49150 | 49150
| ИТОГО: |  |  |  |  | 11924150