## тендер МИ
Техническая спецификация
№ лота | Наименование лота | Техническая характеристика | Ед.изм. | Количество | Цена | Сумма
Медицинские изделия
1 | Комплект для химиоэмболизации печени | 1) Микросферы, нагружаемые для химиоэмболизации печёночной артерии, изготовлены из биосовместимого гидрогеля, содержащего полиэтиленгликоль 10к акриламид, модифицированный сульфонатными группами для контролируемого введения и доставки химиотерапевтических препаратов. Загрузка микросфер, нагружаемых для химиоэмболизации печёночной артерии, возможна следующими химиотерапевтическими препаратами: доксорубицином, иринотеканом, эпирубицином, идарубицином. Время подготовки раствора от 30 минут. Микросферы, нагружаемые для химиоэмболизации печёночной артерии, в состоянии выдерживать временное сжатие на 20-30%, что обеспечивает прохождение через доставляющий катетер. Предоставлены в нескольких диаметрах 100, 200, 400 мкм, окрашены в зеленый цвет. Микросферы, нагружаемые для химиоэмболизации печёночной артерии, поставляются в шприце объемом 20 мл, предварительно заполненном 2 мл продукта, суспендированного в апирогенном стерильном солевом физиологическом транспортном растворе. Суммарный объем солевого физиологического раствора и микросфер, нагружаемых для химиоэмболизации печёночной артерии, составляет примерно 6 мл. Предварительно заполненные шприцы с микросферами, нагружаемыми для химиоэмболизации печёночной артерии, упакованы в стерильный запечатанный лоток с отделяемой крышкой. Микросферы, нагружаемые для химиоэмболизации печёночной артерии, предназначены для активного поглощения лекарств своей матрицей: 37,5 мг доксорубицина на 1 мл микросфер, 5 мг идарубицина на 1 мл микросфер, 25 мг эпирубицина на 1 мл микросфер, 50,0 мг иринотекана на 1 мл микросфер. Новая формула Полиэтиленгликоля (ПЭГ) делает микросферы устойчивыми к давлению и трению. Гидрофильный материал увеличивает сжимаемость, эластичность и доставляемость в катетере. Негативно-заряженные сульфатные группы специально модифицированы для загрузки и выделения лекарственных препаратов. Улучшенная сжимаемость, аккуратная и эффективная окклюзия с уменьшением риском нецелевой эмболизации. Загруженные лекарственным препаратом микросферы дольге остаются в состоянии суспензии. Цветовая маркировка обозначает определенный размер микросфер, содержащихся в шприце: 100 ± 25 мкм - черный цвет; 200 ± 50 мкм – желтый цвет; 400 ± 50 мкм – синий цвет. 2) Микрокатетер с микропроводником в комплекте (по коаксиальным микрокатетерам). суперселективные гидрофильные рентгенконтрастные микрокатетеры с полимерным покрытием по всей длине, за исключением проксимального конца. Покрытие обеспечивает скользящую способность после увлажнения. Кроме того, проводник имеет стрежень из сверхэластичного сплава, полиуретановую оболочку, гидрофильное покрытие на поверхности и золотую спираль на дистальном маркере, которая способствует продвижению катетера в целевые сосуды. Структура шафта катетера состоит из 3-х слоев: внутренний слой из тефлона; средний слой: вольфрамовая рентгенконтрастная спираль; внешний слой: полиэстер эластомер с полимерным покрытием. Доступны катетеры с одной или двумя дистальными рентгенконтрастными метками (материал меток - Pt/Ir) по 7 мм каждый. Длина коаксиального/не коаксиального миикрокатетера: 110 см., 130 см., 150 см. Максимальное давление катетеров: 750 psi (5171 kPa); 900 psi (6205 kPa). Внешний диаметр для коаксиальных микрокатетеров: 2.4 Fr (0.80 мм), 2.7 Fr (0.90 мм), 2.8 Fr (0.93 мм). Внутренний диаметр для коаксиальных микрокатетеров: 0.022 (0.57 мм), 0.025 (0.65 мм), 0.027 (0.70 мм). Внешний диаметр для не коаксиальных микрокатетеров: 2.0 Fr (0.67 мм), 2.4 Fr (0.80 мм), 2.7 Fr (0.90 мм), 2.8 Fr (0.93 мм). Внутренний диаметр для не коаксиальных микрокатетеров: 0.019 (0.49 мм), 0.022 (0.57 мм), 0.025 (0.65 мм), 0.027 (0.70 мм). Дистальный кончик: прямой, угловой 90 градусов. Диаметры микропроводника (для коаксиальных версий): 0.018" (0.46 мм), 0.021" (0.53 мм). Длина микропроводника (для коаксиальных версий): 120 см; 140 см. Выступающая часть микропроводника микрокатетера (для коаксиальных версий): 10 см максимум. Доступны два типа проводников, предварительно сформированный тип и проводник формируемого типа. Форма наконечника проводника формируемого типа может быть изменена. При введении контрастного вещества через катетер может использоваться автоматический шприц. Совместимость проводника: 0.016" (0.41 мм); 0.018" (0.46 мм); 0.021" (0.53 мм). Мёртвый объём (разъём + катетер): 0.43 мл; 0.53 мл; 0.57 мл; 0.58 мл; 0.59 мл; 0,64 мл; 0.68 мл; 0.73 мл; 0.66 мл. 3) Катетер ангиографический: размерами (Fr/мм)- 4/1.40; 5/1.70; длиной (см)- 40; 65; 70; 80; 100; 110; 120, 150 Тонкая гибкая трубка, предназначенная для впрыскивания контрастного вещества в некоторые кровеносные сосуды головной, висцеральной или периферической сосудистой системы во время проведения процедуры ангиографии в целях облегчения четкой визуализации сосудистой системы целевого органа или области тела. Супермягкий гидрофильный катетер вводится подкожно и оснащен рентгенококнтрастными полосами, размещенными вдоль ее дальнего рабочего конца, чтобы определить её положение в теле и провести анатомические измерения. Он также может быть использован для измерения давления и одновременного определения трансвальвулярного, внутрисосудистого и внутрижелудочкового давления. Это одноразовое устройство. Катетер предназначен для использования в ангиографических процедурах. Катетер подает рентгеноконтрастные вещества и терапевтические агенты в отдельные участки в сосудистой системе. Он также используется для доставки направляющего проводника или катетера к месту целевого назначения. Внешний диаметр: 4Fr (1.40 мм), 5Fr (1.70 мм), 4Fr (1.40 мм). Внутренний диаметр: 0.041 (1.03 мм),: 0.043 (1.1 мм). Максимальное давление впрыска: 5171 kPa (750 psi), 6895 kPa (1000 psi), 5171 kPa (750 psi). 4) Интродьюсер предназначается для чрескожного введения в сосуд для облегчения процедуры вмешательства в целом. Уникальный гемостатический клапан поддерживает необычайно высокий уровень гемостаза, что позволяет избегать кровотечений и аспирации воздуха. Плавный переход «шафт-дилятатор» и оптимальная конусообразная конструкция дилятатора позволяют уменьшить сопротивление проколу. Чрезвычайно тонкая рентгеноконтрастная стенка с муфтой для предотвращения перекручивания, обеспечивающая превосходное управление катетером. Дилятатор с защелкой, предотвращающей смещение дилятатора при введении и позволяющей осуществлять удаление дилататора одной рукой. Интродьюсер феморальный. Возможность выбора диаметра 5, 6, 7, 8, 9, 10 Fr. Возможность выбора длины интродьюсеров длиной 10 см. Возможность выбора интродьюсеров с ренгенконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из этилен-тетра-фтор-этилена. Возможность выбора в комплекте дилятатора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилятаторе, препятствующего самопроизвольному открытию. Возможность выбора интродьюсеров с гидрофильным покрытием. Наличие интродьюсеров с иглой в комплекте 20 G x 32 mm, 20 G x 51 mm, 18 G x 64 mm, 18 G x 70mm. Наличие возможности выбора комплекта интродьюсера с металлической иглой или иглой-катетером. Возможность выбора педиатрических наборов. Наличие выбора длин минипроводника 45см, 80см. Наличие выбора диаметра мини проводника: 0,018", 0,021", 0,025", 0,035", 0,038". Цветовая кодировка по размерам. Выбор цветовой кодировки диаметра интродьюсера. 5) Проводники M являются нитиноловыми гидрофильными микропроводниками, покрытыми полиуретаном и гидрофильным покрытием для периферических и церебральных вмешательств, обладающие улучшенной навигацией в дистальных и извитых сосудах. Внешний диаметр: 0,018, 0,020, 0,025, 0,032, 0,035, 0,038. Длины проводников (см.): 50, 80, 120, 150, 180, 220, 260, 300, 450. Длина дистального кончика (см.): 1, 3, 5, 8. Форма кончика: прямой, загнутый. Материал сердцевины: нитинол. Ренгенноконтрастная оболочка: полиуретановый слой с частичками вольфрама. Гидрофильное покрытие: полиэстер эластомер с полимерным покрытием. Предназначается для дистальной катетеризации, селективной и сверх-селективной эмболизации в небольших, дистальных и анатомически сложных периферических и нейрологических сосудистых системах. Сверхэластичный нитиноловый стержень: Отличное запоминание формы, повышенная гибкость, улучшенное управление в сложных случаях. Предотвращает перекручивание для более легкого и быстрого проведения катетера. Полиуретановое рентгенконтрастное покрытие: гладкое покрытие для минимизации адгезии клеток крови к проводнику, плавная и атравматическая навигация. Включает вольфрам для улучшения видимости. Улучшенная видимость кончика при флуороскопии в связи с дистальной золотой спиралью. Малые диаметры и различные типы формы кончика: сверхселективный доступ к дистальным и извитым сосудам. Повышенная гибкость и атравматически суженный наконечник: повышает гибкость проводника, плавная и безопасная навигация через извитые и сложные системы сосудов. Дополнительное гидрофильное покрытие (“M” полимерное покрытие): плавная навигация через катетер и сосуды (экономит время применения). Предотвращает адгезию клеток крови и формирование тромбов. Цельная структура проводника: Улучшенное управление проводником в сосудах, передача вращающего момента с соотношением 1:1, более легкая, быстрая и безопасная навигация, как через катетер, так и сосуды. | комплект | 60 | 1080000 | 64800000
2 | Мочеточниковый двойной J -стент , с двумя открытыми концами, размерами (Fr): 6; длина (см): 26; в наборе с толкателем, 2 зажимами, проводником | Двойной J стент в комплекте с красным или фиолетового цвета толкателем, проволочным зеленым направителем (один конец мягкий, другой конец жесткий) и двумя зелеными зажимами. Стент должен быть изготовлен из материала полиуретанового антикоррозийное покрытия-обозначается желтым цветом. Стент должен быть рентгеноконтрастным. Стент должен быть предназначен для длительной установки сроком 3-6 месяцев. Стент должен быть открытым с обеих сторон. Проксимальный конец стента должен быть округленной формы и конусообразным для обеспечения легкого доступа и минимизирования травматизации при введении. На корпусе стента должны быть маркеры глубины в виде тонких линий через каждые 1 см и широкие через каждые 5 см длины. Корпус и петли стента должны содержать дренажные отверстия. Внутренний диаметр стента должен составлять 15 мм ±1. Наружный диаметр петли стента 18,9 мм ±1. Толкатель длиной 40-100 см. На дистальном конце стента должна быть установлена нейлоновая лигатура. Стент должен быть упакован стерильно. Диаметр стента 6 Fr. Длина стента 26 см. Проволочный направитель должен быть выполнен из нержавеющей стали с покрытием политетрафторэтилен, быть длиной 150 см. | штука | 50 | 29500 | 1475000
3 | Мочеточниковый двойной J -стент , с двумя открытыми концами, размерами (Fr): 7; длина (см): 26; в наборе с толкателем, 2 зажимами, проводником | Двойной J стент в комплекте с красным или фиолетового цвета толкателем, проволочным зеленым направителем (один конец мягкий, другой конец жесткий) и двумя зелеными зажимами. Стент должен быть изготовлен из материала полиуретанового антикоррозийное покрытия-обозначается желтым цветом. Стент должен быть рентгеноконтрастным. Стент должен быть предназначен для длительной установки сроком 3-6 месяцев. Стент должен быть открытым с обеих сторон. Проксимальный конец стента должен быть округленной формы и конусообразным для обеспечения легкого доступа и минимизирования травматизации при введении. На корпусе стента должны быть маркеры глубины в виде тонких линий через каждые 1 см и широкие через каждые 5 см длины. Корпус и петли стента должны содержать дренажные отверстия. Внутренний диаметр стента должен составлять 15 мм ±1. Наружный диаметр петли стента 18,9 мм ±1. Толкатель длиной 40-100 см. На дистальном конце стента должна быть установлена нейлоновая лигатура. Стент должен быть упакован стерильно. Диаметр стента 7 Fr. Длина стента 26 см. Проволочный направитель должен быть выполнен из нержавеющей стали с покрытием политетрафторэтилен, быть длиной 150 см. | штука | 20 | 29500 | 590000
4 | Эндоскопический аппликатор МL для применения с полимерными клипсами | Эндоскопический ручной аппликатор для применения с полимерными клипсами. Размеры МL. Диаметр канала 5; 10 мм, длина 32,5 см. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали. Применяется для лигирования сосудов, протоков и тканей при лапароскопических и лапаротомных операциях в общей хирургии,гинекологии, урологии, торакальной хирургии, отоларингологии, сосудистой хирургии. | штука | 4 | 850000 | 3400000
5 | Эндоскопический аппликатор L для применения с полимерными клипсами | Эндоскопический ручной аппликатор для применения с полимерными клипсами. Размеры L. Диаметр канала 5; 10 мм, длина 32,5 см. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали. Применяется для лигирования сосудов, протоков и тканей при лапароскопических и лапаротомных операциях в общей хирургии,гинекологии, урологии, торакальной хирургии, отоларингологии, сосудистой хирургии. | штука | 3 | 850000 | 2550000
6 | Эндоскопический аппликатор XL для применения с полимерными клипсами | Эндоскопический ручной аппликатор для применения с полимерными клипсами. Размеры XL. Диаметр канала 5; 10 мм, длина 32,5 см. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали. Применяется для лигирования сосудов, протоков и тканей при лапароскопических и лапаротомных операциях в общей хирургии,гинекологии, урологии, торакальной хирургии, отоларингологии, сосудистой хирургии. | штука | 3 | 850000 | 2550000
| ИТОГО: |  |  |  |  | 75365000