## тендер МИ
Техническая спецификация
№ лота | Наименование лота | Техническая характеристика | Ед.изм. | Количество | Цена | Сумма
1 | Имплантируемый порт, размер 7 F | 1. Имплантируемый порт однопросветный, должен быть МРТ-совместимый низкопрофильный, изготовлен из пластика и не имеет металлических компонентов, с одной силиконовой мембраной. Основание порта округлое с диаметром не менее 20 мм. Высота порта не более 10 мм, вес не более 5 граммов, внутренний объем не более 0,5 мл, диаметр силиконовой мембраны не менее 10 мм. Количество возможных пункций мембраны иглой Губера не менее 1000. Порт должен иметь шовные отверстия для фиксации, не заполненные силиконом. - не менее 1 шт. 2. Рентгеноконтрастный силиконовый однопросветный катетер. Дистальный конец катетера должен быть закрытым, с закругленным атравматичным наконечником, с рентгеноконтрастной меткой, с боковым трехпозиционным клапаном с длиной прорези не менее 5мм, обеспечивающим инфузию и аспирацию крови, уменьшающим риск воздушной эмболии, обратного заброса крови и внутрисосудистого свертывания. Проксимальный конец катетера должен иметь торцевое отверстие для присоединения к порту и муфту для фиксации. Размер катетера 7,0 Fr, длина катетера не менее 50 см, диаметр просвета катетера не менее 1 мм. На поверхности катетера должны быть нанесены метки глубины. При инфузии катетер должен обеспечивать скорость потока не менее 500 мл/ч - не менее 1 шт. 3. Зажим катетера - не менее 2 шт. 4. J-образный кончик проводника (радиус 3 мм) с выпрямителем, внешн. диам. 0,64 мм (0,025 дюйма) x 60 см - не менее 1 шт. 5. Проводниковая игла 18 G (внешн. диам. 1,3 мм, внутр. диам. 1,0) x 70 мм - не менее 1 шт. 6. Проводниковая игла 20 G (внешн. диам. 0,9 мм, внутр. диам. 0,7) x 40 мм - не менее 1 шт. 7. Интродьюсер разделяющийся 7 F (внутр. диам. 2,5 мм, длина 10 см) с расширителем сосуда (внешн. диам. 2,5 мм, внутр. диам. 1,0 мм, длина 11 см) - не менее 1 шт. 8. Игла гиподермическая 25 G (внешн. диам. 0,5 мм) x 25 мм - не менее 1 шт. 9. Игла Губера 22 G (внешн. диам. 0,7) x 25 мм, изогнутая под прямым углом - не менее 1 шт. 10. Игла Губера 22 G (внешн. диам. 0,7) x 25 мм, прямая - не менее 1 шт. 11. Шприц, 12 мл - не менее 1 шт. 12. Туннелер - не менее 1 шт. 13. Держатель вены - не менее 1 шт. 14. Крыльчатая инфузионная система, 20 G (внешн. диам. 0,9 мм) x 19 мм - не менее 1 шт. | комплект | 100 | 100000 | 10000000
| ИТОГО: |  |  |  |  | 10000000
Председатель | [5 empty] | Нәлібаев Р.Ә.
Заместитель председателя | [5 empty] | Баймусанов А.Н.
Члены комиссии:
Врач ангиохирург | [5 empty] | Сейтбаев Р.Т.
Старший фармацевт | [5 empty] | Есмуратова М.Т.
Юрисконсульт | [5 empty] | Пан А.Б
Секретарь | [5 empty] | Корженко О.О.