## тендер МИ
Техническая спеицификация
№п/п | Наименование Товара | Техническая спецификация | Ед.изм. | Количество | Цена | Сумма
Медицинские изделия
1 | Ножницы, лигатурные , изогнутые, 180 мм | Ножницы, лигатурные, с насечкой, тупоконечные, изогнутые, со специальной насечкой против соскальзывания тканей, длина 180 мм. С карбид вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях браншей. Цветовая кодировка: одна желтая рукоятка. | штук | 5 | 182820 | 914100
2 | Ножницы, изогнутые 260 мм | Ножницы, препаровальные, изогнутые, деликатные, тупоконечные, с карбид вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях, с микротомной заточкой, со специальным покрытием (TiAlN) черного цвета, длина 260 мм. С рукоятками желтого цвета. Нестерильные, многоразовые. | штук | 6 | 345605 | 2073630
3 | Ножницы, лигатурные , прямые, тупо остроконечные, 145 мм | Ножницы хирургические, с карбид вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях, лигатурные, прямые, тупо-/остроконечные, длина 145 мм. Нестерильные, многоразовые | штук | 5 | 130320 | 651600
4 | Ножницы, изогнутые 260 мм | Ножницы, препаровальные, изогнутые, деликатные, тупоконечные, с карбид вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях, длина 260 мм. Нестерильные, многоразовые | штук | 5 | 222280 | 1111400
5 | Ножницы, деликатные , изогнутые, 180 мм | Ножницы, препаровальные, изогнутые, тупоконечные, деликатные, с карбид вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях, длина 180 мм. С рукоятками желтого цвета. Нестерильные, многоразовые. | штук | 5 | 166550 | 832750
6 | Ножницы, деликатные , изогнутые, 285 мм | Ножницы, препаровальные, изогнутые, деликатные, тупоконечные, с карбид вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях, с микротомной заточкой, длина 285 мм. С рукоятками желтого цвета. Нестерильные, многоразовые. | штук | 6 | 243380 | 1460280
7 | Шовный материал рассасывающий мононить | Синтетическая рассасывающаяся мононить изготовленная из сополимера гликолида и эпсилон-капролактона (Полиглекапрона 25), фиолетовая, со средним сроком рассасывания 90/120 дней и полной потерей прочности на разрыв после 28 дня, с иглой из модифицированного сплава стали 455 серии с продольными насечками для лучшей фиксации в иглодержателе и упаковкой состоящий из 2 частей: Внешняя: материал фольга, прямоугольной формы, имеющая с порт с обозначенными легко отслаивающимися листками. Внутренняя стерильная: материал картон с информацией о нити и игле с отверстием для доступа к игле и эластичной задней панелью 12 шт в упаковке маркированной матричным кодом. Длина нити не менее 70 см, диаметр нити USP 3-0 игла колющая , окружностью 5/8, и 26 мм длиной. | штук | 216 | 2500 | 540000
8 | Плетенный синтетический рассасывающиеся покрытый шовный материал 2 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Исходное среднее значение прочности в узле должно быть не менее чем на 40% выше показателей прочности, установленных стандартами для максимальной прочности при завязывании узлов и возможности использования более тонких шовных материалов. Со сроками эффективной поддержки раны в течении не менее 3 недель (остаточная прочность на 14 день составляет около 80%, на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 70 дней. Размер M 5 (2), длина нити 75-80 см, окрашенный в фиолетовый цвет, в пакете 1 нить. Игла 48 мм, 1/2 круга, колющая усиленная, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Шовный материал запакован в дважды стерильную упаковку для надежного хранения: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из фольги. Шовный материал свернут на бумажном носителе внутри пакета из фольги. Шовный материал должен быть уложен так, чтобы при отрыве края пакета из фольги игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает максимально возможную заявленную температуру хранения. Срок годности от производителя не менее 5 лет. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. | штук | 208 | 2700 | 561600
9 | Плетенный синтетический рассасывающиеся покрытый шовный материал 4-0 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Исходное среднее значение прочности в узле должно быть не менее чем на 40% выше показателей прочности, установленных стандартами для максимальной прочности при завязывании узлов и возможности использования более тонких шовных материалов. Со сроками эффективной поддержки раны в течении не менее 3 недель (остаточная прочность на 14 день составляет около 80%, на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 70 дней. Размер M1,5 (4-0), длина нити 45-46 см, окрашенный в фиолетовый цвет, в пакете 5 нитей. Игла 22 мм, 1/2 круга, колющая тонкая, с контролируемым отрывом. Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали c пределом текучести 0,2% не менее 1680 Н/мм2 для повышения устойчивости к разгибанию, и пределом прочности не менее 1720 Н/мм2 для увеличения прочности. Шовный материал запакован в дважды стерильную упаковку для надежного хранения: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из фольги. Шовный материал свернут на бумажном носителе внутри пакета из фольги. Шовный материал должен быть уложен так, чтобы при отрыве края пакета из фольги игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 12 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает максимально возможную заявленную температуру хранения. Срок годности от производителя не менее 5 лет. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. | штук | 276 | 6700 | 1849200
10 | Система трансобтураторная HALO для лечения недержания мочи в комплекте | Состав и описание медицинского изделия Система трансобтураторная (Halo и Curved) является стерильной системой одноразового использования, которая состоит из двух устройств доставки (дугообразного или изогнутого) и одного сборного сетчатого имплантата (сетки). Сетчатый имплантат составляет 22,0 см ±1см (8,66» ±0,40») в длину и 1,1 см ±0,2 см (0,43» ±0,08») в ширину. Синяя вязаная полипропиленовая сетка частично покрыта полимерной гильзой. Имплантат состоит из полипропиленового материала с синим красителем (Фталоцианинато, окрашивающая добавка <0,2%). Сетчатый имплантат оснащен сегментом «без выступов» вдоль всей длины каждой стороны петли. Перечень комплектующих к медицинскому изделию: Система трансобтураторная HALO для лечения недержания мочи в комплекте: Устройство доставки петли дугообразное - 2 шт.; Сборный сетчатый имплантат - 1 шт. Медицинское изделие одноразового использования. Область применение: Урология. Назначение: Предназначена для лечения недержания мочи при напряжении в результате повышенной подвижности и/или недостаточности внутреннего сфинктера. Изделие предназначено для использования исключительно врачами, прошедшими необходимую подготовку и имеющими опыт хирургического лечения стрессового недержания мочи (СНМ). Врачу рекомендуется изучить описанные в медицинской литературе методы, осложнения и опасности, связанные с намеченными процедурами. | штук | 2 | 283555 | 567110
11 | Система трансобтураторная CURVED для лечения недержания мочи в комплекте | Состав и описание медицинского изделия Система трансобтураторная (Halo и Curved) является стерильной системой одноразового использования, которая состоит из двух устройств доставки (дугообразного или изогнутого) и одного сборного сетчатого имплантата (сетки). Сетчатый имплантат составляет 22,0 см ±1см (8,66» ±0,40») в длину и 1,1 см ±0,2 см (0,43» ±0,08») в ширину. Синяя вязаная полипропиленовая сетка частично покрыта полимерной гильзой. Имплантат состоит из полипропиленового материала с синим красителем (Фталоцианинато, окрашивающая добавка <0,2%). Сетчатый имплантат оснащен сегментом «без выступов» вдоль всей длины каждой стороны петли. Перечень комплектующих к медицинскому изделию: Система трансобтураторная CURVED для лечения недержания мочи в комплекте: Устройство доставки петли изогнутое - 2 шт.; Сборный сетчатый имплантат - 1 шт. Медицинское изделие одноразового использования. Область применение: Урология. Назначение: Предназначена для лечения недержания мочи при напряжении в результате повышенной подвижности и/или недостаточности внутреннего сфинктера. Изделие предназначено для использования исключительно врачами, прошедшими необходимую подготовку и имеющими опыт хирургического лечения | штук | 1 | 280250 | 280250
12 | Слинг-система мужская для лечения недержания мочи | Мужская слинг-система или мужской слинг, предназначена для хирургического лечения стрессового недержания мочи у мужчин легкой и средней степени выраженности. Система является ретроуретральным слингом, которая устанавливается трансобтураторным доступом. Мужской слинг предполагает упрощенную предсказуемую процедуру имплантации и обеспечивает улучшенные клинические результаты. Мужская слинг-система, состав:1. Мужской слинг – 1шт.2. Иглы-проводники – 2шт./ 1 уп. 3. Игла для спинномозговой (чрескожной) пункции – 1шт. 4. Одноразовый ретрактор 32,5 см х 18,3 см – 1шт. 5. Затупленные эластичные фиксирующие крючки 12 мм – 8 шт./1 уп. | штук | 1 | 840000 | 840000
13 | Электрод для электрохирургий в солевом растворе для ТУР урология Olympus | ВЧ-резекционный электрод в варианте исполнения: совместимость с тубусами 24Fr,26Fr,27Fr, для оптик 12°: петля средняя. Должен быть совместим с резектоскопами производства Olympus. | штук | 20 | 160000 | 3200000
| ИТОГО: |  |  |  |  | 14881920
Председатель | [5 empty] | Кухарева А.А.
Заместитель председателя | [5 empty] | Умурзаков Х.Т.
Члены комиссии:
Баймусанов А.Н.
Кайсарулы Т.
Советов Н.А.
Секретарь | [5 empty] | Корженко О.О.