## тендер МИ
Техническая спеицификация
№п/п | Наименование Товара | Техническая спецификация | Ед.изм. | Количество | Цена | Сумма
Медицинские изделия
1 | Циркулярный сшивающий аппарат. Шток 22 см. Высота скрепок 4,8 мм. | Циркулярный сшивающий аппарат (диаметр 31 мм., высота скрепки 4,8 мм.)Титановые скобки сшивающих аппаратов имеют дополнительные ребра жесткости. Такая конструкция скрепки позволяет более точно ее загибать имеют одну прошивающую ручку. длины штока 22 см. для плотной ткани с высотой скрепки 4,8 мм мм. Троакар интегрирован в центре штока Низкопрофильная головка-пуговица с низким профилем облегчает извлечение аппарата (из готового анастамоза) после прошивания. Ручки циркулярного сшивающего аппарата имеют специальные резиновые вставки Материал скобок – МРТ-совместимый титан. Внешний диаметр рабочей части 21 мм, Одноразового использования, поставляется стерильным | шт | 24 | 182700 | 4384800
2 | Изгибаемые кассеты с технологией трехрядного шва | Изгибаемые кассеты с технологией трехрядного шва закрывают скрепки на разной высоте, длина шва 60 мм, высота скрепок 3; 3,5; 4 мм толщина ткани 1,5–2,25 мм Титановые скрепки для использования с эндоскопическими аппаратами моделей Endo GIA. Фиолетовый | шт | 50 | 37000 | 1850000
3 | Инструмент монополярный многоразовый хирургический для электрохирургического аппарата FX8 | Инструмент представляет собой многоразовую ручку-чехол для монополярного электрода. Инструмент предназначен для контроля энергии монополярного электрода в стерильной области операционного поля. Может применяться при открытых операциях общего характера, требующих монополярного электрохирургического разрезания или коагулирования тканей. Длина кабеля 4,6м. Кнопка желтого цвета Cut (Резка). Кнопка синего цвета Coag (Коагуляция). Встроенный монополярный электрод-лезвие с покрытием EDGE, предотвращающим образование нагара. Инструмент может использоваться с шестигранными электродами производства Covidien и обычными электродами с посадочным диаметром 2,4мм. Максимальное пиковое напряжение в монополярном режиме 5600V. Активация ручная или при помощи специальной педали. Возможна газовая стерилизация или автоклавирование. Количество использований 50. Инструмент предназначен только для использования с электрохирургическими генераторами Valleylab. Нестерильный. | шт | 5 | 95000 | 475000
4 | Инструмент хирургический эндоскопический сшивающий, шток 23 см. | Инструменты сшивающие линейные Endo GIA Ultra UniversalУниверсальная система эндоскопического шва. Изгиб на 45°, 25 прошиваний. Стандартный. Длина штока 23 см. Эндоскопический стандартный аппарат линейного анастомоза Ø12 мм нового поколения. Может быть использован с кассетами: EGIA45AMT, EGIA45AVM, EGIA45AXT, EGIA45CTAV, EGIA45CTAVM, EGIA60AMT, EGIA60AVM, EGIA60AXT, EGIA60CTAMT, EGIA60CTAVM. | шт | 10 | 99000 | 990000
5 | Инструмент эндотерапевтический: Биопсийные щипцы: EndoJaw FB-220U (канал 2,8 мм, длина 2300 мм) /FB-220U/ для колоноскопии | Одноразовые биопсийные щипцы с браншами типа «Аллигатор с иглой», возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.8 мм и более, длина 2300 мм. Наличие отверстия в браншах для захвата увеличенного количества материала, конструкция овальных чашечек из нержавеющей стали с механизмом точного закрытия браншей для четкого среза и снижения травматизации тканей. Наличие иглы для фиксации инструмента при биопсии. Наличие механизма «Качающиеся бранши» для прицельной биопсии. Цветовое обозначение вводимой части для легкой идентификации инструмента. Наличие ребристой поверхности для более легкого введения инструмента в канал эндоскопа. Наличие интегрированной ручки. Наличие 20 штук в упаковке. | уп | 1 | 123000 | 123000
6 | Инструменты эндотерапевтические: Биопсийные щипцы: EndoJaw FB-210K (канал 2,8 мм, длина 1550 мм) 20 шт. /FB-210K/ для гастроскопии | Одноразовые биопсийные щипцы с браншами типа «Аллигатор», возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.8 мм и более, длина 1550 мм. Наличие 20 штук в упаковке. | уп | 1 | 123000 | 123000
7 | Инструменты эндотерапевтические: Биопсийные щипцы: EndoJaw FB -211D (канал 2,0 мм, длина 1150 мм) 20 шт. /FB -211D/ для бронхоскопии | Одноразовые биопсийные щипцы с браншами типа «Аллигатор», возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.0 мм и более, длина 1150 мм. Наличие отверстия в браншах для захвата увеличенного количества материала, конструкция овальных чашечек из нержавеющей стали с механизмом точного закрытия браншей для четкого среза и снижения травматизации тканей. Наличие механизма «Качающиеся бранши» для прицельной биопсии. Цветовое обозначение вводимой части для легкой идентификации инструмента. Наличие ребристой поверхности для более легкого введения инструмента в канал эндоскопа. Наличие интегрированной ручки. Наличие 20 штук в упаковке. | уп | 1 | 185000 | 185000
8 | кассеты сменные зеленый для сшивающего аппарата изогнутого. | Кассеты сменные одноразовые для утолщенных тканей к изогнутому сшивающе-режущему аппарату для наложения двух двойных рядов скобок в шахматном порядке с одновременным рассечением ткани между парными рядами скобочного шва. Кассета изогнутой формы, содержит 46 скобок, расположенных в два двойных ряда в шахматном порядке. Длина внутреннего скобочного шва 42 мм, длина внешнего скобочного шва 48 мм. Лезвие встроено в кассету. Длина разреза не более 40 мм в зависимости от толщины ткани. Длина ножки открытой скобки 4,5 мм, высота закрытой скобки 2 мм. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок. Наличие в кассете канала для прохождения ограничителя ткани, встроенного механизма блокировки аппарата для предотвращения его работы при использованной кассете. Поставляются стерильными. | шт | 60 | 9000 | 540000
9 | кассеты (голубая) 60мм Endo GIA изгибаемые – 3,5мм / 030458 | Изгибаемые кассеты Endo Gia , длина шва , 60 мм, высота скрепок от 3,5 мм. Одноразовые кассеты с титановыми скрепками для использования с эндоскопическими аппаратами моделей Endo GIA: | шт | 19 | 91260 | 1733940
10 | Кассеты изгибаемые Tri‑Staple Curved Tip для Endo GIA Universal и Ultra Universal EGIA45CTAVM | • 1 рентгеноконтрастный силиконовый катетер (с отметками через каждые 5 см от 5 до 40 см - 600 мм в длину) | шт | 18 | 111000 | 1998000
11 | Изогнутый сшивающий аппарат с ножом со сменными кассетами. | Механический сшивающе-режущий аппарат с анатомически изогнутой рабочей частью для прошивания тканей нормальной толщины путем наложения двух двойных рядов скобочного шва с одновременным рассечением ткани между парными рядами скобочного шва. Аппарат имеет упорную анатомически изогнутую браншу с пазом для ограничителя ткани, ограничитель ткани с ручным или автоматическим закрытием, три рукоятки: упорную рукоятку, рукоятку закрытия браншей и рукоятку прошивания, кнопку размыкания браншей. Размер и форма головной части позволяют размещать аппарат в узком пространстве малого таза. Механизм строго параллельного сведения браншей, наличие промежуточного положения закрытия браншей для их точной репозиции на ткани, возможность использования аппарата при помощи одной руки. Раздельное смыкание рукояток, препятствующее случайному прошиванию. Блокирование аппарата при использованной кассете. Аппарат заряжен сменной одноразовой кассетой. Кассета имеет канал для прохождения ограничителя, встроенный механизм блокировки аппарата при использованной кассете. Кассета изогнутой формы, содержит 46 скобок, расположенных в два двойных ряда в шахматном порядке. Длина внутреннего скобочного шва 42 мм, длина внешнего скобочного шва – 48 мм. Длина ножки открытой скобки 3,5 мм, высота закрытой скобки 1,5 мм. Лезвие встроено в кассету. Длина разреза не более 40 мм в зависимости от толщины ткани. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок. Аппарат может быть перезаряжен 5 раз взаимозаменяемыми кассетами для плотных тканей с высотой закрытой скобки 2 мм или кассетами для тканей нормальной толщины с высотой закрытой скобки 1,5 мм с общим количеством прошиваний 6 раз. Предназначен для использования у одного пациента. Не подлежит повторной стерилизации. Поставляется заряженным, стерильным. | шт | 24 | 195958 | 4702992
12 | Сменные кассеты синие для сшивающего аппарата изогнутого. | Кассеты сменные одноразовые для тканей нормальной толщины к изогнутому сшивающе-режущему аппарату для наложения двух двойных рядов скобок в шахматном порядке с одновременным рассечением ткани между парными рядами скобочного шва. Кассета изогнутой формы, содержит 46 скобок, расположенных в два двойных ряда в шахматном порядке. Длина внутреннего скобочного шва 42 мм, длина внешнего скобочного шва 48 мм. Лезвие встроено в кассету. Длина разреза не более 40 мм в зависимости от толщины ткани. Длина ножки открытой скобки 3,5 мм, высота закрытой скобки 1,5 мм. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок. Наличие в кассете канала для прохождения ограничителя ткани, встроенного механизма блокировки аппарата для предотвращения его работы при использованной кассете. Поставляются стерильными. | шт | 30 | 111000 | 3330000
13 | Кассеты к инструментам сшивающим линейным ТА(45мм, 2 ряда скобок высотой 3,5 мм | для нормальной ткани, цвет синий, для аппарата с системой DST) | шт | 24 | 107000 | 2568000
14 | Инструменты хирургические сшивающие линейные | Аппарат сшивающий хирургический перезаряжаемый (степлер) для создания линейного двойного скрепочного шва. Расположение скрепок в швах относительно друг друга - в шахматном порядке. Область применения: абдоминальная, грудная, педиатрическая и гинекологическая хирургия при резекции и рассечении тканей. Количество перезаряжаний 7. Аппарат перезаряжается с использованием одноразовых Г-образных кассет (картриджей) без ножа с предустановленными скрепками с длиной скрепочного шва 45мм. Цветовая маркировка предустановленной кассеты синяя. Технология точного загиба скрепок для создания идеальной В-образной формы. Предустановленные титановые нерассасывающиеся скрепки с дополнительными ребрами жесткости, ширина скрепки 4мм, высота в незакрытом состоянии 3,5мм, в закрытом состоянии 1,5мм. Обратная матрица встроена в аппарат и имеет низкий профиль для простоты установки за прошиваемую часть. Аппарат снабжен специальным удерживающим стержнем для фиксации его на тканях. Система контроля толщины прошиваемой ткани не позволяет использовать аппарат на тканях, не соответствующих высоте скрепок, что крайне важно при работе на уплотненных и измененных тканях. Аппарат может быть открыт в любое время, как до так и после прошивания, что осуществляется простым нажатием на кнопку блокировки. Положение промежуточного закрытия аппарата и атравматичная фиксация тканей в закрытом состоянии позволяют в любой момент перед прошиванием переложить аппарат в область, более подходящую для наложения шва. Аппарат снабжен системой блокировки, предотвращающей прошивание без замены использованной кассеты. Особое прорезиненное покрытие ручек для предотвращения скольжения аппарата в руках врача. Прошивание осуществляется с характерным звуком и тактильной отдачей. Упаковка индивидуальная, стерильная. Только для использования на одном пациенте. | шт | 24 | 107000 | 2568000
15 | Кассеты к инструментам сшивающим линейным ТА(45мм, 2 ряда скобок высотой 4,8 мм | для утолщенной ткани, цвет зеленый, для аппарата с системой DST) | шт | 45 | 23000 | 1035000
16 | Инструменты хирургические сшивающие линейные | серии ТА ( аппарат линейного шва с системой DSTперезаряжаемый, с кассетой 45мм, 2 ряда скобок высотой 4,8 мм для утолщенной ткани, цвет синий) | шт | 5 | 23000 | 115000
17 | Кассеты к инструментам сшивающим линейным ТА | (60мм, 2 ряда скобок высотой 3,5 мм, для нормальной ткани, цвет синий, для аппарата с системой DST) | шт | 25 | 25000 | 625000
18 | Инструменты хирургические сшивающие линейные | серии ТА ( аппарат линейного шва с системой DSTперезаряжаемый, с кассетой 60 мм, 2 ряда скобок высотой 3,5 мм для нормальной ткани, цвет зеленый) | шт | 3 | 25000 | 75000
19 | Кассеты к инструментам сшивающим линейным ТА | Кассета (картридж) одноразовая Г-образная без ножа для аппарата сшивающего хирургического перезаряжаемого (степлера) для создания линейного двойного скрепочного шва. Расположение скрепок в швах относительно друг друга – в шахматном порядке. Кассета адаптирована к системе сведения браншей аппарата. Система контроля толщины прошиваемой ткани не позволяет использовать кассету и аппарат на тканях, не соответствующих высоте скрепок. Предустановленные скрепки с длиной скрепочного шва 60мм. Цветовая маркировка зеленая. Для использования на утолщенной ткани (главный бронх, привратник, поджелудочная железа и т.д.). Технология точного загиба скрепок для создания идеальной В-образной формы. Предустановленные титановые нерассасывающиеся скрепки с дополнительными ребрами жесткости, ширина скрепки 4мм, высота в незакрытом состоянии 4,8мм, в закрытом состоянии 2,0мм. Упаковка индивидуальная, стерильная. Кассета предназначена для использования только с аппаратами GIA TA6035S и TA6048S. | шт | 45 | 23000 | 1035000
20 | Инструменты хирургические сшивающие линейные | Аппарат сшивающий хирургический перезаряжаемый (степлер) для создания линейного двойного скрепочного шва. Расположение скрепок в швах относительно друг друга - в шахматном порядке. Область применения: абдоминальная, грудная, педиатрическая и гинекологическая хирургия при резекции и рассечении тканей. Количество перезаряжаний 7. Аппарат перезаряжается с использованием одноразовых Г-образных кассет (картриджей) без ножа с предустановленными скрепками с длиной скрепочного шва 60мм. Цветовая маркировка предустановленной кассеты зеленая. Технология точного загиба скрепок для создания идеальной В-образной формы. Предустановленные титановые нерассасывающиеся скрепки с дополнительными ребрами жесткости, ширина скрепки 4мм, высота в незакрытом состоянии 4,8мм, в закрытом состоянии 2,0мм. Обратная матрица встроена в аппарат и имеет низкий профиль для простоты установки за прошиваемую часть. Аппарат снабжен специальным удерживающим стержнем для фиксации его на тканях. Система контроля толщины прошиваемой ткани не позволяет использовать аппарат на тканях, не соответствующих высоте скрепок, что крайне важно при работе на уплотненных и измененных тканях. Аппарат может быть открыт в любое время, как до так и после прошивания, что осуществляется простым нажатием на кнопку блокировки. Положение промежуточного закрытия аппарата и атравматичная фиксация тканей в закрытом состоянии позволяют в любой момент перед прошиванием переложить аппарат в область, более подходящую для наложения шва. Аппарат снабжен системой блокировки, предотвращающей прошивание без замены использованной кассеты. Особое прорезиненное покрытие ручек для предотвращения скольжения аппарата в руках врача. Прошивание осуществляется с характерным звуком и тактильной отдачей. Упаковка индивидуальная, стерильная. Только для использования на одном пациенте. | шт | 2 | 23000 | 46000
21 | Кассеты Hem-o-lok | Клипсы Hemolok XL для лигирования сосудов и тканей. Размер 7-16 мм. Клипсы изготовлены из биоинертного полимера (пластика) и не являются рассасывающимися. Клипсы легко пальпируются, не выпадает из аппликатора, надежно фиксирует сосуды и ткани, не препятствует получению снимков КТ и МРТ, возможно лигирование на ощупь. 14 картриджей (упаковка) по 6 клипс. | упаковка | 4 | 134000 | 536000
22 | Кассеты Hem-o-lok | Клипсы Hemolok L для лигирования сосудов и тканей. Размер 5-13 мм. Клипсы изготовлены из биоинертного полимера (пластика) и не являются рассасывающимися. Клипсы легко пальпируются, не выпадает из аппликатора, надежно фиксирует сосуды и ткани, не препятствует получению снимков КТ и МРТ, возможно лигирование на ощупь. 14 картриджей (упаковка) по 6 клипс. | упаковка | 4 | 134000 | 536000
23 | Хирургический клипаппликатор Hem-o-lok | Эндоскопический ручной аппликатор Hemolok. Размер XL, 10 мм, длина 32,5 см. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали. Применяется для лигирования сосудов, протоков и тканей при лапароскопических и лапаротомных операциях в общей хирургии, гинекологии, урологии, торакальной хирургии, отоларингологии, сосудистой хирургии. | шт | 1 | 134000 | 134000
24 | Хирургический клипаппликатор Hem-o-lok | Эндоскопический ручной аппликатор Hemolok. Размер L, 10 мм, длина 32,5 см. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали. Применяется для лигирования сосудов, протоков и тканей при лапароскопических и лапаротомных операциях в общей хирургии, гинекологии, урологии, торакальной хирургии, отоларингологии, сосудистой хирургии. | шт | 2 | 134000 | 268000
25 | Одноразовый перезаряжаемый сшивающий инструмент | Аппарат сшивающий хирургический перезаряжаемый (степлер) для создания двух двойных линейных скрепочных швов и рассечения ткани между ними. Аппарат не имеет встроенного ножа. Расположение скрепок в швах относительно друг друга - в шахматном порядке. Область применения: абдоминальная, торакальная, педиатрическая и гинекологическая хирургия при резекции и рассечении тканей и создании анастомозов. Количество перезаряжаний 7. Аппарат перезаряжается с использованием одноразовых прямых кассет (картриджей) с встроенным ножом с предустановленными скрепками с длиной скрепочного шва 60мм. Цветовая маркировка предустановленной кассеты синяя. Для прошивания ткани нормальной толщины (кишка, желудок, легкое и т.д.). Технология точного загиба срепок для создания идеальной В-образной формы. Предустановленные титановые нерассасывающиеся скрепки с дополнительными ребрами жесткости, ширина скрепки 2,84мм, высота в незакрытом состоянии 3,8мм, в закрытом состоянии 1,5мм. Обратная матрица встроена в аппарат и имеет низкий профиль. Система контроля толщины прошиваемой ткани не позволяет использовать аппарат на тканях, не соответствующих высоте скрепок, что крайне важно при работе на уплотненных и измененных тканях. Аппарат может быть открыт в любое время, как до так и после прошивания, что осуществляется простым нажатием на кнопку блокировки. Положение промежуточного закрытия аппарата и атравматичная фиксация тканей в закрытом состоянии позволяют в любой момент перед прошиванием переложить аппарат в область, более подходящую для наложения шва. Кнопка ножа легко перекидывается на необходимую сторону, что делает прошивание доступным при любом расположении инструмента на тканях (как слева, так и справа). Аппарат снабжен системой блокировки, предотвращающей прошивание без замены использованной кассеты. Особое прорезиненное покрытие ручек для предотвращения скольжения аппарата в руках врача. Прошивание осуществляется с характерным звуком и тактильной отдачей. Упаковка индивидуальная, стерильная. Только для использования на одном пациенте. | штук | 4 | 103600 | 414400
26 | Одноразовый перезаряжаемый сшивающий инструмент | Аппарат сшивающий хирургический перезаряжаемый (степлер) для создания двух двойных линейных скрепочных швов и рассечения ткани между ними. Аппарат не имеет встроенного ножа. Расположение скрепок в швах относительно друг друга - в шахматном порядке. Область применения: абдоминальная, торакальная, педиатрическая и гинекологическая хирургия при резекции и рассечении тканей и создании анастомозов. Количество перезаряжаний 7. Аппарат перезаряжается с использованием одноразовых прямых кассет (картриджей) с встроенным ножом с предустановленными скрепками с длиной скрепочного шва 60мм. Цветовая маркировка предустановленной кассеты зеленая. Для прошивания утолщенной ткани (привратник, поджелудочная железа и т.д.). Технология точного загиба срепок для создания идеальной В-образной формы. Предустановленные титановые нерассасывающиеся скрепки с дополнительными ребрами жесткости, ширина скрепки 2,84мм, высота в незакрытом состоянии 4,8мм, в закрытом состоянии 2,0мм. Обратная матрица встроена в аппарат и имеет низкий профиль. Система контроля толщины прошиваемой ткани не позволяет использовать аппарат на тканях, не соответствующих высоте скрепок, что крайне важно при работе на уплотненных и измененных тканях. Аппарат может быть открыт в любое время, как до так и после прошивания, что осуществляется простым нажатием на кнопку блокировки. Положение промежуточного закрытия аппарата и атравматичная фиксация тканей в закрытом состоянии позволяют в любой момент перед прошиванием переложить аппарат в область, более подходящую для наложения шва. Кнопка ножа легко перекидывается на необходимую сторону, что делает прошивание доступным при любом расположении инструмента на тканях (как слева, так и справа). Аппарат снабжен системой блокировки, предотвращающей прошивание без замены использованной кассеты. Особое прорезиненное покрытие ручек для предотвращения скольжения аппарата в руках врача. Прошивание осуществляется с характерным звуком и тактильной отдачей. Упаковка индивидуальная, стерильная. Только для использования на одном пациенте. | штук | 1 | 103600 | 103600
27 | Одноразовый перезаряжаемый сшивающий инструмент | Аппарат сшивающий хирургический перезаряжаемый (степлер) для создания двух двойных линейных скрепочных швов и рассечения ткани между ними. Аппарат не имеет встроенного ножа. Расположение скрепок в швах относительно друг друга - в шахматном порядке. Область применения: абдоминальная, торакальная, педиатрическая и гинекологическая хирургия при резекции и рассечении тканей и создании анастомозов. Количество перезаряжаний 7. Аппарат перезаряжается с использованием одноразовых прямых кассет (картриджей) с встроенным ножом с предустановленными скрепками с длиной скрепочного шва 80мм. Цветовая маркировка предустановленной кассеты синяя. Для прошивания ткани нормальной толщины (кишка, желудок, легкое и т.д.). Технология точного загиба срепок для создания идеальной В-образной формы. Предустановленные титановые нерассасывающиеся скрепки с дополнительными ребрами жесткости, ширина скрепки 2,84мм, высота в незакрытом состоянии 3,8мм, в закрытом состоянии 1,5мм. Обратная матрица встроена в аппарат и имеет низкий профиль. Система контроля толщины прошиваемой ткани не позволяет использовать аппарат на тканях, не соответствующих высоте скрепок, что крайне важно при работе на уплотненных и измененных тканях. Аппарат может быть открыт в любое время, как до так и после прошивания, что осуществляется простым нажатием на кнопку блокировки. Положение промежуточного закрытия аппарата и атравматичная фиксация тканей в закрытом состоянии позволяют в любой момент перед прошиванием переложить аппарат в область, более подходящую для наложения шва. Кнопка ножа легко перекидывается на необходимую сторону, что делает прошивание доступным при любом расположении инструмента на тканях (как слева, так и справа). Аппарат снабжен системой блокировки, предотвращающей прошивание без замены использованной кассеты. Особое прорезиненное покрытие ручек для предотвращения скольжения аппарата в руках врача. Прошивание осуществляется с характерным звуком и тактильной отдачей. Упаковка индивидуальная, стерильная. Только для использования на одном пациенте. | штук | 1 | 103600 | 103600
| ИТОГО: |  |  |  |  | 30598332
Председатель | [5 empty] | Кухарева А.А.
Заместитель председателя | [5 empty] | Умурзаков Х.Т.
Члены комиссии:
Баймусанов А.Н.
Кайсарулы Т.
Советов Н.А.
Секретарь | [5 empty] | Корженко О.О.