## тендер МИ
Техническая спецификация
№ лота | Наименование лота | Техническая характеристика | Ед.изм. | Количество | Цена | Сумма
1 | Сенсоры для систем мониторинга глубины наркоза и седации, одноразовые для взрослых, в упаковке 25 штук | Датчик одноразовый для системы мониторинга глубины седации пациента для взрослых. Назначение: для оценки глубины наркоза и/или седации на основе биспектрального анализа (биспектральный индекс) электро-энцефалографических (ЭЭГ) сигналов, для вычисления биспектрального индекса угасания электроэнцефалографической активности (биспектральный индекс). Количество сенсоров: 3 стандартных ЭЭГ-электрода со специальным клеящим покрытием, 1 специальный ЭЭГ-электрод со специальным клеящим покрытием для установки "над глазом", позволяющим опознавать и устранять артефакты. Диапазон амплитуд регистрируемых сигналов: до ±1000 мкВ. Условия транспортировки и хранения: температура от -10 С до +60, влажность (без конденсации) 15% - 95%, давление от 360 мм Hg до 800 мм Hg. Упаковка: исключительно чистая индивидуальная. В коробках по 25 упаковок. Крепление: с максимально плотным контактом с кожей пациента и оптимальным качеством сигнала. Гибкость: регулируется под различный размер головы. Коннектор: обеспечивает надежное соединение «защёлкой». Шлейф датчика: удлиненный. Не содержит латекс. В упаковке 25 штук. | упаковка | 45 | 15360 | 691200
2 | ВЧ-кабель, биполярный 4м. | ВЧ-кабель. Биполярный. Для резектоскопа. Максимальное номинальное напряжение 1.000 Впиковое. Длина - 4м. Разъем с контактами, расположенными под прямым углом, для рабочего элемента. Прямой штекер, для рабочего элемента. Разъем (штекер), для электрохирургического генератора. | штука | 2 | 234270 | 468540
3 | ВЧ-кабель: биполярный, 3,5м. | ВЧ-кабель биполярный. Длина: 3.5 м. Расстояние между штекерами вилки: 28.58мм. Диаметр штеккеров вилки: 4мм. Для электрохирургического использования в лапароскопической и эндоскопической хирургии, а также при проведении открытых операций вместе с совместимыми активными принадлежностями и совместимыми электрохирургическими генераторами. | штука | 2 | 117135 | 234270
4 | ВЧ-кабель: монополярный, 3,5м | ВЧ-кабель монополярный. Длина: 3,5 м. 1-контактный штекер к ВЧ-разьему генератора диаметр 8 мм. Разьем под 4мм штекер инструмента. Для электрохирургического использования в лапароскопической и эндоскопической хирургии, а также при проведении открытых операций вместе с совместимыми активными принадлежностями и совместимыми электрохирургическими генераторами. | штука | 2 | 56985 | 113970
5 | Кабель для подключения биполярных электродов.Длина кабеля 3 м | Кабель для подключения биполярных электродов. Инструментальная часть - подключение ножниц (коаксиальный разъем). Аппаратная часть - два плоских контакта. Длина кабеля 3 м. Совместимый со скальпелем-коагулятором электрохирургический автономный ЭХВЧ-80 ФОТЕК. | штука | 5 | 17857.1429 | 89285.7143
| ИТОГО: |  |  |  |  | 1597265.7143