## тендер МИ
Техническая спеицификация
№ лота | Наименование лота | Техническая характеристика | Ед.изм. | Количество | Цена | Сумма
1 | Инструмент 5мм /35 см фронтальная рукоятка (5шт.в упаковке) | Инструмент 5мм,35см, (5 шт. в упаковке) c фронтальной подвижной рукояткой для электрохирургического и ультразвукового блоков THUNDERBEAT. Инструмент должен одновременно использовать ВЧбиполярную электрическую энергию для коагуляции тканей и УЗмеханическую энергию для быстрого рассечения тканей . Коагуляция за счет контролируемого воздействия на ткань биполярного тока с поддержкой функции автоматического обнаружения завершения процедуры коагуляции ткани. Возможность включения разреза ткани ультразвуком и одновременной биполярной коагуляцией кнопкой управления на инструменте. Возможность отдельного включения функции биполярной коагуляции кнопкой управления на инструменте. Фронтальная рукоятка, имеющая подвижный рычаг овальной формы спереди от ладонного упора инструмента. Привод тремя пальцами руки. 2 кнопки активации работы инструмента. Ротация бранш на 360°. Рабочая частота ультразвукового воздействия для 5 мм инструментов 47 кГц. Амплитуда 80 мкм. Внешний диаметр стержня 5мм. Эффективная (рабочая) длина 350мм. Изогнутая форма браншей. Длина браншей дистального конца инструмента : 16 мм. Заостренный кончик инструмента для безопасной механической диссекции. Атравматические зубчики для надежного захвата тканей на одной из браншей. Максимальная выходная мощность биполярной коагуляции 40 Ватт. Максимальная выходная мощность при совместной работе ультразвука и биполярной коагуляции 120 Ватт. Индивидуальная стерильная упаковка. Комплектность инструмента: Инструмент, стабилизатор, ключ. | упаковка | 23 | 2450000 | 56350000
2 | Инструмент 5мм /45 см фронтальная рукоятка (5шт.в упаковке) | Инструмент 5мм,45см, (5 шт. в упаковке) c фронтальной подвижной рукояткой для электрохирургического и ультразвукового блоков THUNDERBEAT. Инструмент должен одновременно использовать ВЧбиполярную электрическую энергию для коагуляции тканей и УЗмеханическую энергию для быстрого рассечения тканей . Коагуляция за счет контролируемого воздействия на ткань биполярного тока с поддержкой функции автоматического обнаружения завершения процедуры коагуляции ткани. Возможность включения разреза ткани ультразвуком и одновременной биполярной коагуляцией кнопкой управления на инструменте. Возможность отдельного включения функции биполярной коагуляции кнопкой управления на инструменте. Фронтальная рукоятка, имеющая подвижный рычаг овальной формы спереди от ладонного упора инструмента. Привод тремя пальцами руки. 2 кнопки активации работы инструмента. Ротация бранш на 360°. Рабочая частота ультразвукового воздействия для 5 мм инструментов 47 кГц. Амплитуда 80 мкм. Внешний диаметр стержня 5мм. Эффективная (рабочая) длина 350мм. Изогнутая форма браншей. Длина браншей дистального конца инструмента : 16 мм. Заостренный кончик инструмента для безопасной механической диссекции. Атравматические зубчики для надежного захвата тканей на одной из браншей. Максимальная выходная мощность биполярной коагуляции 40 Ватт. Максимальная выходная мощность при совместной работе ультразвука и биполярной коагуляции 120 Ватт. Индивидуальная стерильная упаковка. Комплектность инструмента: Инструмент, стабилизатор, ключ. | упаковка | 8 | 2480000 | 19840000
| ИТОГО |  |  |  |  | 76190000