## тендер МИ
Техническая спецификация
№ лота | Наименование лота | Техническая характеристика | Ед.изм. | Количество | Цена | Сумма
Медицинские изделия
1 | Цистонефрофиброскоп | Угол поля зрения 120°. Направление обзора 0°. Глубина резкости 3 – 50 мм. Наружный диаметр дистального конца 11,7 Фр. (4,6 мм). Наружный диаметр вводимой части 16,5 Фр. (5,5 мм). Рабочая длина 380 мм. Диаметр внутреннего канала 7,2 Фр. (2,4 мм). Минимальное расстояние видимости 5 мм. Диапазон угла отклонения 210° вверх, 120° вниз. Общая длина 700 мм. Совместим с видеоэндоскопическим комплексом Olympus | штука | 1 | 6747971 | 6747971
2 | Контейнер для инструментов, контейнер стерилизационный размеры: 531 x 79 x 255 мм | Контейнер для инструментов,для гибких эндоскопов, наружные размеры: 531 x 79 x 255 мм. Совместим с видеоэндоскопическим комплексом Olympus | штука | 1 | 1066613 | 1066613
3 | Течеискатель | Течеискатель, механический, для проверки гибких эндоскопов на герметичность. Конструкция состоит из резиновой груши для ручного накачивания воздуха, манометра с градуированной шкалой, соединительного коннектора. Совместим с видеоэндоскопическим комплексом Olympus | штука | 1 | 227749 | 227749
4 | Клапан аспирации | Клапан аспирации совместим с видеоэндоскопическим комплексом Olympus | штука | 1 | 110791 | 110791
5 | Захватывающие щипцы, гибкие, 5 Фр. x 640 мм, в варианте: зубчатые для удаления камней, с возвратной пружиной | Захватывающие щипцы, гибкие, 5 Фр. x 640 мм, в варианте: зубчатые для удаления камней, с возвратной пружиной. Совместим с видеоэндоскопическим комплексом Olympus | штука | 1 | 449653 | 449653
6 | Захватывающие щипцы, гибкие, 5 Фр. x 640 мм, в варианте: крысиный зуб для удаления камней, с возвратной пружиной | Захватывающие щипцы, 5 Фр. x 640 мм, открывающиеся с обеих сторон, типа «крысиный зуб»для удаления камней, с возвратной пружиной. Совместим с видеоэндоскопическим комплексом Olympus | штука | 1 | 669170 | 669170
7 | Биопсийные щипцы гибкие, 5 Фр. x 640 мм, для биопсии, с возвратной пружиной | Биопсийные щипцы, 5 Фр. x 640 мм, открывающиеся с обеих сторон, гибкие, для биопсии, с возвратной пружиной. Совместим с видеоэндоскопическим комплексом Olympus | штука | 1 | 393523 | 393523
8 | Источник света | Галогеновая лампа с отражателем, 15В, 150 Вт Срок службы лампы 50 часов (при номинальном напряжении) Регулировка уровня света Ручная плавная Цветовая температура Эквивалентна 3250°K Подача воздуха Насос Электромагнитный. Развиваемое давление 0.3-0.6 кг/кв.см (при нулевом потоке); 0.18 кг/кв.см или ниже (при потоке 2000 мл в мин) Подача воды: Метод Нагнетание воздуха в водный контейнер. Тип и степень защиты от поражения электрическим током Класс I, тип BF Электропитание Напряжение 220-240 В ± 10% Частота электротока 50/60 Гц Потребляемый ток 1 А (при 220-240 В) Размеры и вес Размеры 186 мм (ширина) х 151 мм(высота) х 270 мм (глубина) Вес 6 кг. Совместим с видеоэндоскопическим комплексом Olympus | штука | 1 | 1215146 | 1215146
9 | Световодный кабель 2,8ммх3м | Световодный кабель для подключения к источнику света медицинских систем. -Диаметр 2,8 мм. -Длина: 3 м. Tип: CF. Совместим с видеоэндоскопическим комплексом Olympus | штука | 1 | 455877 | 455877
10 | Рабочая часть (вставка) в варианте исполнения: биполярная 330мм | Рабочая часть для инструмента торакоскопического/лапароскопического. Биполярный.Длина рабочей части : 330 мм.Диаметр браншей 5.0 мм. Форма браншей - щипцы окончатые. Длина браншей 17 мм. Атравматические зубчики по краям обеих браншей. Обе бранши подвижные (двухходовые). Механизм открытия браншей CAM, оптимальный для передачи усилия при закрытии браншей. Электроизоляционная вставка между браншами из невоспламеняемого материала (фторопласт).Изоляция штока рабочей части из пластика повышенной прочности и износостойкости, материал PEEK. Материал конструкции рабочей части Нерж. сталь. Многоразовый инструмент. Автоклавируемый. Совместим с видеоэндоскопическим комплексом Olympus | штука | 3 | 555284 | 1665852
11 | Тубус изолированный биполярный 5х330мм | Тубус для инструмента лапароскопического.Биполярный. Длина рабочей части: 330 мм.Диаметр рабочей части 5 мм.Втулка для вращения тубуса пальцем.Количество лепестков для вращения на втулке: 5. Кнопка для фиксации соединения рабочей части и рукоятки.Цветовая кодировка биполярного инструмента. Материал конструкции тубуса Нерж. сталь. Материал изоляции тубуса PEEK . Многоразовый инструмент.Автоклавируемый. Совместим с видеоэндоскопическим комплексом Olympus | штука | 6 | 315315 | 1891890
12 | Рукоятка в варианте исполнения: биполярная | Ручка для инструмента, биполярная.Ручка для инструмента торакоскопического/лапароскопического.Упор для четырех пальцев на неподвижной части рукоятки.Кольцевидный упор для большого пальца увеличенной площади.Биполярное соединение, расположенное на верхней части рукоятки.Коаксиальное расположение контактов биполярного соединения.Механизм соединения ручки с тубусом и рабочей частью в один шаг, с кликом.Размер рукоятки L, для кисти большого размера (размер 8 (M) и более).Материал конструкции ручки PEEK.Многоразовый инструмент. Автоклавируемый. Совместим с видеоэндоскопическим комплексом Olympus | штука | 6 | 230471 | 1382826
13 | Рабочая часть (вставка) в варианте исполнения: биполярная 330мм | Рабочая часть для инструмента торакоскопического/лапароскопического. Биполярный. Длина рабочей части: 330 мм.Диаметр браншей 5.0 мм. Форма браншей - щипцы прямые с просветом. Длина браншей 14 мм.Атравматические зубчики по переднему краяю обеих браншей.Обе бранши подвижные (двухходовые). Механизм открытия браншей CAM, оптимальный для передачи усилия при закрытии браншей.Электроизоляционная вставка между браншами из невоспламеняемого материала (фторопласт).Изоляция штока рабочей части из пластика повышенной прочности и износостойкости, материал PEEK.Материал конструкции рабочей части Нерж. сталь.Многоразовый инструмент. Автоклавируемый. Совместим с видеоэндоскопическим комплексом Olympus | штука | 3 | 555284 | 1665852
14 | Рукоятка в варианте исполнения: монополярная | Ручка для инструмента, монополярная.Ручка для инструмента торакоскопического/лапароскопичесого.Упор для четырех пальцев на неподвижной части рукоятки.Кольцевидный упор для большого пальца увеличенной площади.Монополярное соединение, расположенное на верхней части рукоятки.Диаметр монополярного соединения 4мм.Механизм соединения ручки с тубусом и рабочей частью в один шаг, с кликом.Размер рукоятки L, для кисти большого размера (размер 8 (M) и более).Материал конструкции ручки: PEEK.Многоразовый инструмент.Автоклавируемый. Совместим с видеоэндоскопическим комплексом Olympus | штука | 3 | 162090 | 486270
15 | Рукоятка, комплект, с рычажным управлением функцией аспирации, аспирационным каналом 8мм, для использования с шиберными насосами, управляемыми давлением | Рукоятка, с управлением функцией аспирации/ирригации. Для трубок диаметром 3мм; 5мм; 10мм. Резьбовое соединение с трубками аспирации/ирригации. Соединение типа "елочка" для подключения к шлангам аспирации/ирригации. Разборный механизм переключения аспирация/ирригация для чистки и обслуживания. Переключение режимов аспирация/ирригация производится путем перемещения большим пальцем руки рычажка на верхней торцевой части рукоятки вниз/вверх. Совместим с видеоэндоскопическим комплексом Olympus | штука | 1 | 254531 | 254531
16 | Аспирационная/промывочная трубка в вариантах исполнения: 5х330мм | Аспирационная/промывочная трубка. Диаметр 5мм. Длина не менее 330 мм.Боковые отверстия на дистальном конце. Резьбовое соединение с рукояткой управления аспирацией/ирригацией. Материал-нерж.сталь.Совместим с видеоэндоскопическим комплексом Olympus | штука | 1 | 47487 | 47487
17 | Передвижная напольная стойка с режимом «хэндс-фри» для системы визуализации вен AccuVein AV50 | Мобильная стойка на гладких колесах со стопорным механизмом. Наличие шарового рычага. C помощью шарового рычага позволяет точно расположить систему , чтобы сохранить визуализацию выбранной вены, с регулировкой в трех плоскостях и под разным углом. Совместно с креплением интегрировано зарядное устройство для системы визуализации вен. Наличие на основной стоке глубокого лотка для принадлежностей. Наличие двух подвижных соединения для регулировки по высоте, и два для регулировки в горизонтальной плоскости. Габариты стойки 46х46х110 см. Вылет регулировки штатива по высоте 35 см. Радиус перемещения рычагов по горизонтали от 10 до 110 см. Размеры лотка не менее 12х20х30 см | штука | 3 | 810000 | 2430000
18 | НОЖНИЦЫ СТАНДАРТНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ, ПРЯМЫЕ,14,5 СМ | Ножницы стандартные хирургические. Предназначены для рассечения мягких тканей. Общая длина не менее 14.5 см и не более 14,7 мсм Рабочие части остро/тупоконечные прямые.Материал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении.Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-47 HRC.Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии.Наличие на инструменте матричного кода, нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя.Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии.Инструмент многоразового использования. Инструмент пассивирован | штука | 20 | 20000 | 400000
19 | НОЖНИЦЫ ДЕЛИКАТНЫЕ , ИЗОГНУТЫЕ, 18 СМ | Ножницы диссекционные Тип по METZENBAUM TUC Предназначены для рассечения мягких тканей. Общая длина 18 см Рабочие части тупоконечные изогнутые. Золотые кольца для легкой идентификации. Наличие карбидовольфрамовых вкраплений на рабочих частях. Материал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении. Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-47 HRC. Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии. Наличие на инструменте матричного кода, нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования. Инструмент пассивирован | штука | 20 | 80000 | 1600000
20 | НОЖНИЦЫ СТАНДАРТНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ , ПРЯМЫЕ , 14,5 СМ | Ножницы стандартные хирургические тип TUC Предназначены для рассечения мягких тканей. Общая длина не менее 14.5 см не более 14,7 мсм Рабочие части остро/тупоконечные прямые. Наличие карбидовольфрамовых вкраплений на рабочих частях. Материал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении. Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-47 HRC. Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии. Наличие на инструменте матричного кода (QR- Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования. Инструмент пассивирован | штука | 20 | 70000 | 1400000
21 | НОЖНИЦЫ ТУПОКОНЕЧНЫЕ, ИЗОГНУТЫЕ 23СМ | Ножницы диссекционные/лигатурные Тип по METZENBAUM TUC Предназначены для рассечения мягких тканей. Общая длина 23 см Рабочие части тупоконечные изогнутые. Ножницы имеют форму бритвы. Наличие карбидовольфрамовых вкраплений на рабочих частях. Лезвие в сочетании с одним лезвием с микрозазубринами. Черные/золотые кольца для легкой идентификации Материал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении. Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-47 HRC. Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула,производителя, номера серии. Наличие на инструменте матричного кода (QR- Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования. Инструмент пассивирован | штука | 20 | 152000 | 3040000
22 | НОЖНИЦЫ ТУПОКОНЕЧНЫЕ, ИЗОГНУТЫЕ 18СМ | Ножницы диссекционные/лигатурные Тип по METZENBAUM TUC Предназначены для рассечения мягких тканей. Общая длина 18 см Рабочие части тупоконечные изогнутые. Ножницы имеют форму бритвы. Наличие карбидовольфрамовых вкраплений на рабочих частях. Лезвие в сочетании с одним лезвием с микрозазубринами. Черные/золотые кольца для легкой идентификации Материал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении. Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-47 HRC. Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии. Наличие на инструменте матричного кода (QR- Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования. | штука | 20 | 36000 | 720000
23 | ПИНЦЕТ, 16 CM | Пинцет пластинчатый биполярный, 16 см, профиль пинцета прямой, тип наконечника острый, рабочая часть 1.0 мм / 2.0 мм, профиль пинцета прямой | штука | 6 | 328440 | 1970640
24 | ПИНЦЕТ, 22,0 CM | Пинцет пластинчатый биполярный, 22 см, профиль пинцета прямой, тип наконечника острый, рабочая часть 1.0 мм / 2.0 мм, профиль пинцета прямой | штука | 15 | 328440 | 4926600
25 | Кабель подключения (кабель соединительный) | Кабель для использования с двухсекционными нейтральными электродами пациента. Штекер для подключения к генератору. Длина 3м. Совместимый с электрохирургическим блоком ESG-400 | штука | 5 | 128730 | 643650
26 | Пластина пассивного электрода (одноразовые) | Нейтральный электрод пациента, двухсекционный, на самоклеящейся основе. Нейтральный электрод для взрослых с массой тела >15кг. 100шт в упаковке. Совместимый с электрохирургическим блоком ESG-400 | упаковка | 5 | 150693 | 753465
| ИТОГО: |  |  |  |  | 36615556