## тендер МИ
Техническая спецификация
№ лота | Наименование лота | Техническая характеристика | Ед.изм. | Количество | Цена | Сумма
Медицинские изделия
1 | Система трансобтураторная тип иглы HALO для лечения недержания мочи в комплекте | Система трансобтураторная тип иглы HALO является стерильной системой одноразового использования, которая состоит из двух устройств доставки (дугообразного или изогнутого) и одного сборного сетчатого имплантата (сетки). Сетчатый имплантат составляет 22,0 см ±1см (8,66» ±0,40») в длину и 1,1 см ±0,2 см (0,43» ±0,08») в ширину. Синяя вязаная полипропиленовая сетка частично покрыта полимерной гильзой. Имплантат состоит из полипропиленового материала с синим красителем (Фталоцианинато, окрашивающая добавка <0,2%). Сетчатый имплантат оснащен сегментом «без выступов» вдоль всей длины каждой стороны петли. Перечень комплектующих к медицинскому изделию: Система трансобтураторная тип иглы HALO для лечения недержания мочи в комплекте: Устройство доставки петли дугообразное - 2 шт.; Сборный сетчатый имплантат - 1 шт. Медицинское изделие одноразового использования. Область применение: Урология. Назначение: Предназначена для лечения недержания мочи при напряжении в результате повышенной подвижности и/или недостаточности внутреннего сфинктера. Изделие предназначено для использования исключительно врачами, прошедшими необходимую подготовку и имеющими опыт хирургического лечения стрессового недержания мочи (СНМ). Врачу рекомендуется изучить описанные в медицинской литературе методы, осложнения и опасности, связанные с намеченными процедурами. | штука | 3 | 306000 | 918000
2 | Слинг-система мужская для лечения недержания мочи | Мужская слинг-система или мужской слинг, предназначена для хирургического лечения стрессового недержания мочи у мужчин легкой и средней степени выраженности. Система является ретроуретральным слингом, которая устанавливается трансобтураторным доступом. Мужской слинг предполагает упрощенную предсказуемую процедуру имплантации и обеспечивает улучшенные клинические результаты. Мужская слинг-система, состав: 1. Мужской слинг – 1шт. 2. Иглы-проводники – 2шт./ 1 уп. 3. Одноразовый ретрактор 32,5 см х 18,3 см – 1шт. 4. Затупленные эластичные фиксирующие крючки 12 мм – 8 шт./1 уп. | штука | 3 | 790000 | 2370000
3 | Набор для выполнения трехэтапной чрезкожной пункционной нефростомии. Размер 11 | Набор для выполнения трехэтапной чрезкожной пункционной нефростомии. Комплектация: Двухкомпонентная пункционная игла с тремя ультразвуковыми метками на конце. Размер иглы: диаметр 17,5 мм для 11 Ch длиной 200 мм. Жесткая струна-проводник без покрытия с гибким J-образным наконечником в диспенсере, с толкателем, длиной 800 мм. Дилататор из двух частей, с открытым наконечником, длиной 17,5G / 1,30 мм с разделяемой оболочкой, рентгенконтрастный. Нефростомический катетер с завитком типа Пигтейл, изготовленный из полиуретана, рентгенконтрастный, длиной 30 см. с наконечником открытого типа c 6-ю дренажными отверстиями, желобки для наложения швов на дренаже, удлинитель завитка с вертикальной прорезью и коннектором Luer-Lock. Переходник с краном. Адаптер для мочеприемника. Три информационные наклейки. Стерильно. Для одноразового использования. Не содержит латекса. | штука | 30 | 49300 | 1479000
4 | Набор для выполнения трехэтапной чрезкожной пункционной нефростомии. Размер 9 | Набор для выполнения трехэтапной чрезкожной пункционной нефростомии. Комплектация: Двухкомпонентная пункционная игла с тремя ультразвуковыми метками на конце. Размер иглы: диаметр 17,5 мм для 9 Ch длиной 200 мм. Жесткая струна-проводник без покрытия с гибким J-образным наконечником в диспенсере, с толкателем, длиной 800 мм. Дилататор из двух частей, с открытым наконечником, длиной 17,5G / 1,30 мм с разделяемой оболочкой, рентгенконтрастный. Нефростомический катетер с завитком типа Пигтейл, изготовленный из полиуретана, рентгенконтрастный, длиной 30 см. с наконечником открытого типа c 6-ю дренажными отверстиями, желобки для наложения швов на дренаже, удлинитель завитка с вертикальной прорезью и коннектором Luer-Lock. Переходник с краном. Адаптер для мочеприемника. Три информационные наклейки. Стерильно. Для одноразового использования. Не содержит латекса. | штука | 25 | 49300 | 1232500
5 | Протез полового члена полугибкий, диаметр 11 мм. Общая длина 240 мм. Длина укорачиваемой части 70 мм. Полезная длина 170-240 мм. | Протез полового члена полугибкий, диаметр 11 мм. Общая длина 240 мм. Длина укорачиваемой части 70 мм. Полезная длина 170-240 мм. | штука | 2 | 435000 | 870000
6 | Протез полового члена полугибкий, диаметр 12 мм. Общая длина 260 мм. Длина укорачиваемой части 80 мм. Полезная длина 180-260 мм. | Протез полового члена полугибкий, диаметр 12 мм. Общая длина 260 мм. Длина укорачиваемой части 80 мм. Полезная длина 180-260 мм. | штука | 1 | 435000 | 435000
| ИТОГО: |  |  |  |  | 7304500