## тендер ИГХ
Техническая спецификация
№ лота | Наименование лота | Техническая характеристика | Ед.изм. | Количество | Цена | Сумма
Медицинские изделия (расходные материалы, комплектующие)
1 | ВЧ-кабель, биполярный 4м. | Биполярный ВЧ-кабель к видеоэндоскопическому комплексу для урологии производства OLYMPUS. Максимальное номинальное напряжение 1000В пиковое. Длина - 4м. Разъем с контактами, расположенными под прямым углом, для рабочего элемента. Прямой штекер, для рабочего элемента. Разъем (штекер), для электрохирургического генератора. | штука | 1 | 234270 | 234270
2 | Телескоп HD: 4 мм; 12° автоклавируемый. | Телескоп, автоклавируемый к видеоэндоскопическому комплексу для урологии производства OLYMPUS. Наличие съемного окуляра для быстрого соединения с головкой камеры, лазерная сварка защитной линзы на дистальном конце. Рабочая длина: 280мм. Максимальный диаметр вводимой части: 4мм. Угол обзора: 12° | штука | 2 | 2659283 | 5318566
3 | Световодный кабель 2,8ммх3м | Световодный кабель к видеоэндоскопическому комплексу для урологии производства OLYMPUS для подключения к источнику света медицинских систем. -Диаметр 2,8 мм. -Длина : 3 м. Tип: CF. | штука | 2 | 455877 | 911754
4 | Внутренний тубус, включая стандартный обтуратор для резекционного тубуса 24Фр. | Внутренний тубус, 24 Фр., ротационный, без ирригационного порта, включает стандартный обтуратор. Для наружнего тубуса резектоскопа 27Фр. Керамический наконечник. Система фиксации к наружнему тубусу на пружинной защелке. Материал тубуса: высокопрочная и химически стойкая нержавеющая сталь. Возможность использования с ирригационным кольцом в качестве тонкого тубуса резектоскопа.Видеоэндоскопический комплекс для урологии производства OLYMPUS | штука | 1 | 518737 | 518737
5 | Наружный тубус, резекционный, 27 Фр., два запорных крана, ротационный. | Наружный тубус резектоскопа, 27 Фр., ротационный. Материал тубуса: высокопрочная и химически стойкая нержавеющая сталь. 2 вертикальных запорных крана. Система фиксации на защелках. Видеоэндоскопический комплекс для урологии производства OLYMPUS | штука | 1 | 794904 | 794904
6 | Оптический обтуратор 24Фр. | Оптический обтуратор 24Фр. к видеоэндоскопическому комплексу для урологии производства OLYMPUS. | штука | 1 | 317297 | 317297
7 | Ирригационный порт, для резекционных тубусов:2 запорных крана, вращающиеся | Ирригационный порт для резекционных тубусов. 2 запорных крана из нержавеющей стали к видеоэндоскопическому комплексу для урологии производства OLYMPUS. | штука | 1 | 253202 | 253202
8 | Рабочий элемент резектоскопа: активный, для резекций в соляном растворе | Рабочий элемент для резектоскопа к видеоэндоскопическому комплексу для урологии производства OLYMPUS., активный, прямой контакт электрода с ВЧ кабелем, фиксация на защелках. Для проведения манипуляций в физиологическом растворе. В нейтральном положении пружина рабочего элемента выдвигает дистальный конец электрода для ВЧ-резекции из резекционного тубуса. Длина канала телескопа рабочего элемента : 222мм Длина направляющей трубки для электрода в рабочем элементе :117мм. Внутренний диаметр направляющей трубки электродов в рабочем элементе: 2,1мм, Ширина инструментального канала 4,2мм. | штука | 1 | 1961265 | 1961265
10309995