## тендер МИ
Техническая спецификация
№ лота | Наименование лота | Техническая характеристика | Ед.изм. | Количество | Цена | Сумма
1 | Пластырные кожные швы | Липкие полоски для сведения краев раны,размером 6мм*100мм, 10 полосок в конверте, стерильные, 50 шт в упаковке. | упаковка | 1 | 49150 | 49150
2 | Ретрактор | С креплением для световода, с атравматическими зубцами, с каналом для эвакуации дыма, шпатель 30 мм, длина 9 см, состоит из: ретрактор, крепеж для световода. | штука | 1 | 327550 | 327550
3 | Световод волоконноптический | Световод, волоконнооптический, с прямым соединением со стороны источника света, особо термостойкий, автоклавируемый, диаметр 4.8 мм., длина не менее 250 см. | штука | 1 | 253600 | 253600
4 | Источник света эндоскопический | Высокомощный источник холодного света для эндоскопического применения в диагностических или терапевтических целях, c одним выходом для световода, с модулем обеспечивающим дистанционное управление функциями прибора и дистанционную индикацию его параметров. Выполнен по светодиодной технологии LED . Мощность не менее 175 Bт. Рабочее напряжение 110 – 240 В перем. тока. Частота сети 50/60 Hz . Наличие автоматической и ручной регулировки яркости. Цветовая температура: около 6400 K. Срок службы лампы: около 30 000 часов. В комплекте запасные сетевые предохранители - 10 шт/уп. | штука | 1 | 2859750 | 2859750
5 | Оптика прямого видения 0° | Оптика жесткая со стеклянными линзами, прямого видения 0°, крупноформатная, диам. 10 мм, длина 31 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. | штука | 1 | 2835090 | 2835090
6 | Диссектор монополярный | Диссектор, монополярный , размер 20 мм, рабочая длина 28 cм, состоящий из рукоятка, тубуса и ставки. | штука | 1 | 1876800 | 1876800
7 | Электрод монополярный коагуляционный | Электрод, монополярный коагуляционный, для использования с диссектором, в упаковке 5 шт. | упаковка | 1 | 201450 | 201450
8 | Диссектор | Диссектор, грудной, тупой, изогнутый, размер 10 мм, длина 23 см | штука | 1 | 160650 | 160650
9 | Ретрактор | Ретрактор, для создания операционного кармана, ширина шпателя 30 мм, длина 14 cм, с двумя латеральными каналами для эвакуации дыма | штука | 1 | 707880 | 707880
10 | Шнур высокочастотный, монополярный | Шнур высокочастотный, монополярный, с штекером 5 мм для аппаратов KARL STORZ , длина 300 см | штука | 1 | 54570 | 54570
11 | Оптоволоконный световод | Волоконнооптический, с прямым соединением со стороны источника света, особо термостойкий, диаметр 4,8 мм, длина 250см. | штука | 1 | 331500 | 331500
| ИТОГО: |  |  |  |  | 9657990