## тендер МИ
Техническая спецификация
№ лота | Наименование лота | Техническая характеристика | Ед.изм. | Количество | Цена | Сумма
Медицинские изделия
1 | Зажим полумесяц анатомический двубраншевый 20см | Зажим полумесяц анатомический двубраншевый Рабочая длина не менее 35мм Общая длина не более 200 мм Рабочая длина бранш не менее 16мм Количество подвижных бранш не более 2 Обеспечение атравматического сжатия тканей и обработку особой волной - наличие Неизолированная часть вилки рабочей части не более 15мм Инструмент имеет модульную конструкцию состоящую из трех элементов - наличие: - корпус с кремальерой - литой корпус рабочей части с внутренними подвижными элементами - диэлектрическая рукоятка с внутренним проводником Снаружи корпус и рукоятки изготавливаются из диэлектрического нетоксичного пластика - наличие Отсутствие механизма для сборки/разборки инструмента - наличие Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия - наличие Инструмент предназначен для работы с аппаратами - наличие Вилка для подключения аппарата имеет рельефную структуру для исключения некорректного подключения - наличие Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание - наличие Кремальера расположена на рукоятке в месте расположения указательного пальца хирурга - наличие Неприлипающее покрытие браншей - наличие | штука | 50 | 460000 | 23000000
2 | Зажим полумесяц анатомический двубраншевый с кремальерой 5-37 см | Зажим полумесяц анатомический двубраншевый с кремальерой Диаметр не более 5мм Рабочая длина не менее 360мм Общая длина не более 500мм Рабочая длина бранш не менее 20мм Количество подвижных бранш не более 1 Обеспечение атравматического сжатия тканей и обработку особой волной - наличие Неизолированная часть вилки рабочей части не более 15мм Инструмент имеет модульную конструкцию состоящую из трех элементов - наличие: - корпус с кремальерой - литой корпус рабочей части с внутренними подвижными элементами - диэлектрическая рукоятка с внутренним проводником Поворотный механизм рабочей части - наличие Снаружи корпус и рукоятки изготавливаются из диэлектрического нетоксичного пластика - наличие Отсутствие механизма для сборки/разборки инструмента - наличие Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия - наличие Инструмент предназначен для работы с аппаратами - наличие Вилка для подключения аппарата имеет рельефную структуру для исключения некорректного подключения - наличие Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание - наличие Кремальера расположена на рукоятке в месте расположения указательного пальца хирурга - наличие Неприлипающее покрытие браншей - наличие | штука | 200 | 546000 | 109200000
3 | Зажим полумесяц анатомический двубраншевый с кремальерой 5-23 см | Зажим полумесяц анатомический двубраншевый с кремальерой Диаметр не более 5мм Рабочая длина не менее 220мм Общая длина не более 370мм Рабочая длина бранш не менее 20мм Количество подвижных бранш не более 1 Обеспечение атравматического сжатия тканей и обработку особой волной - наличие Неизолированная часть вилки рабочей части не более 15мм Инструмент имеет модульную конструкцию состоящую из трех элементов - наличие: - корпус с кремальерой - литой корпус рабочей части с внутренними подвижными элементами - диэлектрическая рукоятка с внутренним проводником Поворотный механизм рабочей части - наличие Снаружи корпус и рукоятки изготавливаются из диэлектрического нетоксичного пластика - наличие Отсутствие механизма для сборки/разборки инструмента - наличие Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия - наличие Инструмент предназначен для работы с аппаратами - наличие Вилка для подключения аппарата имеет рельефную структуру для исключения некорректного подключения - наличие Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание - наличие Кремальера расположена на рукоятке в месте расположения указательного пальца хирурга - наличие Неприлипающее покрытие браншей - наличие | штука | 100 | 525000 | 52500000
4 | Инструмент электрохирургический (монополярный) 3х кл № 25 | Инструмент представляет собой одноразовую ручку-чехол для монополярного электрода. Инструмент предназначен для контроля энергии монополярного электрода в стерильной области операционного поля. Может применяться при открытых операциях в гинекологии, урологии, общей, торакальной, колоректальной, бариатрической, сосудистой и пластической хирургии, при миниинвазивных операциях в артроскопии. Инструмент представляет собой одноразовую ручку-чехол для монополярного электрода. Инструмент предназначен для контроля энергии монополярного электрода в стерильной области операционного поля. Может применяться при открытых операциях в гинекологии, урологии, общей, торакальной, колоректальной, бариатрической, сосудистой и пластической хирургии, при миниинвазивных операциях в артроскопии. Длина кабеля 3м. Кнопка желтого цвета Cut (Резка). Кнопка синего цвета Coag (Коагуляция). Кнопка прозрачная Valleylab (Валлейлаб - гемостаз с функцией электродиссекции). Ползунковый переключатель с двойной регулировкой выходной мощности во всех трех режимах работы. Встроенный монополярный электрод-лезвие с покрытием EDGE, предотвращающим образование нагара. Инструмент может использоваться с шестигранными электродами производства Covidien и обычными электродами с посадочным диаметром 2,4мм. Максимальное пиковое напряжение в монополярном режиме 4000V. Активация ручная или при помощи специальной педали. В упаковке 25 штук. Инструмент предназначен только для использования с электрохирургическими генераторами Covidien Valleylab FX8, поддерживающими режим Valleylab. Вилка кабеля снабжена специальной маркировкой для автоматического распознавания и настраивания инструмента. | упаковка | 3 | 1290000 | 3870000
5 | Электрод рассеивающий с гидрогелем для взрослых, в упаковке 50 штук | Беспроводной возвратный электрод для взрослых, нейтральный, тип D Для генераторов с функцией RECQM. Без кабеля. Используется с многоразовым кабелем. Предназначен только для использования с электрохирургическими генераторами Valleylab FX8. В упаковке 50 штук. Для пациентов с массой тела более 13.6 кг. Без кабеля, Возвратный REM-типа. Двухсекционный, с покрытием гидрогеля. | упаковка | 1 | 111000 | 111000
6 | Электрод скальпель с антипригарным покрытием | Инструмент для электрохирургии монополярный. Электрод-скальпель с антипригарным покрытием удлиненный. Антипригарное покрытие из эластомерного силикона. Общая длина 10,16 см. Длина рабочей части 2,54 см. Стерильно, одноразового применения. Электроды можно сгибать на 90 градусов без ущерба целостности покрытия. Имеют защитные манжеты, увеличивающие безопасность, если кончик электрохирургической ручки касается края раны или полости. В упаковке 50шт. | упаковка | 1 | 618000 | 618000
7 | Защита операционной раны при небольшом разрезе, размер 2,5-6см | Защитное приспособление для ран является цельной конструкцией, состоящей из пленочного кожуха с кольцами на обоих концах. Устройство показано для использования в брюшной полости при операциях, осуществляемых через атравматичный разрез с ретракцией, который обеспечивает максимальное раскрытие брюшной полости при минимальном размере разреза, а также для защиты ран от загрязнения при лапароскопических и открытых хирургических вмешательствах. Кроме того, защитное приспособление может быть предназначено для получения доступа в полость грудной клетки вовремя операций на сердце и общих хирургических процедур. Размер 2,5-6 см. Эластичное дистальное серое кольцо быстро устанавливается в разрез и легко извлекается по завершении операции. Проксимальное голубое кольцо легко скручивается, обеспечивая адаптацию протектора к различной толщине брюшной стенки. | штука | 50 | 188568 | 9428400
| ИТОГО: |  |  |  |  | 198727400