УТВЕРЖДАЮ

Директор

______________________Г.Г. Сагидуллина

«____» ______________2021 год.

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Мобильный бронховидеоскоп в комплекте |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны) | МТ не относится к средствам измерения |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Бронховидеоскоп | Бронховидеоскоп Назначение - проведение эндоскопических диагностических и терапевтических процедур в пульмонологии с возможностью проведения эндотрахеальной и эндобронхиальной интубации. Направление обзора - прямое Угол поля зрения, не менее 90 градусов. Глубина резкости или диапазон четкого изображения в поле зрения предметов не менее диапазона от 3мм до 50 мм. Минимальная дистанция видимости не более 3мм. Внешний диаметр дистального конца, не более 5.1 мм. Внешний диаметр вводимой трубки, не более 5.2 мм. Диаметр инструментального канала, не менее 2.6 мм. Угол изгиба подвижной части, не менее: вверх 180о, вниз 130о. Длина рабочей части, не менее 600 мм. Наличие встроенного монитора диагональю не более 3,5 дюйма с возможностью наклона и вращения. Возможность вращения монитора влево и вправо не меньше чем на 90 градусов. Угол наклона монитора не менее 120 градусов. Возможность записи видео в качестве SHQ, HQ (или аналог). Возможность записи статичного изображения в формате JPEG или аналог. Наличие функции настройки размера и яркости эндоскопического изображения Наличие функции резервного копирования. Время непрерывной работы не менее 50 мин. | 1 комплект |
|  |  | 2 | Отсос | Отсос должен быть электровибрационного типа, емкость сосуда – не менее 1.5 л., давление не меньше чем, до - 85 кПа (-0.85 бар), вес прибора – до 5.2 кг., габариты: высота не более 220 мм., ширина не более 225 мм., длинна не более 380 мм. В комплекте с отсосом должно быть: сетевой кабель, фильтр бактерецидный, крышка сосуда с клапаном для зашиты от перелива, вакумная соединительная трубка, трубка пациента. | 1 комплект |
|  |  | 3 | Фильтр | Фильтр микробиологический, антибактериальный, одноразовый для аспиратора не менее 10 шт. в упаковке. | 1 комплект |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Электрическая сеть 220В, мощность 2,5 кВт. Водоснабжение: не требуется. Канализация: не требуется. Площадь помещения: не менее 10 кв. м. Наличие приточно-вытяжной вентиляции. |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | До 05 декабря 2021г. Адрес: г.Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 1, склад. |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |

Медицинские изделия поставляются новыми и ранее неиспользованными. Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация товаров осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы изделия) данной таблицы. Электрическое питание на 220В/380В, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного изделия конечного получателя. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, накладку и подключение товара. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис коды для доступа к программному обеспечению товара. Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта составляет 37 (тридцати семь) месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок 30 (тридцать) календарных дней с момента официального уведомления конечного получателя. Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока обслуживания осуществляется квалифицированным специалистом Поставщика не реже 1 раза в квартал. Не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до инсталляции изделия Поставщик уведомляет Заказчика о пред инсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное изделие, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с пред инсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80см, высота 200 см). Доставку к рабочему месту, разгрузку изделия, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет Поставщик.

Поставщик обязан поставить медицинское изделия на условиях DDP – место назначения (ИНКОТЕРМС – 2010), провести инсталляцию медицинского изделия, провести обучение медицинского персонала на рабочем месте, если иное не оговорено в технической спецификации.

Председатель 								                                                                                                                    Қайсарұлы Т.

Заместитель председателя                                                                                                                                                                                                                 Ким Н.В.

Члены комиссии:

Есенгельдинов А.Е.

Алибеков А.А.

Советов Н.А.

Секретарь 									                                                                                                                   Корженко О.О.