Техническая спецификация

Лот № 1

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий, с указанием модели, наименованием производителя, страны) | Медицинская центрифуга |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  |  | Медицинская центрифуга | Центрифуга лабораторная применяется для разделения растворов на фракции и используется в микробиологии, вирусологии, клинической биохимии, биологии, аналитической химии и др. Свойства: - Скорость вращения ротора, об./мин: до 3500; - Задание и отображение на световых индикаторах скорости вращения ротора, а также возможность задания скорости в RCF или G; - Блокирование крышки во время работы; - Датчик дисбаланса; - Автоматическая разблокировка, при открытии крышки и звуковая сигнализация после остановки ротора; - Бесшумная работа; - Точная, цифровая установка скорости вращения ротора; - Практически неограниченный режим непрерывной работы. Скорость вращения ротора: 100-3500 об/мин Шаг установки скорости : 10 об/мин / 1 g Точность поддержания скорости вращения ±0,5% Диапазон таймера: от 1 — 99 мин Шак установки времени: 2 мин Максимальная центробежная сила: не более 2300 Количество степеней торможения: не менее 6 Рабочий диапазон температур: от +10 до +40 °C Допустимая влажность окружающей среды: не более 80 % Питание от сети: 100-240/50-60 В/Гц Максимальная потребляемая мощность: 250 Вт Размеры (ДхШхВ): не более 426×410×233 мм Масса: не более 13,5 кг | 1 шт. |
|  |  |  | Ротор | Количество образцов: не менее 24 Максимальный объём пробирок: 12 мл Размеры пробирок (диаметр х длина): 16,8×115 мм. В наружный ряд допускается установка пробирок длиной 140 мм. Максимальная скорость центрифуги с ротором: не более 3500 об/мин | 1 шт. |
| 3 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 4 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 60 календарных дней Адрес: Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1. |  |  |  |
| 5 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. |  |  |  |