## тендер МИ
Техническая спецификация
№ лота | Наименование лота | Техническая характеристика | Ед.изм. | Количество | Цена | Сумма
1 | Инкубатор для медицинского стерилизатора Sterrad NX с принадлежностями | Прибор для термической инкубации бактериологических тест-культур. Совместимость с низкотемпературными плазменными стерилизаторами STERRAD NX в соответствии с технической документацией. Определение эффективности стерилизации (8 циклов одновременно или интервально) при температуре 57 ± 2 °С. Время считывания результатов Автоматическое поддержание и контроль постоянной температуры в системе мониторинга. Срок годности не ограничен. Считывание результатов БИ при помощи 2-D штрихкода, оснащенного двумя LED для освещения и наведения. Совместимость со станцией данных хранение информации на сервере, отслеживание результатов каждого отдельного цикла стерилизации. Наличие графического интерфейса. Наличие индикатора состояния системы. Наличие адаптера переменного питания тока 60Вт.Вход:100-240 В переменного тока при 50-60 Гц.Выход:12И постоянного тока 5А(макс). В комплект входят взаимозаменяемые лопатки для разъемов типов А,С,G и I. Соединительный порт RJ45 поддерживает соединение Ethernet 10\100\1000. Наличие порта для присоединения адаптера питания. Наличие два порта USB 2.0 для подсоединения к устройству USB-сканера штрих кодов, принтера, а так же внешний жесткий диск. Наличие адаптера питания. Наличие ручного ввода информации информации о цикле. Наличие световой индикации состояния ячейки Наличие печати результатов инкубации(при наличии подключенного фильтра) Разрешение сенсорного дисплея не менее 1024х500 пикселей. Размер сенсорного дисплея не менее 153,6 х 90 мм. Соотношение ширины и высоты сенсорного дисплея не менее 16:9. Размер области изображения сенсорного дисплея не более 153,6 х90мм(6х3,5 дюйма). Рабочее давление окружающей среды от 103 до 70 кПА (от 1,02 до 0,69 атм). Рабочая высота над уровнем моря от +3000 до - 100 м (от 9843 до -328 футов) Высота инкубатора не менее 12,7 см Ширина инкубатора не менее 21,87 см Глубина инкубатора не менее 23,19 см Масса инкубатора не более1,5 кг | штука | 1 | 2500000 | 2500000
| ИТОГО: |  |  |  |  | 2500000