Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий, с указанием модели, наименованием производителя, страны) | Система вакуумной биопсии молочной железы |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  |  | Основной корпус/Блок управления | Устройство работает от сети переменного тока 220 – 240v частотой 60 Гц ток 6А. Тип и уровень защиты от поражения электрическим током: класс I, тип BF. Потребляемая мощность: 400 ВА. Блок питания. Вес: не более 50 кг. Давление вакуума во время работы: Низкое: -15 кПа (-150 мбар) ~ -35 кПа (-350 мбар) Среднее: -35 кПа (-350 мбар) ~ -55 кПа (-550 мбар) Высокое: -55 кПа (-550 мбар) ~ -80 кПа ( -800 мбар) | 1 шт. |
|  |  |  | Вакуумная канистра | Диаметр.: не менее 103 мм Высота: не менее 223 мм Выполнена из поликарбоната. Вес: не более 320 г. Ёмкость, предназначенная для фильтрации жидкости из зонда и сбора органической жидкости. Выполнена из поликарбоната. | 1 шт. |
|  |  |  | Драйвер | Напряжение: 30V, Сила тока не менее: не менее 4.37A, 12 900 об/мин. Вес: не более 300 г Сложное механическое и вычислительное устройство для подключения зонда и проведения манипуляции. |  |
|  |  |  | Педальный переключатель | Входящее переменное напряжение: не более 250VAC, Сила тока не менее:1.5A, Степень защиты:IP 67. Педаль выполнена из сочетания металла и пластика высокой прочности, что гарантирует прочность и предотвращает поломки. Предназначена для переключения работы устройства, плавного пуска и остановки лезвий иглы зонда. | 1 шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  |  | Внешняя трубка иглы | Нержавеющая сталь. Фиксированное лезвие для защиты и введения зонда. Составная часть зонда. Предназначена для проведения манипуляции. | 1 шт. |
|  |  |  | Внутренняя трубка иглы | Нержавеющая сталь. Вращающееся и прямодействующее лезвие для разрезания ткани. Составная часть зонда. Предназначена для проведения манипуляций | 1 шт. |
|  |  |  | Наконечник иглы | Нержавеющая сталь. Прокалывание тканей и направление зонда. Составная часть зонда. Предназначена для проведения манипуляции. | 1 шт. |
|  |  |  | Корпус зонда | Поликарбонат. Используется в качестве рукоятки и закрывает рабочие и механические части, а также является местом фиксации проводов и шлангов подачи и откачки ткани. Составная часть зонда. Предназначена для проведения манипуляции. | 2 шт. |
|  |  |  | Редуктор зонда | Акрилонитрил, бутадиен, стирол. Создает механическое движение внутренних лезвием иглы для биопсии. Составная часть зонда. | 1 шт. |
|  |  |  | Крышка фильтра | Поликарбонат. Закрывает сетку фильтра и ткани, пропущенные через фильтр. Составная часть зонда. | 1 шт. |
|  |  |  | Сетка фильтра | Поликарбонат. Фильтрует ткани и отделяет жидкость. Составная часть зонда. | 2 упак. (50 штук в 1 упаковке) |
|  |  |  | Вакуумный шланг | Материал: поливинилхлорид. Внешний диаметр: 4,7 мм Внутренний диаметр: 3,6 мм Вес 69,42 г Соединяет зонд и рабочую станцию для проведения манипуляций и последующей передачи тканей в вакуумную емкость. Составная часть зонда. | 1 шт. |
|  |  |  | Воздушный шланг | Внешний диаметр: 3,9 мм Внутренний диаметр: 2,4 мм Вес 30,91 г Материал: поливинилхлорид. Подает воздух через воздушный клапан в воздушную трубку. Составная часть зонда. | 1 шт. |
|  |  |  | Вакуумный ниппель | Акрилонитрил, бутадиен, стирол . Подсоединяется к вакуумной канистре на контрольном модуле, служит для соединения вакуумного шланга и контрольного модуля. | 1 шт. |
|  |  |  | Воздушный фильтр | Полипропилен. Фильтр втягиваемого воздуха из окружающей среды. | 1 шт. |
|  |  |  | Портативный ручной зонд для сбора ткани (биопсийная игла 10G) BXC140 | Расходный материал. Одноразовая стерильная игла, предназначенная для забора ткани и проведения манипуляции. | 20 шт. |
|  |  |  | Портативный ручной зонд для сбора ткани (биопсийная игла 8G) BXC145 | Расходный материал. Одноразовая стерильная игла, предназначенная для забора ткани и проведения манипуляции. | 20 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
| 3 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP Заказчик |  |  |  |
| 4 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 60 календарных дней |  |  |  |
| 5 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |