## ЛС и ИМН
Приложение 1
к объявлению 92 от 28.09.2020г.
Перечень закупаемых товаров
№ Лота | Наименование лота | Описание лекарственного средства и медицинского изделия (краткая характеристика) | Ед изм | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге
Медицинские изделия
1 | Овальная диатермическая петля для полипэктомии | Одноразовая овальная диатермическая петля. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.8 мм и более, длина не менее 2300 мм, диаметр раскрытия петли не менее 25 мм, диаметр плетеной проволоки не более 0.47 мм. Наличие интегрированной ручки с измерительной маркировкой. Оболочка изготовлена из пластика. Наличие универсального разъема для соединения с электрохирургическим аппаратом. Инструменты стерильны и запакованы индивидуально. Наличие не менее 10 штук в упаковке. | штука | 5 | 135000 | 675000
2 | ULTRA HD Teлескоп (Для 3D эндовидеохирургической стойки Olympus) | ULTRA HD Teлескоп в варианте исполнения, 5,4 mm, 30° - не менее 1шт. - Увеличенный угол обзора. - Линзы типа ED должны быть исключительно низкой дисперсией. - Наличие системы стержневых линз для передачи эндоскопического изображения. - Возможность просматривать эндоскопическое изображение с помощью окуляра или при подсоединении совместимой камерной головки. - Рабочая длина должна быть 317мм. - Максимальная ширина вводимой части не более 5,45 мм. - Угол зрения: 30°. - Поле зрения не менее 84°. - Совместимый с 4К разрешением (ULTRA). - Автоклавируемый. - Телескоп должен быть совместим с видеоголовками производства OLYMPUS. не менее 1 шт. | штука | 1 | 3070000 | 3070000
3 | Полуавтоматический четырехканальный анализатор для оценки показателей свертываемости крови | Выполняемые тесты: Протромбиновое время; Активированное частичное тромбопластиновое время; Протеин C; Протеин S; Фибриноген; Тромбиновое время; Факторы V-PC; Факторы свертывания II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII; Антитромбин III; Низкомолекулярный гепарин; Гепарин. Особенности: Метод измерения прибора позволяет избежать влияние липемичных и иктеричных образцов, а также оптически плотных веществ в реагентах. Четыре встроенных таймера со звуковым сигналом по окончании реакции. Инкубационный блок: не менее 4 измерительных ячейки; Не менее 16 ячеек для образцов; не менее 5 ячеек для реагентов. В комплектацию прибора входит стартовая пипетка, которая позволяет автоматически начать анализ и минимизировать ошибки, связанные с работой оператора. Возможно использование реагентов любых производителей. Принцип измерения: электромеханический с детекцией образования сгустка Тип образца: цитратная плазма крови, цельная кровь Минимальный объем реакционной смеси: не менее 150 мкл Дозирование реагентов: с помощью стартовой пипетки Печать: встроенный термопринтер Размеры: не более 15 x 35 x 40 см Вес: не более 5 кг Комплектация: Кюветы реакционные – (700шт/уп) – не менее 1 уп. Шарики для фиксации времени образования сгустка (1600шт/уп) – не менее 1 уп. Набор реагентов для определения Активированного Частичного Тромбопластинового Времени АЧТВ 5х2мл + Кальция хлорид CaCl 5х2мл – не менее 1 шт. Набор реагентов для определения Протромбинового Времени 5 х 2 мл – не менее 1 шт. Набор реагентов для определения Тромбинового времени 5 х 2 мл – не менее 1шт. Набор реагентов для определения содержания фибриногена Тромбиновый реагент (для реагента фибриногена) 6х2мл + плазма для определения фибриногена 1х1мл + Буфер имидазоловый 2х75мл – не менее 1 шт. Контроль 1 : 1 х 1 мл – не менее 1 шт. Контроль 2 : 1 х 1 мл – не менее 1 шт. Плазма-калибратор 1 х 1 мл – не менее 1шт. | штука | 1 | 2100000 | 2100000
| Сумма закупа |  |  |  |  | 5845000
* \примечание:
1) оформлять приходные документы в строгом соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, регулирующими фармацевтическую деятельность (обязательное наличие в документе: серии, срока годности изделия, номер заключения о безопасности качества продукции и его срок действия. Если изделие не подлежит обязательной сертификации, то это указывается в документе. Должен быть указан производитель и страну производителя изделия)
Председатель |  |  | Кухарева А.А.
И.о заместитель директора по стратегическому развитию и планированию |  |  | Мукажанов А.Т.
И.о заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии |  |  | Ким Н.В.
Главная медсестра |  |  | Нагомбаева З.А.
И.о руководитель инженерно-технической службы |  |  | Кайсарулы Т.
Старший фармацевт |  |  | Есмуратова М.Т.
Юрисконсульт |  |  | Пан А.Б.
Экономист по фин.учету |  |  | Нурлан А.Н.
Бухгалтер |  |  | Нигмешов С.А.
Секретарь |  |  | Корженко О.О.