## ЛС и ИМН
Приложение 1
к объявлению 98 от 12.10.2020г.
Перечень закупаемых товаров
№ Лота | Наименование лота | Описание лекарственного средства и медицинского изделия (краткая характеристика) | Ед изм | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге
Медицинские изделия
1 | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | 1. Камера работает от сети переменного тока напряжения 220 ±22 В, частотой 50 Гц. 2.Мощность, потребляемая камерой от сети переменного тока, не более 40 ВА. 3.Облученность от источника УФ-излучения (бактерицидной лампы 30W) до геометрического центра решетки камеры на длине волны 253,7 нм не менее 6,0 Вт/м. 4.Время непрерывной работы камеры не менее 160 часов. 5.Время выхода камеры на рабочий режим не должно превышать 10 мин. 6.Усилие, прилагаемое к ручке, необходимое для открывания крышки камеры не более 20 Н. 7.Камера имеет металлическую решетку для размещения инструмента, выдерживающую равномерно распределенную нагрузку не менее 100 Н. 8.По требованиям безопасности камера является изделием класса I тип В по ГОСТ Р 50267.0-92 9.Габаритные размеры камеры 1170х950х600 мм +- 10 мм 10.Масса камеры не более 50 кг. 11.Средняя наработка на отказ не менее 1500 часов. 12.Средний срок службы не менее 5 лет. | штука | 3 | 128570 | 385710
2 | Тонометр | Манометр, клапан сброса давления и нагнетатель должны быть соединены в одно целое. Это позволяет сделать процесс измерения давления более удобным, а также позволяет использовать не 2-трубочную, а 1-трубочную пневмокамеру, что позволяет повысить надежность прибора в целом. Анероидный манометр в корпусе из ударопрочного пластика с легкочитаемой шкалой увеличенного диаметра (до 65 мм). Улучшенный нагнетатель из ПВХ, металлический игольчатый клапан сброса воздуха (боковой винт). Удобная и гигиеничная манжета из нейлона с металлической скобой. Цельнолитая 1-трубочная пневмокамера из латекса или ПВХ. | штука | 20 | 6500 | 130000
| Сумма закупа |  |  |  |  | 515710
* \примечание:
1) оформлять приходные документы в строгом соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, регулирующими фармацевтическую деятельность (обязательное наличие в документе: серии, срока годности изделия, номер заключения о безопасности качества продукции и его срок действия. Если изделие не подлежит обязательной сертификации, то это указывается в документе. Должен быть указан производитель и страну производителя изделия)
Председатель |  |  | Кухарева А.А.
И.о заместитель директора по стратегическому развитию и планированию |  |  | Мукажанов А.Т.
И.о заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии |  |  | Ким Н.В.
Главная медсестра |  |  | Нагомбаева З.А.
И.о руководитель инженерно-технической службы |  |  | Кайсарулы Т.
Старший фармацевт |  |  | Есмуратова М.Т.
Юрисконсульт |  |  | Пан А.Б.
Экономист по фин.учету |  |  | Нурлан А.Н.
Бухгалтер |  |  | Нигмешов С.А.
Секретарь |  |  | Корженко О.О.