## тендер МИ
Техническая спеицификация
№п/п | Наименование лота | Техническая спецификация | Ед.изм. | Количество | Цена | Сумма
Медицинское изделие, требующий медицинского обслуживания
1 | Автоматический ротационный микротом | Программируемый полностью ротационный микротом. Это автоматизированный программируемый микротом с полной функцией автоматического секционирования, подсчета срезов и микрон, быстрой обрезки. Подходит для секционирования твердого или мягкого материала как для клинических, так и для исследовательских целей. Маховик можно заблокировать в любом положении. Можно использовать как стальной нож (опция), так и одноразовые лезвия. Зажим для всех типов стандартных биокассет и может заменяться оператором с помощью кольцевого зажима (опция). Стабильная производительность с автоматической системой защиты, сменным зажимом для образца. Наличие ЖК-дисплея и отдельная клавиатура. Полностью автоматический микротом с полной функцией автоматического и полуавтоматического секционирования, обрезки, частичного и полного подсчета. Подходит для тонких срезов образцов различной твердости для использования в рутинных и исследовательских лабораториях, медицине и промышленности, предназначен для резки парафиновых тканей и твердых образцов. Можно использовать как одноразовые лезвия, так и стальной нож (опция). Стабильная производительность благодаря автоматической системе защиты, сменной системе зажима образца и ЖК дисплею. Маховик с быстрым верхним и многопозиционным замком. Закрытый механизм для максимальной защиты от пыли с кнопкой автоматического сброса. Устройство оснащено новой системой выравнивания держателя образца. Основные характеристики продукта включают в себя: Клавиатура на машине: быстрая перемотка вперед, перемотка назад, увеличение-уменьшение значений, обмен на резка и обрезка, счетчик секций Отдельный контроллер клавиатуры с регулируемым наклоном: - перемотка вперед, - быстро назад, - режущий и обрезной селектор с независимой скоростью, - регулировка скорости, - регулировка скорости фигуры; Модификация резки с толщиной от 0,25 до 100 мкм и модификация обрезки с толщиной от 1 до 600 мкм могут свободно регулироваться, и двигатель автоматически останавливается и выдает сигнал тревоги, если диапазон выходит за пределы, и активируется автоматическая защита от сна; Автоматическая память предыдущей толщины нарезки перед каждым новым разрезом; Выбираемый отвод. Встроенный съемный поддон для отходов. Технические характеристики: Рабочая температура: от +18 до 25 ℃. Относительная влажность: не более 80%. Атмосферное давление: от 860 л.с. до 1060 л.с. Сертификация: CE, IVD. Степень защиты: I. Установка перенапряжения категории II. Электропитание: 220В ~ 50Гц и 110В ~ 60Гц. Максимальная потребляемая мощность: не более 150 В / А. Защита двигателя от перегрузки. Толщина сечения и продвижение: Диапазон толщины сечения: 0,25—100 мкм; 0,25-2,5 мкм с шагом 0,25 мкм; 2,5—5,0 мкм с шагом 0,5 мкм; 5,0—10 мкм с шагом 1 мкм; 10—30 мкм с шагом 2 мкм; 30—6 с шагом 0 мкм 5 мкм; 60—100 мкм с шагом 10 мкм; Диапазон толщины обрезки: 0—600 мкм; 1—10 мкм с шагом 1 мкм; 10—20 мкм с шагом 2 мкм; 20—50 мкм с шагом 5 мкм; 50—150 мкм с шагом 10 мкм; 150—600 мкм с шагом 50 мкм; Диапазон отвода секционирования: от 0 (выключено) до 50 мкм с шагом 1, 2 и 5 мкм. Функции управления и функциональность: Горизонтальный диапазон подачи: 30 мм. Скорость подачи: медленно не менее 1500 мкм / с, быстро не более 3500 мкм / с. Диапазон вертикального перемещения: не менее 72 мм. Регулировка ориентации образца: слева направо / вверх вниз, произвольный угол. Диапазон перемещения корпуса держателя лезвия: Передний / задний: не менее 65мм. Диапазон перемещения прижимной пластины лезвия влево / вправо: ± 20 мм. Размеры и вес: Длина: не более 420 мм. Ширина: не более 580 мм. Высота: не более 340 мм. Рабочая высота лезвия: 99 мм. Вес нетто: не более 40 кг. | штука | 1 | 10136900 | 10136900
| ИТОГО: |  |  |  |  | 10136900