## тендер МИ
Техническая спеицификация
№ лота | Наименование лота | Техническая характеристика | Ед.изм. | Количество | Цена | Сумма
Медицинские изделия
1 | Эндоскопические ножи J-типа | Набор для проведения эндоскопической подслизистой диссекции, сфинктеротомии, эндоскопической подслизистой резекции и разреза ткани, состоящий из: Нож эндоскопический электрохирургический (для проведения эндоскопической подслизистой диссекции, сфинктеротомии, эндоскопической подслизистой резекции и разреза ткани), монополярный, в тефлоновом тубусе, I-типа (с шаровидным режущим носиком), стерильный, одноразовый, с дополнительным каналом для ввода контрастного вещества и подачи жидкости, тип ручки: с дополнительными полостями для фиксации тефлонового тубуса, длина 2300 мм, диаметр 2,4 мм, длина режущей части 2 мм 1 шт. Гель для эндоскопического удаления полипов, резекции, диссекции геля для эндоскопического удаления полипов, концентрат поставляется в жидком виде, 1 шт. | комплект | 1 | 432310 | 432310
2 | Эндоскопические ножи Q-типа | Набор для проведения эндоскопической подслизистой диссекции, сфинктеротомии, эндоскопической подслизистой резекции и разреза ткани, состоящий из: Нож эндоскопический электрохирургический (для проведения эндоскопической подслизистой диссекции, сфинктеротомии эндоскопической подслизистой резекции и разреза ткани), монополярный, в тефлоновом тубусе, Q-типа (с четырехугольным режущим носиком, с функцией вращения), стерильный, одноразовый, с дополнительным каналом для ввода контрастного вещества и подачи жидкости, тип ручки: с дополнительными полостями для фиксации тефлонового тубуса, длина 2300 мм, диаметр 2,4 мм, длина режущей части 4 мм, 1 шт. Гель для эндоскопического удаления полипов, резекции, диссекции геля для эндоскопического удаления полипов, концентрат поставляется в жидком виде, 1 шт. | комплект | 1 | 432310 | 432310
3 | Эндоскопическая ирригационная помпа | Помпа ирригационная эндоскопическая-предназначена для ирригации желудочно-кишечного тракта водой в процессе проведения оперативных и диагностических процедур улучшения визуализации оперативного поля, в комплект поставки входят: Помпа ирригационная эндоскопическая - 1 шт., Трубка соединительная - 2 шт., Адаптер соединительный для дополнительного канала "вода" в гибком эндоскопе - 1 шт., Банка с крышкой - 1 шт., Педаль - 1 шт., Сетевой шнур - 1 шт., Держатель для банки - 1 шт., Руководство по эксплуатации - 1 шт. | комплект | 1 | 2835090 | 2835090
4 | Проводник прямой | Проводник, сверхгибкий, устойчивый к перекручиванию, из материала - нитинол , в стерильной упаковке, мягкий прямой дистальный конец (5 см), диаметр .035 дюймов, длина 450 см | штука | 1 | 166600 | 166600
5 | Проводник изогнутый | Проводник, сверхгибкий, устойчивый к перекручиванию, из материала - нитинол, в стерильной упаковке, мягкий изогнутый дистальный конец (5 см), диаметр .035 дюймов, длина 450 см | штука | 1 | 166600 | 166600
6 | Сфинктеротомы трехканальные | Сфинктеротом, трехпросветный, с каналом для проводника, под проводник 0.035 дюймов, с каналом для промывания и подачи рентгеноконтрастного вещества, длина струны 25 мм, однократного применения, для канала 2,8 мм, длина 200 см, c изолированной струной, 5 штук в упаковке | упаковка | 1 | 826200 | 826200
7 | Сфинктеротомы игольчатые | Сфинктеротом, длина струны 7 мм, диаметр катетера 2,5 мм, для канала 2,8 мм, носик 5 мм, с изолированной струной, игольчатый с каналом для проводника, под проводник 0.035 дюймов, с каналом для промывания и подачи рентгеноконтрастного вещества, длина 200 см, 5 штук в упаковке | упаковка | 1 | 826200 | 826200
8 | Корзина для разрушения и захвата камней диаметром 15 мм | Корзина для разрушения и захвата камней, 4-х струнная, двойные струны, L=200 cm, в тефлоновом тубусе с портом для контрастного в-ва, высота 40 мм, для канала 2,8 мм, однократного применения, 5 штук в упаковке | упаковка | 1 | 717400 | 717400
9 | Стент пластиковый прямой 7fr | Стент пластиковый стерильный прямой однократного применения, рентгеноконтрастный, диаметр 2,3 мм (7Fr), длина от 70 до 150 мм, для рабочего канала не менее 2,8 мм | штука | 2 | 39780 | 79560
10 | Система пластиковых стентов диаметр 2,6 мм,для стенков с диаметром 2,3 мм (7 Fr), длина 2200 мм | Система доставки пластикового стента, диаметр 2,6 мм, для стентов с диаметром 2,3 мм (7 Fr), длина 2200 мм, с рентгенконтрастным маркером, однократного применения | штука | 2 | 61030 | 122060
11 | Одноразовые электрохирургические гемостатические щипцы , длинной 2300 мм желудочные и кишечные для остановки кровотичения | Щипцы для горячей биопсии с принадлежностями, с овальными чашечками, в металлическом тубусе покрытом тефлоном желтого цвета для обеспечения снижения коэффициента трения и плавного введения в канал эндоскопа, повышенная гибкость для легкого введения при сильных изгибах эндоскопа, изделие различимо при рентгеноскопии,фенестрированные,без иглы, одноразовый, диаметр 2,3 мм, для рабочего канала 2,8 мм и более, длина 230 см, принадлежности в составе: 1.1. Контейнер для сбора биоматериалов, объём не более 18 мл., с герметично закрывающейся крышкой на резьбовом соединении с вмонтированной ложкой, в стерильной упаковке; 1.2. Инструкция по применению, 10 штук в стерильной упаковке с защитной голограммой | упаковка | 2 | 304300 | 608600
12 | Одноразовый инструмент для наложения пластиковых лигатур/для больших полипов на толстой ножке,для предотвращения кровотечения | Одноразовый инструмент для наложения пластиковых лигатур/для больших полипов на толстой ножке,для предотвращения кровотечения. Количество в упаковке 5 штук. Для эндоскопов с диаметром канала, не менее 2,8 мм. Рабочая длина 2300 мм. Диаметр петли 30 мм. Область применения: Колоноскопия, Гастроскопия. | упаковка | 2 | 412000 | 824000
13 | Захват для удаления тканей-треного 230 см | Захват для удаления инородных тел, трехлапковый, дистальная часть лапок - острая, в рентгеноконтрастном тефлоновом тубусе, с каналом для промывания, одноразовый, в сборе с несъемной ручкой, диаметр 2,45 мм, для канала 2,8 мм, длина 230 см, 5 штук в упаковке. | упаковка | 1 | 322950 | 322950
14 | Захват для удаления тканей-пятиного 230 см | Захват для удаления инородных тел, пятилапковый, дистальная часть лапок - острая, в рентгеноконтрастном тефлоновом тубусе, с каналом для промывания, одноразовый, в сборе с несъемной ручкой, диаметр 2,45 мм, для канала 2,8 мм, длина 230 см, 5 штук в упаковке. | упаковка | 1 | 322950 | 322950
15 | Игольчатые электроды | Электрод игольчатый (парный, прямой, игла 0,45x15мм, тонкий корпус, кабель 2,0м, разъем типа "touchproof", цветовая кодировка: красный/черный, красный/белый, синий/черный, синий/белый, желтый/черный, желтый/белый, фиолетовый/черный, фиолетовый/белый, серый/черный, серый/белый, стерильный, одноразовый), 10 шт./уп. | упаковка | 10 | 147150 | 1471500
16 | Игольчатые электроды | Электрод игольчатый (одинарный, прямой, игла 0,45x20мм, тонкий корпус, кабель 1,5м, разъем типа "touchproof", цветовая кодировка: зеленый, стерильный, одноразовый), 10 шт./уп. | упаковка | 2 | 82500 | 165000
17 | Устройство для подключения регистрирующих электродов | Устройство для подключения регистрирующих электродов (4 канала для подключения регистрирующих электродов (8 коннекторов типа "touchproof") + канал заземления, длина кабеля 4 м) | штука | 2 | 1035000 | 2070000
18 | Кабель для подключения биполярных электродов | Кабель для подключения биполярных электродов (4-х контактный коннектор, длина кабеля 4000мм, не стерильный) | штука | 4 | 447000 | 1788000
19 | Электроды стимуляционные, многоразовые | Электрод стимуляционный, многоразовый (монополярный, с изолированным корпусом, прямой, сферический контакт диаметром 2мм, длина рабочей части 25 мм, общая длина 130мм, не стерильный, автоклавируемый) | штука | 4 | 1200000 | 4800000
20 | Адаптер монополярный | Адаптер монополярный (1,5 мм разъем типа “touchproof” на стороне стимуляционного электрода, 4-х контактный коннектор на стороне аппарата, встроенный игольчатый электрод, длина кабеля 700мм, не стерильный) | штука | 2 | 277500 | 555000
| ИТОГО: |  |  |  |  | 19532330