## тендер МИ
Техническая спеицификация
№ лота | Наименование лота | Техническая характеристика | Ед.изм. | Количество | Цена | Сумма
Медицинские изделия
1 | Тележка | Тележка мобильная для эндоскопического оборудования с задними дверцами. Колеса со стопорами – 4шт, диаметр колес не менее 100 мм с антистатическими накладками из светлой резины, не оставляющей следы на полу. Полки для приборов металлические c покрытием устойчивым к дезинфекции и агрессивным средам – не более 3 шт, со скругленными углами и пластиковыми вставками, ширина не менее 45см, глубина не менее 49 см, грузоподъемность не менее 50 кг. Ящик для документов и расходных материалов – 1 шт, ширина не менее 360 мм, глубина не менее 400 мм, высота не менее 85 мм. Модульная установка полок – возможность крепежа каждой полки на разной высоте с шагом не более 100мм. Канал для шнуров, тороидальный изолиро-ванный трансформатор. Размеры 580х680х1468 мм (без рычага для монитора). Масса 74 кг. Должна иметь две пластиковые рукоятки для удобства передвижения по операционной. Изолирующий транс-форматор не менее 2000 ВА 220-240 V50Hz 9.1A. Кнопка Вкл\Выкл с подсветкой. Держатель камеры – 1 шт. Держатель кабеля – 3 шт. Кронштейн для монитора поворотно-наклонный. Длина первого колена 350 мм, длина второго колена 400 мм. Диапазон регулировки вертикального положения 612 мм. Поворот кронштейна относительно стойки оборудования +/-80°. Поворот второго колена относительно первого 306° (+/-153°). Наклон монитора относительно второго колена вверх/вниз +/-20°градусов, поворот монитора влево/вправо +/-80°. Должна иметь не менее 12 электрических разъемов 220-240 V 50\60Hz 5. Кабель питания в силиконовой изоляции с отдельным выводом под заземление. | штука | 1 | 5004954 | 5004954
| ИТОГО: |  |  |  |  | 5004954