Техническая спецификация

Лот №4
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинских изделий ТСО (далее – МИ)
(в соответствии с государственным реестром МИ с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Видеоэндскопическая система с принадлежностями для эндоскопии

	2
	Требования к комплектации
	№ п/п
	Наименование комплектующего к МИ (в соответствии с государственным реестром МИ)
	Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Электрохирургический блок для

эндоскопии с

аргоном
	В установке электрохирургической:

Наличие системы, обеспечивающей безопасную и контролируемую подачу ВЧ электроэнергии для рассечения и коагуляции тканей при открытых и эндохирургических вмешательствах.

Наличие возможности соединения с модулем для аргонолазменной коагуляции, для обеспечения монополярной аргонноплазменной коагуляци.

Совместимые стандарты подключения монополярных кабелей:3-х контактный монополярный штекер (d=4mm), 1- контактный монополярный штекер (d=4mm),

1- контактный монополярный штекер

(d=8mm).

Совместимые стандарты подключения биполярных кабелей:2-х контактный биполярный штекер, диаметр не более 4мм, расстояние между контактами не менее 28,8мм, коаксиальный биполярный штекер диаметр от 4 до 8.

Управление и отображение настроек и режимов работы системы с помощью цветного сенсорного ЖК-дисплея. Максимальная мощность на высоких частотах не менее 120 Вт.

Высокая частота не менее 430 кГц.

Наличие ручки регулировки громкости сигнала.

Возможность управление активацией работы прибора с помощью кнопок на инструменте или ножного переключателя.

Встроенные системы электробезопасности: монитор качества контакта нейтрального электрода пациента (при работе с двухсекционными нейтральными электродами), система защиты от тока утечки, система защиты от короткого замыкания

инструмента, система ограничения времени подачи ВЧ электроэнергии.

Встроенная функция запоминания индивидуальных настроек режимов работы и их выходных параметров.

Режимы работы: Два режима импульсного монополярного

рассечения.

Время задержки монополярного импульсного рассечения №1 между фазами рассечения составляет не более 800 мс, с уровнями воздействия от 1 до 5 и диапазоном уровня мощности от 5 до

120 Вт.

Время задержки монополярного импульсного рассечения №2 между фазами рассечения составляет не более 550 мс, с уровнями воздействия от 1 до 5 и диапазоном уровня мощности от 5 до

120 Вт.

Режим щадящей монополярной коагуляции.

Режим усиленной монополярной коагуляции.

Режим биполярного рассечения.

Режим биполярной коагуляции.

Ширина не более 370 мм.

Высота не более  156 мм.

Глубина не более 465 мм.

Вес не более  11,98 кг.
	1 шт.

	
	
	2
	Аргоноплазменный коагулятор
	Аргоноплазменный коагулятор предназначен для подачи ионизированного аргона с целью проведения монополярной аргоноплазменной коагуляции тканей.

В блоке аргон-плазменной коагуляции: Наличие на передней панели кнопки для продувки системы аргоном.

Наличие стыковочного разъема для подсоединения к установки

электрохирургической.

Наличие разъема для подключения периферийного оборудования.

Возможность работы от газового баллона и централизованного газоснабжение.

Размер 370х90х 475 мм.

Вес не более5,8 кг
	1 шт

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1
	Подставка для

оборудования
	Компактная мобильная тележка. Выдвижной ящик - наличие. Оптимизированная система хранения проводов - наличие.
	1 шт

	
	
	2
	Регулятор давления
	Преобразователь давления для подключения к баллону
	 1 шт

	
	
	3
	Педальный переключатель с кабелем
	Педаль управления с кабелем
	1 шт.

	
	
	4
	А-кабель
	Высокочастотный кабель монополярный

совместимый с электрохирургическим

аппаратом и инструментами для эндоскопии
	1 шт.

	
	
	5
	Кабель подключения, кабель соединительный
	Кабель соединительный для использования с

двухсекционными нейтральными электродами

пациента.
	1 шт.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	1
	Пластина пассивного электрода (однораз)
	Одноразовый нейтральный электрод пациента, двухсекционный, на самоклеящейся основе.
	1 уп.

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Температура воздуха от  +10°C до +40°C. Относительная влажность воздуха от 30% до 75%. Атмосферное давление от 700 до 1060 Гпа. Максимальная высота над уровнем моря 4000 м. 

	4
	Условия осуществления поставки МИ
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP пункт назначения

	5
	Срок поставки МИ и место дислокации
	60 календарных дней
Адрес: Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1.

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев.
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
 Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МИ;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий


