Техническая спецификация

Лот №5

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Гинекологическое кресло |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |  |
|  |  | Основные комплектующие описание |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Гинекологическое кресло | Кресло гинекологическое должно обеспечивать возможность проведения осмотров, обследований и выполнения всех необходимых манипуляций при проведении гинекологических, урологических процедур, кольпоскопии и других операций в сочетании с условием комфортного размещения пациента. Управление приводом должно осуществляться с помощью ножного и ручного пультов управления; Корпус ручного пульта управления должен быть выполнен из неметаллических токонепроводящих компонентов; Кабель от ручного пульта управления к креслу должен быть витым многожильным с ПВХ изоляцией; Функциональные регулировки кресла, осуществляемые при помощи электропривода: Максимальная высота ложа сиденья кресла при горизонтальном положении сиденья, не менее 840 мм; Минимальная высота ложа сиденья кресла при горизонтальном положении сиденья, не менее 540 мм; Угол наклона спинки кресла в диапазоне не менее 0° - +50°; Угол наклона кресла в положение Тренделенбург в диапазоне не менее 0° - +30°; Размеры спинной секции ДхШ, не менее: 875 х 590 мм; Размеры тазовой секции ДхШ, не менее 415 х 590 мм; Сиденье и спинка должны обеспечивать возможность надежной и жесткой фиксации в любом положении в пределах указанных интервалов; В конструкции кресла должно быть предусмотрено наличие инструментального столика, располагающегося под ложем сидения кресла. При необходимости столик должен выдвигаться за счет направляющего механизма, а так же фиксироваться по высоте на уровне ложа тазовой секции кресла, для удобства проведения манипуляций. Размеры инструментального столика ДхШ должны быть не менее 410 х 510 мм; Кресло должно быть снабжено гинекологической съемной емкостью-чашей из нержавеющей стали, объемом не менее 3 л, на выдвижном держателе, который должен свободно перемещаться по направляющим и фиксироваться в требуемом положении; Конструкция держателя емкости должна обеспечивать установку емкости в горизонтальном положении независимо от угла наклона кресла; Кресло должно быть снабжено ногодержателями с радиальными зажимами; Ногодержатели должны устанавливаться под любым углом за счет шарового зажима; Ногодержатели должны иметь возможность изменять положение ложа ногодержателя по углу и высоте; Каждый ногодержатель должен быть снабжен фиксирующим голень ремнем; Конструкция кресла должна предусматривать съемные поручни для пациента, которые должны свободно перемещаться по направляющим и надежно крепиться своими зажимами на направляющих сиденья в необходимом месте; Кожух должен быть выполнен из высокопрочного композиционного материала; Подушки сиденья и спинной секции должны быть изготовлены из вязкоэластичной губки; Подушки секций кресла должны быть покрыты негорючей, антибактериальной, легко моющейся искусственной кожей, предназначенной для применения в медицинских изделиях; Толщина подушек кресла не менее 78 мм; Кресло должно иметь не менее 3 колеса для перекатывания со стороны спинки кресла, а так же систему центрального тормоза; Для крепления принадлежностей и приспособлений на боковых торцах спинной и тазовой секций кресла должны быть установлены рейки – направляющие, выполненные из нержавеющей стали сечением не менее 10х25 мм, не менее 4 шт; Каркас панелей кресла должен быть выполнен из конструкционных углеродистых сталей с полимерным порошковым покрытием; Металлические детали навесных приспособлений кресла должны быть выполнены из нержавеющей хромоникелевой стали, поверхности должны быть матовыми; Наружные поверхности кресла должны быть устойчивы к любым применяемым нехлорсодержащим дезинфектантам, удобны для проведения санитарной обработки; Степень защиты кресла должна быть не ниже IP-X4; Напряжение питания электроприводов 24 В; Напряжение питания кресла 220-240 В, 50-60 Гц; Масса кресла, не более 120 кг; Безопасная рабочая нагрузка не менее 180 кг; |  | 1 шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Сливная ванна с выдвижным ящиком | Гинекологическая емкость-чаша должна быть съемная, свободно перемещаться по направляющим и фиксироваться в требуемом положении. Объем ёмкости из нержавеющей стали не менее 3 л; |  | 1 шт |
|  |  | 2 | Опоры для ног | Опоры для ног по Гоппелю изготовлены из полиуретанового материала и высокопрочной стали с матовым покрытием. Опоры должны вращаться на 360 градусов вокруг собственной оси и фиксироваться под нужным углом за счет шарового зажима. |  | 1 пара |
|  |  | 3 | Опоры для рук | Опоры для рук пациента изготовлены из хромированной стали, с пластиковыми рукоятками и замками. |  | 2 шт. |
|  |  | 4 | Подлокотник | Мягкая опора для руки пациента, которая должна регулироваться и фиксироваться под любым углом, за счет шарового зажима, для внутривенных вливаний. |  | 1 шт |
|  |  | 5 | Держатель для бумажных полотенец | Держатель для бумажных полотенец, расположенный сзади, установлен таким образом, чтобы обеспечить комфорт пациентки и соблюдение требований гигиены. |  | 1 шт |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Напряжение: 220- 230 В +/- 10% 50/60 Гц Потребление энергии: 370 ВА |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения: |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МТ и место дислокации | 60 календарных дней с момента подписания договора, |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники |  |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |  |