## тендер МИ
Техническая спеицификация
№ лота | Наименование лота | Техническая характеристика | Ед.изм. | Количество | Цена | Сумма
Медицинские изделия
1 | Переходник 10/5 мм. Адаптер для троакара | Переходник для работы эндохирургического инструмента диаметром 5мм с инструментами доступа диаметром 10мм. Материал переходника: коррозионностойкая сталь. Антибликовая обработка поверхности. | штука | 8 | 50400 | 403200
2 | Стилет троакара, диаметром 5 мм. Троакар диаметр 5 мм, универсальный с автоматическим клапаном и гладкой канюлей с краном | Стилет конический троакара длиной 10,5 см, диаметром 5 мм. | штука | 10 | 59000 | 590000
3 | Канюля троакара, диаметром 11 мм. Троакар диаметр 11 мм универсальный с гладкой канюлей | Канюля троакара с мультифункциональным клапаном длиной 115 мм, диаметром 11 мм: гладкая троакарная канюля с корпусом и краном для инсуффляции, автоматический клапан с рычагом принудительного открытия комплектуется дополнительно краном пластиковым и колпачком уплотнительным. | штука | 10 | 66800 | 668000
4 | Канюля троакара, диаметром 5 мм. Троакар диаметр 5 мм универсальный с автоматическим клапаном и гладкой канюлей с краном | Канюля троакара с мультифункциональным клапаном длиной 105 мм, диаметром 5 мм: гладкая троакарная канюля с корпусом и краном для инсуффляции, автоматический клапан. Комплектуется дополнительно краном пластиковым и колпачком уплотнительным. | штука | 10 | 60200 | 602000
5 | Корпус троакара (канюля троакара с резьбой) диаметром 5 мм | Канюля с резьбой, диаметром 5 мм длиной 115 мм, с инсуфляцией, для троакара. Корпус троакара с универсальным клапаном и краном для осуществления газоподачи. Автоматический клапан, надежно удерживающий газ в брюшной полости и не допускающий его утечки во время операции. Антибликовая обработка поверхности. Троакар многоразового использования, полностью разборный, позволяющий проводить предстерилизационную очистку всех составных частей. Дополнительная комплектация: кран пластиковый (1шт.) | штука | 10 | 145100 | 1451000
6 | Клапан, многофункциональный. Троакар диаметр 5 мм универсальный с автоматическим клапаном и гладкой канюлей с краном | Клапан, многофункциональный, троакара 5 мм. | штука | 10 | 122000 | 1220000
7 | Прокладка, герметизирующая. Троакар диаметр 5 мм с автоматическим клапаном и винтовой канюлей | Клапан, силиконовый лепестковый, размер 5 мм. Материал: силиконовая резина. | штука | 20 | 16400 | 328000
8 | Специальное чистящее средство для линз, 25 мл | Средство по уходу за оптическими системами Ultra stop, жидкость против запотевания, 25 мл, бутылка с пипеткой | штука | 4 | 10350 | 41400
9 | Стилет троакара, диаметром 5 мм. Троакар диаметр 5 мм с автоматическим клапаном и винтовой канюлей | Стилет троакара по SCARFI, диаметр 5 мм, длина 10,5 см. | штука | 10 | 60100 | 601000
10 | Троакар диаметр 5 мм с автоматическим клапаном и винтовой канюлей | Троакар, размер 5 мм, состоит из: троакар по SCARFI канюля с резьбой, размер 5 мм, длина 10.5 см, с краном для инсуффляции силиконный лепесткоый клапан | штука | 10 | 205850 | 2058500
11 | Троакар диаметр 5 мм универсальный с автоматическим клапаном и гладкой канюлей с краном | Троакар, размер 5 мм, состоящий из: троакар по SCARFI, канюля без клапана, с краном для инсуффляции, длина 10.5 см, многофункциональный клапан, размер 5 мм. Троакар предназначен для введения инструмента в оперируемую зону. Троакар разборный, многоразого использования. Комплектация: гладкая троакарная канюля с корпусом и краном для инсуффляции, автоматический клапан, стилет (пирамидально-конический). Комплектуется дполнительно краном пластиковым и колпачком уплотнительным. Диаметр рабочего канала троакарной канюли, не менее 5,6 мм. Длина троакарной канюли, не менее 101 мм. Автоматический клапан, надежно удерживающий газ в брюшной полости и не допускающий его утечки во время операции. Стилет в троакаре перемещается по оси легко и без лишних усилий. Троакраная канюля с корпусом, стилет выполнены из коррозионностойкой стали. Антибликовая обработка поверхности. | штука | 10 | 241000 | 2410000
| ИТОГО: |  |  |  |  | 10373100