Техническая спецификация

Лот № 1

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Автоматический ротационный микротом варианты исполнения |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны) | Не относится к средствам измерения |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  |  | Ротационный микротом автоматический | Полностью автоматизированный ротационный микротом: возможны 4 способа использования: Полуавтоматический режим изготовления срезов; Автоматическое изготовление срезов с использованием панели дистанционного управления; Автоматическое изготовление срезов с использованием панели локального управления; Автоматическое изготовление срезов с использованием выносной панели управления и ножной педали. Возможность включения микротома в систему контроля лаборатории. Возможность подключения (опциональное) инновационной системы, которая позволяет автоматическое сохранение последнего оптимального расположения образца относительно лезвия и автоматическую ориентацию образца (после повторного охлаждения) относительно лезвия, тем самым исключается повторная настройка резки и коррекции положения образца, что влияет на получение эффективного количества срезов – актуально при пробоподготовке для ИГХ исследований. Маховик, оснащенный системой полезной маховика: эта инновационная система, работающая с помощью маховика, обеспечивает плавное перемещение с полным управлением. Технология полезного маховика предоставляет оператору усовершенствованные комфортные условия работы, обеспечивающие безопасное и равномерное изготовление срезов. Интегрированная панель интуитивного управления, состоящая из встроенного ЖК-дисплея, позволяющая использование микротома без дистанционного управления. Мобильная интуитивная панель дистанционного управления, легкая в использовании, с выступающими кнопками, дающими возможность «слепого» использования, оснащенная кнопкой для регулировки выбора скорости: управление скоростью. Выносная панель с ножной педалью управления. Надежный автоматический запуск с двойным подтверждением. Система гарантирует высокие стандарты безопасности пользователя во время изготовления срезов. Функция автоматического изготовления срезов для однократного, многократного и возвратно-поступательного режима. Кнопка позиционирования образца, не менее 2 скорости. Сохранение показания времени работы, благодаря настройке скорости хода. Функции автоматической ретракции и настройки скорости изготовления срезов. Безопасная система удаления лезвий: извлечение держателя ножа с предохранителем для пальцев и лезвий без контакта с пользователем. Боковой держатель ножа с миллиметровым индикатором положения и с тремя различными положениями остановки с помощью систем «моментальной фиксации» согласно стандартным размерам кассеты. Маховик с электронной блокировкой для легкого переключения с автоматической резки на ручную резку. Эргономичный выдвижной маховик с электронной блокировкой в каждом положении, предотвращающий случайное смещение, потенциально опасное для пользователя. Три зажима для кассет (стандартные, большие и универсальные) с системой быстрого ослабления. Микрометрическая система ориентации образца к индикатору нулевой позиции. Световая панель на лицевой стороне прибора для подсветки парафинового блока для легкой ориентации блока перед установкой его в зажим. Кнопка аварийной остановки. Просторный поддон для сбора отходов резки с системой фиксации. Диапазон изготовления срезов не менее 0,5 до не более 100мкм: 0,5-5 микрон с шагом 0,5мкм, 5-20мкм с шагом 1мкм, 20-30мкм с шагом 2мкм, 30-60мкм с шагом 5мкм, 60-100мкм с шагом 10мкм. Диапазон тримминга/срезов 1-600мкм: 5-30мкм с шагом 5мкм, 30-100мкм с шагом 10мкм, 100-200мкм с шагом 20мкм, 200-600мкм с шагом 50мкм. Горизонтальная скорость хода образца 30мм±1мм подача посредством шагового двигателя. Вертикальный ход 70 мм. Режимы хода изготовления срезов: ручной, автоматический, однократный, многократный, непрерывный, возвратно-поступательный. Максимальные размеры образца: стандартный зажим 55х50мм, макро-зажим 68х50мм, универсальный зажим для кассет различных размеров и форм. Вертикальная ориентация образца не более: 8˚. Горизонтальная ориентация образца не более: 8˚. Вращение образца не менее: 360˚. Ретракция образца с возможностью ее отключения , с диапазоном не менее: 5-100 мкм с шагом 5мкм. Размеры (ШхДхВ), не более: 400х675х350мм. Вес не более 40 кг. | 1 шт |
|  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 2 | Держатель для одноразовых микротомных ножей | Держатель для одноразовых микротомных ножей изготовленным из нержавеющей стали, размеры ручки – держателя не более: 21,5 см., рукоятка держателя - основа из нержавеющей стали заключена в высокоустойчивый пластик черного цвета - длина рукоятки не более: 12,5 см -ширина рукоятки, не более: 0,2 см (20 мм) -высота рукоятки не более: 0,11 см (0,11 мм). Держатель для одноразовых лезвий оснащен уникальным сдвижным механизмом зажима, выполнен из нержавеющей стали. Наклон лезвия 35 º.Длина держателя: 9 см. Ширина держателя: 0,11 см (11 мм). Высота держателя: 0,01 см (1 мм) – 1 шт; | 1 шт |
|  |  | 3 | Прибор автоматический | Полностью автоматизированный прибор | 1 шт |
|  |  | 4 | Набор кисточек для микротомов | Набор кисточек для микротомов (кисточка малая для сбора биопсийных срезов, кисточка малая для сбора микротомных срезов, кисточка средняя для сбора микротомных срезов, кисточка средняя для чистки микротомов, кисточка большая для чистки микротомов) | 1 шт |
|  |  | 5 | Дистанционное управление | Панель дистанционного управления | 1 шт |
|  |  | 6 | Локальное управление | Панель локального управления | 1 шт |
|  |  | 7 | Педаль | Педаль для управления | 1 шт |
|  |  | 8 | Держатель ножа | Основание держателя ножа | 1 шт |
|  |  | 9 | Набор сосудов с держателем | Набор сосудов для отходов резки, и последующего хранения стеклопрепаратов 3 сосуда+держатель, (пластик): штатив набора выполнен из нержавеющей стали. Сосуды из пластика, размеры сосуда: основание сосуда - 4 х 9 см, высота сосуда – 10 см, горловина сосуда - 5х10см, крышка -5.5х11см. Держатель на 25 предметных стекол , с пластиковой ручкой, размеры: высота -5см, длина -9см, ширина -3см - | 1 шт |
|  |  | 10 | Игла | Игла препаровальная изогнутая | 1 шт |
|  |  | 11 | Жидкость для удаления парафина | Жидкость для удаления парафина, флакон со встроенным распылителем, состав смеси: плотность 848 кг/м3 (20 С ), вязкость 15 cSt (40 C), точка возгорания 190 С. Смесь минеральных масел высокой степени очистки в соответствии с требованиями FDA. Продукт без запаха и бесцветный | 1 шт |
|  |  | 12 | Рабочее место | Рабочее место микротомии | 1 шт |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 13 | Одноразовые микротомные ножи , 50шт/уп | Одноразовые микротомные ножи низкого профиля | 1 шт |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Диапазон температуры: от +10 °C до +35 °C Относительная влажность: не более 80% (без конденсации) Давление: не более 400/1200HPa |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | До 10 декабря 2024г. Адрес: Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1. |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в год. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |