Техническая спецификация

Лот № 3

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Автоматический вакуумный процессор варианты исполнения |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |  |
|  |  | Основные комплектующие описание |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Автоматический вакуумный процессор | Процессор вакуумной инфильтрации, представляет систему для автоматической проводки образцов животных и человеческих тканей. Управляемый микропроцессором прибор разработан для ускорения и полной автоматизации гистологического процесса, а также безопасной работы с реактивами Электрические характеристики: Номинальное напряжение и ток: не более и не менее 240 В, 50/60 Гц Контроль: Встроенный ПК Требования к условиям внешней среды: Диапазон температуры: от -10 °C до - 35 °C Относительная влажность: не более 80% (без конденсации) Давление: не более 400/1200HPa Метрические характеристики: Размеры (Длина х Ширина х Высота) не более: 700x750x1550 мм Вес, не более: 200 кг. Пользовательский интерфейс: Инновационное и простое в освоении программное обеспечение предусматривает поэтапную систему подсказок, включающуюся при работе с инструментом. Наличие в процессоре системы искусственного интеллекта с звуковым оповещением. Виртуальный голосовой помощник - управление процессором с помощью голосовых команд. Возможность удаленного доступа к процессору для устранения неполадок в работе процессора. Цветной ЖК сенсорный дисплей с диагональю не менее 15 дюйма . Режим сохранения экрана позволяет максимально увеличить срок его службы. Автоматическое программируемое включение/выключение аппарата. Функция подсчета проведенных кассет или циклов проводки. Режим отложенного старта. Регистрация и хранение статистической информации. Звуковое оповещение при завершении проводки. Звуковое оповещение при возникновении ошибки. Возможность подключения периферийных устройств (USB-карта памяти, принтер, внешнее устройство сигнализации). Возможность частичной дозагрузки. Сменный угольный фильтр с контролем истощения для фильтрации и улавливания испарений от реагентов. Функциональные характеристики: Проводка материала осуществляется в режиме регулируемого вакуума и давления. Система может работать как закрытая по реагентам так и как полностью открытая система по реагентам. Инновационная система радиочастотных меток, позволяющая оценивать и контролировать состав реагентов, используемых при проводке, для устранения «человеческого фактора». Производительность: не менее 420 кассет за 1 цикл проводки. При этом нагрузка может быть дифференцирована: не менее 180 стандартных кассет (2 корзины из нержавеющей стали емкостью 90 кассет, расположенных друг над другом) или 420 стандартных кассет (3 корзины из нержавеющей стали емкостью 140 кассет, расположенных друг над другом) с регулируемым использованием количества реагентов в зависимости от нагрузки. Контроль блокировки крышки процессора (микро - переключатель). Возможность запуска быстрой системной проводки для обработки быстрых биопсий менее чем за час. Функция закрытого сброса парафина для автоматического или ручного слива использованного парафина непосредственно в баке; Функция внешнего сброса парафина для автоматического или ручного слива использованного парафина через изолированную трубу; Возможность включения/выключения нагрева клапанов. Функция самопроверки: система самодиагностики для первоначального контроля чувствительных частей прибора, который позволяет избежать неожиданных блоков на этапе обработки, проходящей в течение ночи; Отслеживание обработанных образцов: благодаря поддержке внешнего считывателя, можно интегрировать информацию из обработанных блоков, оснащенных штрих-кодом 2D, так, чтобы иметь полную прослеживаемость на этапах загрузки и разгрузки обработчика; Технология расширенной многосенсорной автоматической настройкй параметров прибора на основе обычных требований лаборатории, с 5 предварительно заданными при установке профилями, которые могут быть изменены в случае рутинного увеличения/уменьшения (высокий, низкий, зеленый высокий, зеленый низкий, открытый); Возможность установки по умолчанию конечного времени процесса или его индивидуальной настройки, сохраняя образцы в исходном реагенте на время задержки; Замена реагента, полностью управляемая программным обеспечением, которое поддерживает пользователя на всех этапах; Автоматическое управление уровнем расхода реагента, с визуальным предупреждением в случае необходимости замены; Наличие не менее 4-х датчиков уровня внутри камеры, что позволяет дифференцировать заливку реагентов в зависимости от потребностей лаборатории; Аварийный датчик уровня, который предотвращает перелив камеры в операциях обработки при полной нагрузке; Установка температуры реагентов: 20°С-50°С Не менее 3 термостатируемые емкости для парафина объемом не более 4,1 л. Каждая из емкостей вынимается индивидуально, что упрощает процесс замены парафина Установка температуры парафина: +30°С+70°С: Температурный диапазон, устанавливаемый для парафиновых станций, позволяет использовать парафины с температурой плавления от 52-54°С до 56-58°С; Неограниченное количество протоколов Возможность создания протоколов обратного цикла для извлечения неправильно обработанных образцов; Регистрация всей информации, связанной с обработкой (сигналы тревоги, пройденные шаги, график температуры и давления, пользователи) и промывкой, с возможностью установки фильтров или экспорта данных; Регистрация всей информации, относящейся к бакам (сигналы тревоги, перемещения, партия, дата истечения срока годности, пользователи), с возможностью установки фильтров или экспорта данных; Система автоматической замены реагентов Не менее 2 резервуара для очистки объемом не более 4,1 л Возможность отключить циклы давления и вакуума Возможность ручного управления ротационным клапаном, насосами подачи и слива реагентов из реторты Система улавливания испарений, оснащенная угольным фильтром |  | 1 шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Резервуары для реагентов | Резервуары для реагентов объемом не более 4,1 л. Позволяет экономить на количество реагентов, используемых для проводки гистологического материала в лаборатории |  | 9 шт |
|  |  | 3 | Резервуары для очистки | Резервуары для очистки объемом не более 4,1 л |  | 2 шт |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Оксилол | Органическое вещество, ароматический углеводород. Это бесцветная жидкость, смешивается с этанолом, диэтиловым эфиром, ацетоном, хлороформом, бензолом; растворимость в воде менее 0,015 %.Вес не менее 8 кг |  | 1 упак |
|  |  | 5 | Воск | Воск исскуственный для гистологической заливки гранулированная парафиновая среда 5 кг в упаковке |  | 1 упак |
|  |  | 6 | Реагент для проводки | Реагент для проводки, емкость не менее 10л |  | 2 упак |
|  |  | 7 | Формалин | Формалин 10% забуференный, 10 л |  | 2 укап |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Напряжение: от электрической сети переменного тока 100-240В,50-60 Hz, 50ВА |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения г. |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | До 10 декабря 2024г. Адрес: Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1. |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в год. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |  |