Техническая спецификация

Лот № 4

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Устройство конвекционного типа для обогрева пациентов с принадлежностями и расходным материалом |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |  |
|  |  | Основные комплектующие описание |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Конвекционный обогреватель | Система для конвекционного обогрева состоящая из высокопоточного прибора для конвекционного обогрева с контролем температуры на конце воздуховода, одеяла для конвекционного обогрева и принадлежностей: Конвекционный нагреватель предназначен для профилактики и лечения гипотермии, когда температурная терапия клинически показана - у хирургических больных, у пациентов в предоперационном периоде. Нагреватель также может быть использован для обеспечения теплового комфорта, когда существуют условия, которые могут привести к тому, что пациенту станет слишком жарко или слишком холодно. Конвекционный нагреватель имеет три температурных режима на выходе, что обеспечивает гибкость в лечении пациента: 37°C, 40°C и 43°C. Четвертый температурный режим обеспечивает подачу воздуха окружающей температуры. Контур безопасности обеспечивает независимое отключение подачи питания на нагреватель. Для каждого температурного режима существует отдельный контроль перегрева и сигнализации. Аппарат для обогрева пациента используется во время и после операции конвекционного типа. Интуитивно понятная система управления на лицевой части аппарата. Контроль температуры подаваемого воздуха осуществляется на конце шланга для исключения влияния температуры окружающей среды. Аппарат для обогрева пациента во время и после операции конвекционного типа полностью совместим с одеялами, воздуховодами и фильтрами, но а также они протестированы производителем на совместную безопасную работу. На аппарате расположены мембранные кнопки для управления режимами обогрева с указанием задаваемого уровня температуры обогрева. Мембранные кнопки с индикатором, который горит при включении режима обогрева. Не менее двух режимов работы индикатора: - мигание – идет нагрев; - постоянное горение – заданный уровень температуры достигнут; Режим температуры: не менее 4-х: - Значение режима «Температура окружающей среды»: не более ±10 С от значения температуры окружающей среды. - Значение режима «370 С» должен быть в диапазоне: не более ±10 С от значения заданной температуры. - Значение режима «400 С » должен быть в диапазоне: не более ±10 С от значения заданной температуры. - Значение режима «430 С» должен быть в диапазоне: не более ±10 С от значения заданной температуры. Должно быть наличие индикатора тревоги превышения порога установленной температуры. Должно быть наличие индикатора работы и обслуживания. Должно быть наличие индикатора окклюзии. Воздушный фильтр HEPA: ресурс работы не менее 1 000 часов. Тесты самодиагностики системы для точной и безопасной работы оборудования после замены воздушного фильтра. Тревоги: первоначальный перегрев, предупреждение о превышении температуры, ошибка превышения температуры, перегрев, начальная тревога низкой температуры, предупреждение о низкой температуре, ошибка низкой температуры, предел низкой температуры, окклюзия в начале работы, предупреждение об окклюзии. Прямоугольный коннектор воздуховода для более удобного входа в одеяло. Воздуховод: длина не менее 2 м. Воздуховод с разъемом температурного датчика на проксимальном конце, подключаемый к прибору. Фиксатор для одеяла на воздуховоде. Не менее 4 шт. отверстий на конце шланга для поддержания положительного потока. Наличие ручки для переноски аппарата. Встроенное крепление аппарата к любой стойке для инфузий: крепления типа струбцина на задней стороне прибора. Возможность установки на передвижную стойку. Возможность использования одеял для новорожденных, детей и взрослых. Все модели одеял выполнены без применения латекса и полностью радиопроницаемые, рентгенпрозрачные. Время нагревания поверхности одеяла с 200 С до 430С: не более 120 сек. Максимальный поток воздуха: не менее 48 кубических футов в минуту при 0,4 дюйма противодавления H20 или не менее 1300 л/мин (21 л/сек или 81 м3/час). Фильтрующая способность фильтра: 99,97 % для частиц, эффективность против бактерий и вирусов не менее 99,999%. Сетевой кабель с фиксирующим механизмом: длина не менее 3 м. Габариты (В×Г×Ш), не более: 32х39х28 см. Громкость работы: не более 41,5 Дб. Вес, не более 7,2 кг. |  | 1 шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Тележка | Тележка для прибора на 4-х колесиках с рукояткой для перемещения |  | 1 шт |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Одеяло, взрослое | Одеяло укрывное взрослое, нестерильное, размеры ШхД не менее 101.6 см x 203,2 см |  | 50 шт |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Напряжение: от электрической сети переменного тока 100-240В,50-60 Hz, 50ВА |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения г. |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | До 10 декабря 2024г. Адрес: Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1. |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в год. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |  |