## Лист1
Техническая спеицификация
№ лота | Наименование лота | Техническая характеристика | Ед.изм. | Количество | Цена | Сумма
Медицинские изделия
1 | Модуль для измерения нейромышечной проводимости | Модуль для измерения нейромышечной проводимости. Режимы стимуляции: четырехразрядная стимуляция, посттетанический счёт, одиночная стимуляция,двойная разрядная стимуляция, тетаническая стимуляция. Амплитуда стимулирующего тока: диапазон не менее 0 - 60 мА ±30% (на пике). Выбираемый диапазон: шаг не более 1 мА. Длительность импульса стимуляции: 200 мкс ±30%/300 мкс ±30%. Выходное напряжение: диапазон не более от 0 до 300 В. Габариты, ШиринахВысотахГлубина, мм, не более: 67 х 116 х 31. Вес не более: 200 г. Модуль должен поставляться в комплекте с основным кабелем, кабелем стимуляции, датчиком ускорения и датчиком температуры, держателем модуля. Должен подключаться к прикроватному монитору пациента BSM. | штука | 1 | 2490000 | 2490000
| ИТОГО: |  |  |  |  | 2490000